江苏省地方计量技术规范

JJF（苏）XX－20XX

电梯振动与噪声分析仪校准规范

Calibration Specification for Elevator Vibration and Noise Analyzer

（报批稿）

20XX-XX-XX发布                                           20XX-XX-XX实施

江苏省市场监督管理局  发 布

电梯振动与噪声分析仪

校准规范

Calibration Specification for Elevator

Vibration and Noise Analyzer

本规范经江苏省市场监督管理局2024年×月×日批准，并自2024年×月×日起实施。

归 口 单 位：江苏省声学计量专业技术委员会

主要起草单位：苏州市计量测试院

参加起草单位：无锡市计量测试院

本规范委托江苏省声学计量专业技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

杨  程（苏州市计量测试院）

李  俊（苏州市计量测试院）

金  涛（苏州市计量测试院）

参加起草人：

姚  明（苏州市计量测试院）

袁雪松（无锡市计量测试院）

目   录

引   言	（Ⅱ）

1  范围	（1）

2  引用文件	（1）

3  术语和计量单位	（1）

3.1  加速度	（1）

3.2  声压级	（1）

3.3  频率计权	（1）

4  概述	（1）

5  计量特性	（1）

5.1  加速度频率响应	（1）

5.2  加速度幅值线性度	（1）

5.3  声压级频率响应	（1）

6  校准条件	（1）

6.1  环境条件	（2）

6.2  校准用标准设备	（2）

7  校准项目和校准方法	（3）

7.1  校准项目	（3）

7.2  校准方法	（3）

8  校准结果表达	（5）

8.1  校准证书	（5）

8.2  校准结果的不确定度评定	（6）

9  复校时间间隔	（6）

附录A 电梯振动与噪声分析仪原始记录参考格式示例	（7）

附录B 电梯振动与噪声分析仪校准结果不确定度评定示例	（8）

附录C 频率计权（A计权）	（14）

引   言

本规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》给出的规则和格式编制，依据JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行制定。

本规范参考GB/T 24474.1-2020《乘运质量测量 第1部分：电梯》、JJG 188-2017《声级计》、JJG 676-2019《测振仪》等标准和规程规范制定工作的技术性标准。

本规范为首次发布。

电梯振动与噪声分析仪校准规范

1  范围

本规范适用于电梯振动与噪声分析仪的校准。

2  引用文件

本规范引用下列文件：

JJG 188-2017 声级计

JJG 233-2008 压电加速度计

JJG 676-2019 测振仪

JJG 921-2021 环境振动分析仪

GB/T 24474.1-2020 乘运质量测量 第1部分：电梯

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和计量单位

3.1  加速度  acceleration

由电梯运行控制引起的速度变化率。单位：m/s2。

3.2  声压级  sound pressure level

声压信号的时间均方与基准值平方之比的以10为底的对数乘以10。

注：1. 声压级单位为分贝 (dB)。

2. 基准值为20Pa。

3.3  频率计权  frequency weighting

显示装置上指示的频率计权信号级与相应恒幅正弦输入信号级的差值，是频率的特定函数。

注：级差单位为分贝 (dB)。

4  概述

电梯振动与噪声分析仪（以下简称“分析仪”）主要由三轴向加速度传感器、测量传声器、数据采集与分析系统等组成。分析仪是为电梯维护、分析、检验提供乘运质量测量和诊断的工具，它可以测定电梯运行时起动、制动加（减）速度及噪声等参数。

5  计量特性

5.1  加速度频率响应

加速度频率响应不超过±10%。

5.2  加速度幅值线性度

加速度幅值线性度不超过±10%。

5.3  频率计权（A计权）：±2dB（500Hz、1000Hz）处

频率计权（A计权）参见附录C。

注：以上指标不是用于合格性判别，仅供参考。

6  校准条件

6.1  环境条件

6.1.1  温度：（233）℃；

6.1.2  相对湿度：（30～75）%；

6.1.3  气压：(97～103) kPa；

6.1.4  电源电压应在额定电压的±10%范围内，室内无腐蚀性介质、 无明显的干扰振源和强电磁环境。

6.2  测量标准及其他设备

6.2.1  低频振动标准装置

低频振动标准装置包括参考加速度计（包括电荷放大器）、信号发生器、功率放大器、振动台、真有效值电压表或数采系统。低频振动标准装置频率范围应不小于1 Hz~80 Hz，频率最大允许误差±0.1%，幅值稳定性不大于1%，加速度不确定度不大于3%，总失真度不大于5%。

6.2.2  标准传声器

标准传声器应符合JJG 175或JJG 1172的工作标准传声器。

6.2.3  声频信号发生器

声频信号发生器的输出频率范围(10~20000) Hz，频率误差不超过0.25%；输出信号的总失真不大于0.1%。

6.2.4  测量放大器

测量放大器的频率范围(10~20000) Hz，频率响应不超过0.2 dB；总失真不大于0.3%。

6.2.5  测试声源：

所使用的测试声源在校准的频率范围内，所需的声压级上总失真不大于3.0%。

6.2.6  消声室或消声箱：

消声室或消声箱应满足JJF 1147要求。

7  校准项目和校准方法

7.1  校准项目

电梯振动与噪声分析仪校准项目见表1

表1  电梯振动与噪声分析仪校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 | 计量特性条款号 | 校准项目对应的条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加速度频率响应 | 5.1 | 7.2.1 |
| 2 | 加速度幅值线性度 | 5.2 | 7.2.2 |
| 3 | A计权频率响应（如适用） | 5.3 | 7.2.3 |

7.2  校准方法

所有电子仪器在校准前均应预热15 min。

7.2.1  加速度频率响应

将分析仪的三轴向加速度传感器的重心尽量对准振动台台面中心，其输出电缆应固定合适，防止校准时产生剧烈抖动、碰撞和摩擦现象。校准原理见图1。

图1  加速度校准原理框图

电梯振动与噪声分析仪工作频率在1 Hz～80 Hz范围内，由振动标准装置给出在某一频率下的加速度标准幅值，一般不小于 0.1m/s2，读取分析仪的加速度示值。改变频率，记录不同频率下的分析仪加速度示值。按公式（1）计算其相对误差。

推荐在 1 Hz，2 Hz，5 Hz，8 Hz，10 Hz，20 Hz，40 Hz，80 Hz 各频率点，选取包括 8Hz 在内的不少于7个频率点进行校准。其结果按式（1）计算得出。                     （1）

式中：

——加速度频率响应，%；

——分析仪加速度示值，m/s2；

——振动标准装置加速度标准幅值，m/s2。

7.2.2  加速度幅值线性度

选取某个参考频率点（推荐8Hz）, 在此频率下, 选取含分析仪上下限振动幅值在内的不少于5个均匀分布的加速度测量点进行校准，记录被校分析仪在不同幅值下的加速度示值, 其结果按公式（2）计算得出。

（2）

式中：

——加速度幅值线性度，%；

——分析仪加速度示值，m/s2；

——振动标准装置加速度标准幅值，m/s2。

7.2.3  频率计权（A计权）

频率计权（A计权）校准原理框图见图2，图中标准传声器和被校准分析仪的传声器相互替代。声波以标准传声器校准时的方向入射至其参考点。

校准步骤如下：

将标准传声器置于消声室或消声箱中，使标准传声器的参考轴与声源的参考轴重合。声频信号发生器的频率分别置于500 Hz、1000 Hz，调节其输出电压幅度，使测量放大器指示为85dB的参考声压级。

保持声频信号发生器输出信号的频率与电压幅度不变，用被校分析仪的传声器取代标准传声器和测量放大器，保持分析仪的传声器与标准传声器的参考点位置相同，记录分析仪的声压级频率响应的频率计权（A计权）示值。

图2  频率计权（A计权）校准原理框图

分析仪的声压级频率响应可按公式（3）计算其结果。

（3）

式中：

——声压级频率响应，dB；

——分析仪的声压级示值，dB；

——声压级标准值，dB。

8  校准结果表达

8.1  校准证书

校准结果应在校准证书或校准报告上反映。校准证书内页格式见附录A。校准证书或报告应至少包括如下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）送校单位的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，若与校准结果的有效性及应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性及应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；以及签发日期；

o）校准结果仅是对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

8.2  校准结果的不确定度评定

电梯振动与噪声分析仪的测量不确定度评定依据 JJF 1059.1-2012 《测量不确定度评定与表示》，其不确定度评定实例见附录B。

9  复校时间间隔

电梯振动与噪声分析仪复校时间间隔建议不超过1年，使用单位也可根据实际使用情况确定复校时间间隔。

附录A

电梯振动与噪声分析仪原始记录参考格式示例

记录编号：

| 送校单位 |  |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 |  |  | 出厂编号 |  |
| 型号规格 |  |  | 制造厂 |  |
| 本次校准技术依据 |  |  |  |  |

校准所使用的主要计量器具：

| 名称 | 型号/规格 | 准确度等级或最大允许误差 | 仪器编号 | 检/校单位 | 证书号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

校准地点、环境条件：

| 地点： | 温度：℃ | 相对湿度： %RH |
| --- | --- | --- |

观察结果、数据及计算处理：

- 加速度频率响应：

| 频率/Hz | 标准幅值/m·s-2 | 分析仪示值/m·s-2 | 相对误差/% |
| --- | --- | --- | --- |

- 加速度幅值线性度：（参考频率：      Hz）

| 标准幅值/m·s-2 | 分析仪示值/m·s-2 | 相对误差/% |
| --- | --- | --- |

3、声压级频率响应：

| 频率/Hz | 标准声压级/dB(A) | 指示声压级/dB(A) | 示值误差/dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |

建议复校时间间隔：12个月

校准员：                  核验员：                   校准时间：

附录B

电梯振动与噪声分析仪校准结果不确定度评定示例

B1. 概述

电梯振动与噪声分析仪的校准结果是用标准装置给出的标准值和分析仪的示值进行比较，校准结果主要包括加速度示值和声压级频率响应示值两个参数。

B2. 加速度校准结果的不确定度评定

B2.1 测量模型

（B-1）

式中：

——加速度示值误差，（%）；

——被校准分析仪加速度示值，（m/s2）；

——标准装置的加速度示值，（m/s2）。

B2.2 合成标准不确定度公式及灵敏系数

由公式（B-1）式，可以导出电梯振动与噪声分析仪加速度示值相对误差的合成标准不确定度：

（B-2）

式中：

的灵敏系数

的灵敏系数

因此，式（B-2）可简化为：

（B-3）

B2.3 各分量标准不确定度来源及评定

B2.3.1被校准分析仪重复性引入的标准不确定度

根据所测得10次测量序列值，其算术平均值，

根据贝塞尔公式，单次校准标准差：

保持加速度幅值0.981m/s2，在1Hz～80Hz频率范围内，进行重复性测量，测量值见下表( B-1)，采用A类标准不确定度进行估计。

表(B-1) 电梯振动与噪声分析仪各测量点加速度校准结果

| 频率/(Hz) |  | 1 | 2 | 5 | 8 | 20 | 40 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测 量 序 列(m/s2) | 1 | 1.0104 | 1.0104 | 0.9810 | 0.9908 | 0.9712 | 0.9614 | 0.9712 |
|  | 2 | 1.0006 | 1.0006 | 0.9614 | 1.0006 | 0.9712 | 0.9712 | 0.9712 |
|  | 3 | 1.0104 | 0.9908 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9908 | 0.9908 |
|  | 4 | 0.9712 | 0.9712 | 0.9712 | 1.0006 | 0.9614 | 0.9614 | 0.9614 |
|  | 5 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9908 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9516 |
|  | 6 | 1.0006 | 0.9712 | 0.9712 | 0.9712 | 0.9712 | 0.9712 | 0.9712 |
|  | 7 | 1.0104 | 1.0006 | 0.9908 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9516 | 0.9810 |
|  | 8 | 0.9908 | 1.0104 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9712 | 0.9516 |
|  | 9 | 0.9712 | 0.9908 | 0.9810 | 0.9614 | 0.9712 | 0.9810 | 0.9712 |
|  | 10 | 1.0104 | 1.0006 | 0.9614 | 0.9908 | 0.9516 | 0.9614 | 0.9614 |
| /(m/s2) |  | 0.0162 | 0.0145 | 0.0124 | 0.0105 | 0.0111 | 0.0117 | 0.0123 |

实际测量中，在重复性条件下连续测量10次，以该测量值的平均值作为测量结果，则；因此，各频率点相对不确定度，计算结果见表(B-2)

表(B-2)被检电梯振动与噪声分析仪各测量点不确定度

| 频率/(Hz) | 1 | 2 | 5 | 8 | 20 | 40 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /% | 0.52 | 0.47 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 |

B2.3.2 标准装置引入的标准不确定度

振动标准器、环境影响、安装因素是标准装置的不确定度来源

B2.3.2.1 振动标准器引入的标准不确定度

振动标准装置引入的相对扩展不确定度为Urel=3.0% (k=2)，则

B2.3.2.2 环境影响（温度、湿度、电场、磁场、周围低频振动噪声等）引入的标准不确定度

根据有关资料和实际经验，估计这些环境影响引入的误差处于0.2%之内，认为是均匀分布，则：

B2.3.2.3 安装因素（电缆固定、传感器安装等）引入的标准不确定度

根据相关经验，估计这些环境影响引入的误差处于0.5%之内，认为是均匀分布，则：

B2.4 合成标准不确定度的评定

测量不确定度分量汇总于表(B-3)

表(B-3) 测量不确定度分量汇总表

| 序号 | 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度值 | 灵敏系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 加速度校准结果重复性 | 见表（B-2） | 1 |
| 2 |  | 振动标准装置 | 1.5% | 1 |
| 3 |  | 环境影响 | 0.115% | 1 |
| 4 |  | 安装因素 | 0.289% | 1 |

以上分量独立不相关，根据合成标准不确定度公式，有

取包含因子k=2，则扩展不确定度

B2.5对分析仪加速度校准结果的测量不确定度评定

在加速度0.981m/s2，在1Hz～80Hz频率范围内，其加速度校准结果测量不确定度见表(B-4)

表(B-4) 加速度校准结果的测量不确定度

| 校准点/(Hz) | 不确定度分量/(%) |  |  |  | /(%) | /(%) (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.52 | 1.5 | 0.115 | 0.289 | 1.618 | 3.3 |
| 2 | 0.47 | 1.5 | 0.115 | 0.289 | 1.602 | 3.3 |
| 5 | 0.33 | 1.5 | 0.115 | 0.289 | 1.567 | 3.2 |
| 8 | 0.34 | 1.5 | 0.115 | 0.289 | 1.569 | 3.2 |
| 20 | 0.36 | 1.5 | 0.115 | 0.289 | 1.574 | 3.2 |
| 40 | 0.38 | 1.5 | 0.115 | 0.289 | 1.578 | 3.2 |
| 80 | 0.40 | 1.5 | 0.115 | 0.289 | 1.583 | 3.2 |

B3 声压级校准结果的不确定度评定

B3.1 测量模型

（B-4）

式中：

——声压级测量误差，dB；

——分析仪的声压级示值，dB；

——标准系统的声压级示值，dB。

B3.2 合成标准不确定度公式及灵敏系数

由公式（B-4）式，可以导出电梯振动与噪声分析仪声压级示值相对误差的合成标准不确定度：

（B-5）

其中：的灵敏系数

的灵敏系数

因此，式（B-5）可简化为：

（B-6）

B3.3 各分量标准不确定度来源及评定

B3.3.1被校准分析仪重复性引入的标准不确定度

根据被校电梯振动与噪声分析仪 A 计权声压级示值和公式(B-4)可计算出 A 计权在1000Hz 频率点上标准声压级系统输出85dB的校准结果，见表(B-5)

表(B-5) 1000Hz A 计权声压级测量校准结果（示值）          单位(dB)

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结果 | 83 | 83 | 82 | 83 | 83 | 82 | 83 | 83 | 82 | 83 |

根据贝塞尔公式，单次校准标准差：

则：

B3.3.2标准系统引入的标准不确定度

其中标准传声器灵敏度、测量放大器、前置放大器插入损失和标准传声器准确频率与标称频率灵敏度之差的测量不确定度是的主要来源。

B3.3.2.1标准传声器灵敏度修正引入的标准不确定度

4144 标准传声器在消声箱中灵敏度的扩展不确定度 U=0.05 dB，（k=2），认为是按正态分布，则：

B3.3.2.2测量放大器修正引入的标准不确定度

JJG188-2017《声级计》检定规程对测量放大器的要求，测量放大器的频率范围为10Hz~20kHz，频率响应优于0.2dB，按均匀分布，则：

B3.3.2.2标准传声器准确频率与标称频率灵敏度之差修正引入的标准不确定度

由于标准传声器校准证书上给出的是准确频率上的声压灵敏度级，而实际测量时使用的是标称频率，二者的差异在所有频点上小于0.05dB，将其作为误差处理，按均匀分布，则：

B3.4 合成标准不确定度的评定

测量不确定度分量汇总于表(B-6)

表(B-6) 测量不确定度分量汇总表

| 序号 | 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度值 | 灵敏系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | A计权频率响应测量结果重复性 | 0.483 dB | 1 |
| 2 |  | 标准传声器灵敏度修正 | 0.025 dB | 1 |
| 3 |  | 测量放大器修正 | 0.115 dB | 1 |
| 4 |  | 标准传声器准确频率与标称频率灵敏度之差修正 | 0.029 dB | 1 |

以上分量独立不相关，根据合成标准不确定度公式，有

取包含因子k=2，则扩展不确定度

B3.5对分析仪A计权频率响应校准结果的测量不确定度评定

电梯振动与噪声分析仪A计权频率响应校准结果的不确定度为：U=1.0dB，k=2

附录C

频率计权（A计权）

频率计权（A计权）见表(C-1)

表(C-1) 频率计权（A计权）

| 标称频率/Hz | 频率计权（A计权）/dB | 标称频率/Hz | 频率计权（A计权）/dB |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | -70.4 | - | - |
| 12.5 16 20 | -63.4 -56.7 -50.5 | 800 1000 1250 | -0.8 0 +0.6 |
| 25 31.5 40 | -44.7 -39.4 -34.6 | 1600 2000 2500 | +1.0 +1.2 +1.3 |
| 50 63 80 | -30.2 -26.2 -22.5 | 3150 4000 5000 | +1.2 +1.0 +0.5 |
| 100 125 160 | -19.1 -16.1 -13.4 | 6300 8000 10000 | -0.1 -1.1 -2.5 |
| 200 250 315 | -10.9 -8.6 -6.6 | 12500 16000 20000 | -4.3 -6.6 -9.3 |
| 400 500 630 | -4.8 -3.2 -1.9 | - - - | - - - |

JJF(苏)XXXX—20XX

江苏省地方计量技术规范

电梯振动与噪声分析仪校准规范

JJF（苏）XXXX—20XX

江苏省市场监督管理局发布

*

江苏省计量协会印刷

版权所有不得翻印

*

开本880 mm×1230 mm 16 开本

20XX 年X月 印刷