江苏省地方计量技术规范

JJF（苏）XX－20XX

振动筛分仪校准规范

Calibration Specification for Vibration Screening Instruments

（报批稿）

20XX-XX-XX发布                                           20XX-XX-XX实施

江苏省市场监督管理局  发 布

振动筛分仪校准规范

Calibration Specification for Vibration

Screening Instruments

本规范经江苏省市场监督管理局年月日批准，并自年月日起施行。

归   口单位：  江苏省市场监督管理局

主要起草单位：南京市计量监督检测院

参加起草单位：江苏省计量科学研究院

苏州市计量测试院

本规范委托江苏省声学计量专业技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

崔  磊（南京市计量监督检测院）

王亚磊（南京市计量监督检测院）

丁磊磊（南京市计量监督检测院）

参加起草人：

熊  源（南京市计量监督检测院）

管  程（南京市计量监督检测院）

董  平（江苏省计量科学研究院）

姚  明（苏州市计量测试院）

目    录

引言	（II）

1  范围	（1）

2  引用文件	（1）

3  术语和计量单位	（1）

4  概述	（1）

5  计量特性	（1）

5.1  幅值示值误差	（1）

5.2  频率示值误差	（1）

6  校准条件	（1）

6.1  环境条件	（1）

6.2  计量标准器及主要配套设备	（2）

7  校准项目和校准方法	（2）

7.1校准项目	（2）

7.2校准方法	（2）

8  校准结果的表达	（2）

8.1  校准结果处理	（2）

8.2  校准结果的测量不确定度	（3）

9  复校时间间隔	（3）

附录  A校准原始记录格式	（4）

附录  B校准证书（内页）格式	（5）

附录  C幅值校准结果不确定度评定示例	（6）

引    言

本规范参照JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》编写，规范中的通用计量术语符合JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》，附录中给出的测量不确定度示例依据JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》进行。

本规范为首次发布。

振动筛分仪校准规范

1  范围

本规范适用于化工、材料、生物医药领域，振动频率在（20~200）Hz内的振动筛分仪校准，也适用于其他行业类似振动筛分仪的校准。

2  引用文件

本规范引用下列文件：

JJG 676-2019测振仪检定规程

JJF 1156-2006振动 冲击 转速计量术语及定义

GB/T 2298-2010机械振动、冲击与状态检测 词汇

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。使用本规范时，应注意使用上述引用文件的现行有效版本。

3  术语和计量单位

本规范采用GB/T 2298-2010《机械振动、冲击与状态检测 词汇》和JJF 1156-2006《振动 冲击 转速计量术语及定义》中有关的名词术语及定义。

4  概述

振动筛分仪是利用振动效果使得样品通过筛网层层过滤，最终获得预想的筛分样品的一种仪器。振动筛分仪一般由振动传递部件和筛网组成，是一种由振动而产生筛分作用的仪器。

5  计量特性

5.1  幅值示值误差

对于使用位移值表述幅值的振动筛分仪，其位移最大允许误差：±15%；对于使用加速度值表述幅值的振动筛分仪，其加速度最大允许误差：±10%。

5.2  频率示值误差

对于使用振动筛分频率或次数的振动筛分仪，最大允许误差：±5%。

注：以上技术指标不用于合格性判定，仅供参考。

6  校准条件

6.1  环境条件

## 6.1.1  环境温度：（20±5）℃。

## 6.1.2  相对湿度：不大于85%。

## 6.1.3  校准应无强振源等影响测量的因素。

  - 计量标准器及主要配套设备

6.2.1配接加速度传感器测振仪：幅值频率响应MPE：±3%；幅值线性度MPE：±3%。

6.2.2符合JJG 676的频率测量仪：MPE：±0.5%。

7  校准项目和校准方法

7.1   校准前检查

振动筛分仪应明确标出型号、出厂编号、商标、生产厂家等。应无机械性损伤或变形，开关等控制器件应操纵灵活、定位准确，无接触不良的现象。筛网及配套夹具应齐全、完好、牢固。校准前需确认无影响计量特性的外观和机电功能方面的缺陷，确认仪器正常工作，再开始校准。

7.2   幅值示值误差

将加速度计刚性连接在振动平面中心，在振动筛分仪工作频率范围内，分别选取大、中、小3个幅值（位移或加速度）测量点。重复测量3次，取3次测量的平均值作为测量结果。幅值示值误差按式（1）进行计算。

δa=ad-asas×100%                                                              （1）

式中：δa—振动筛分仪幅值示值误差；

ad—振动筛分仪幅值设定值；

as—振动筛分仪幅值实测平均值。

7.3   频率示值误差

将加速度计刚性连接在振动平面中心，在振动筛分仪工作频率点，重复测量3次，取3次测量的平均值作为测量结果。频率示值误差按式（2）进行计算。

δb=fd-fsfs×100%                                                             （2）

式中：δb—振动筛分仪频率示值误差；

fd—振动筛分仪频率设定值；

fs—振动筛分仪频率实测平均值。

8  校准结果的表达

8.1   校准结果处理

经校准后的振动筛分仪应核发校准证书，校准证书应符合JJF 1071—2010中5.12的要求，并给出各校准项目名称和测量结果以及扩展不确定度。校准原始记录格式（推荐性表格）见附录A，校准证书内页格式（推荐性表格）见附录B。

8.2   校准结果的测量不确定度

振动筛分仪校准结果的测量不确定度按JJF 1059.1—2012的要求评定，校准结果测量不确定度评定示例见附录C。

9  复校时间间隔

建议复校时间间隔不超过1年。使用单位也可根据实际使用情况确定复校时间间隔。

附录A

校准原始记录格式

（推荐性表格）

| 名称 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造厂商 |  | 出厂编号 |  |
| 委托单位 |  | 地址 |  |
| 温度 |  | 湿度 |  |
| 记录编号 |  | 校准日期 |  |
| 校准员 |  | 核验员 |  |

| 使用的计量标准 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 计量标准证书号 | 有效性确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本次使用的主要计量标准器具 | 规格型号 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 器具编号 | 有效性确认 |
|  |  |  |  | □有效 □失效 |
|  |  |  |  | □有效 □失效 |

一、校准前检查

| □ 符合要求 | □不符合要求 |
| --- | --- |

二、幅值示值误差

| 幅值设定值 位移(mm) /加速度（m/s2） | 幅值实测值 位移(mm)/ 加速度(m/s2) |  |  | 平均值 位移(mm) /加速度 (m/s2) | 示值误差 （%） | 幅值校准扩展不确定度Urel（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、频率示值误差

| 频率设定值(Hz) | 频率实测值(Hz) |  |  | 平均值(Hz) | 示值误差 (%) | 频率校准扩展不确定度Urel（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附录B

校准证书（内页）格式

（推荐性表格）

| 校准项目 | 校准结果 |
| --- | --- |
| 幅值示值误差( 位移/加速度)（%） |  |
| 频率示值误差（%） |  |
| 幅值示值误差扩展不确定度Urel（k=2） |  |
| 频率示值误差扩展不确定度Urel（k=2） |  |

校准员：                核验员：

附录C

幅值校准结果不确定度评定示例

C.1  测量方法

将加速度计刚性连接在振动平面中心，在规定的工作频率范围内，分别选取幅值（位移或加速度）测量点，重复测量3次，取3次测量的平均值作为测量结果。

C.2  测量模型

δa=ad-asas×100%                     （C.1）

式中：δa—振动筛分仪幅值示值误差；

ad—振动筛分仪幅值设定值；

as—振动筛分仪幅值实测平均值。

C.3  灵敏系数

uc2=c12 （as）2+c22 （ad）2                          （C.2）

c1=-adas2

c2=1as

式中：、分别为ad、as的不确定度。

C.4  以加速度示值表述的振动筛分仪标准不确定度评定

C.4.1  校准的重复测量引入的不确定度分量

对一台振动筛分仪设定加速度值5.0m/s2为校准点开始振动筛分试验，测量10次得到测量结果见表C.1。

表C.1 振动筛分仪加速度测量结果

| 测量次数（i） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加速度（m/s2） | 5.33 | 4.74 | 5.28 | 4.77 | 5.32 | 4.75 | 4.76 | 5.29 | 4.72 | 4.33 |

则单次测量结果的标准差sas：

sas=i=1n(asi-as)2n-1≈0.30m/s2

实际测试时在重复性条件下连续测量3次，以3次测量的算术平均值作为结果，则测量重复性引入的标准不确定度分量为：

uas=sasn=0.0303=0.18m/s2

C.4.2  标准器引入的不确定度分量

测振仪的最大允许误差：±3.0%，服从均匀分布，k=3，得：

uad=3.0%×5.03=0.087 m/s2

C.4.3   标准不确定度一览表

标准不确定度一览表见表C.2。

表C.2 加速度示值误差校准结果标准不确定度一览表

| 不确定度来源 | 灵敏系数 | 不确定度分量（m/s2） |
| --- | --- | --- |
| 测量重复性 | -0.20 | 0.18 |
| 测振仪 | 0.20 | 0.087 |

由于上表中各分量独立无关，故合成标准不确定度为：

u=c12uas2+c22uad2=0.04 m/s2

urel=0.045.0×100%=0.8%

取包含因子k=2，则测量结果的相对扩展不确定度为：

Urel=2×urel=2.0%，k=2

C.5  以位移示值表述的振动筛分仪标准不确定度评定

C.5.1  校准的重复测量引入的不确定度分量

对一台振动筛分仪设定位移值2.0mm为校准点开始振动筛分试验，测量10次得到测量结果见表C.3。

表C.3 振动筛分仪位移测量结果

| 测量次数（i） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位移（mm） | 1.85 | 1.88 | 2.09 | 1.86 | 1.87 | 2.14 | 1.92 | 1.89 | 2.15 | 2.16 |

则单次测量结果的标准差sas：

sas=i=1n(asi-as)2n-1≈0.13mm

实际测试时在重复性条件下连续测量3次，以3次测量的算术平均值作为结果，则测量重复性引入的标准不确定度分量为：

uas=sasn=0.133=0.08mm

C.5.2 标准器引入的不确定度分量

测振仪的最大允许误差：±3.0%，服从均匀分布，k=3，得：

uad=3.0%×2.03=0.035mm

C.5.3 标准不确定度一览表

标准不确定度一览表见表C.4。

表C.4 位移误差校准结果标准不确定度一览表

| 不确定度来源 | 灵敏系数 | 不确定度分量（mm） |
| --- | --- | --- |
| 测量重复性 | -0.50 | 0.08 |
| 测振仪 | 0.50 | 0.035 |

由于上表中各分量独立无关，故合成标准不确定度为：

u=c12uas2+c22uad2=0.044mm

urel=0.0442.0×100%=2.2%

取包含因子k=2，则测量结果的相对扩展不确定度为：

Urel=2×urel=5.0%，k=2

JJF(苏)XXXX—20XX

江苏省地方计量技术规范

振动筛分仪校准规范

JJF（苏）XXXX—20XX

江苏省市场监督管理局发布

*

江苏省计量协会印刷

版权所有不得翻印

*

开本880 mm×1230 mm 16 开本

20XX 年X月 印刷