江苏省地方计量技术规范

JJF（苏）XX－20XX

测斜仪校验台校准规范

Calibration Specification for Inclinometer Calibration Bench

（报批稿）

20XX-XX-XX发布                                           20XX-XX-XX实施

江苏省市场监督管理局  发 布

JJF(苏)XXX — 20XX

JJF(苏)XXX — 20XX

测斜仪校验台校准规范

Calibration Specification for Inclinometer

Calibration Bench

本规范经江苏省市场监督管理局于20XX年XX月XX日批准，并自20XX年XX月XX日起施行。

归口单位：江苏省市场监督管理局

主要起草单位：常州检验检测标准认证研究院

参加起草单位：上海标卓科学仪器有限公司

本规范委托江苏省几何量计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

佘娜萍（常州检验检测标准认证研究院）

戚丽红（常州检验检测标准认证研究院）

王直荣（常州检验检测标准认证研究院）

参加起草人：

胡培秋（常州检验检测标准认证研究院）

杨  逸（常州检验检测标准认证研究院）

恽  成（常州检验检测标准认证研究院）

彭向发（上海标卓科学仪器有限公司）

目    录

引言	II

1  范围	（1）

2  引用文件	（1）

3  术语	（1）

4  概述	（1）

5  计量特性	（2）

5.1  水平轴与竖轴的垂直度	（2）

5.2  顶角示值误差	（3）

5.3  方位角示值误差	（3）

5.4  工具面角示值误差	（3）

6  校准条件和校准设备	（3）

6.1  环境条件	（3）

6.2  校准项目和校准设备	（3）

7  校准方法	（4）

7.1  水平轴与竖轴的垂直度	（4）

7.2  顶角示值误差	（4）

7.3  方位角示值误差	（4）

7.4  工具面角示值误差	（5）

8  校准结果表达	（6）

9  复校时间间隔	（6）

附录 A  顶角示值误差测量结果的不确定度评定示例	（7）

附录 B  方位角示值误差测量结果的不确定度评定示例	（9）

附录 C  校验台原始记录参考格式	（11）

附录 D  校准证书内容	（12）

引    言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成本规范制定的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

测斜仪校验台校准规范

1  范围

本规范适用于测斜仪校验台（以下简称校验台）的校准。

2  引用文件

本规范引用文件：

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

DZ 0023-1991测斜仪校验台通用技术条件

DZ 0022-1991测斜仪通用技术条件

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用本规范。

3  术语

3.1  顶角  driftangle

钻孔轴线上某点沿轴线延伸方向的切线与铅垂线之间的夹角，称为钻孔在该点的顶角。

3.2  方位角  azimuth

在水平面上，自正北向开始，沿顺时针方向，与钻孔轴线水平投影上某点的切线之间的夹角，称为钻孔在该点的方位角。

3.3  工具面角  toolface  angle

造斜工具下到井底以后，其工具面所在的角度。工具面角分为磁性工具面角和高边工具面角。

4  概述

校验台主要适用于测斜仪的顶角、方位角和工具面角测量精度的检验，是为满足对测斜仪校验而设计生产的专用测量设备，可实现三轴方向上相对旋转角度的测量。按结构和使用功能分为两轴校验台和三轴校验台。

两轴校验台以可调节水平的三角座为基础，三角座中心位置为垂直轴，上部可以沿轴旋转，旋转角度即为方位角。垂直轴上方为水平轴，轴的一端为手轮，另一端为测斜仪夹具，手轮旋转角度即为顶角。其外观结构如图1所示。

图1  两轴校验台

1—水准泡；2—测斜仪夹持器；3—顶角刻度盘；4—方位角刻度盘；5—三角支架

三轴校验台以可调节水平的底座支架支撑，底座上方为方位角刻度盘，沿垂直轴旋转，转过角度即为方位角。校验台上部为水平轴，一侧为顶角转动手轮，另一侧为制动手柄，用于固定顶角旋转角度。与水平轴垂直相交的为旋转轴，旋转轴以可旋转测斜仪夹持器为主体，转过角度即为工具面角。其外观结构如图2所示。

图2  三轴校验台

1—方位角刻度盘；2—测斜仪夹持器；3—工具面角刻度盘；4—顶角刻度盘；5—支架；6—底座支架

5  计量特性

5.1  水平轴与竖轴的垂直度

校验台的水平轴与竖轴的垂直度误差应不大于标准角值的1/4格。

5.2  顶角示值误差

顶角的最大允许误差见表1。

5.3  方位角示值误差

方位角的最大允许误差见表1。

5.4  工具面角示值误差

工具面角的最大允许误差见表1。

校验台的示值误差一般不超过表1中的规定。

表1  顶角、方位角、工具面角的技术指标

| 项目 | 测量范围/° | 技术指标/′ |
| --- | --- | --- |
| 顶角 | 0～90 | ±2 |
| 方位角 | 0～360 | ±4 |
| 工具面角 | 0～360 | ±4 |

注：校准不判断合格与否，以上计量特性的要求仅供参考。

6  校准条件和校准设备

6.1  环境条件

6.1.1  校准时室内温度应为（20±5）℃。

6.1.2  实验室内相对湿度不大于80%。

6.1.3  实验室无磁场干扰。

6.1.4  远离振源。

6.2  校准项目和校准设备

校准用标准设备及其他设备见表2

表2  校准项目和校准设备

| 序号 | 校准项目 | 校准设备 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水平轴与竖轴的垂直度 | —— |
| 2 | 顶角示值误差 | 倾角仪：MPE≤1/3顶角的最大允许误差 |
| 3 | 方位角示值误差 | 7级光电轴角编码器 |
| 4 | 工具面角示值误差 | 7级光电轴角编码器 |

7  校准方法

检查外观及各部分相互作用，确定没有影响校准结果的因素后再进行校准。

7.1  水平轴与竖轴的垂直度

调节脚螺旋使校验台保持整平。调整竖轴，使台面的一个水准泡与任意两个脚座的连线平行，调整脚螺旋使水准泡精确居中，旋转竖轴180°，观察气泡位置，取气泡位置偏移量的一半为垂直度误差ω1。用同样的方法对另一个水准泡进行校准，得到垂直度误差ω2。则水平轴与竖轴的垂直度误差可按公式（1）计算：

ω=︱ω1+ω22︱

ω=︱ω1+ω22︱

（1）

7.2  顶角示值误差

在测量范围内均匀选取3~5个角度值进行校准。拆下测斜仪夹持器，用专用夹具将倾角仪固定在转动轴上，调整转动手轮，使校验台顶角处于零位，此时倾角仪上显示的角度值即为起始读数，转动手轮，转动角度（相对于起始点）分别为选取的标准角度值，记录倾角仪在各校准点的读数，各校准点的示值误差按公式（2）计算：

βi=（ai- a0）-( bi- b0)                      （2）

式中：

βi－各校准点的顶角示值误差；

bi－第i个校准点的倾角仪读数值；

ai－第i个校准点的顶角读数值；

b0－倾角仪起始位读数值；

a0－顶角起始位读数值。

7.3  方位角示值误差

在测量范围内均匀选取3~5个角度值进行校准。将光电轴角编码器固定在校验台上（如图3），光电轴角编码器转轴与校验台方位角转轴通过连轴节连接在一起，调整使其转轴与校验台的方位角转动中心重合，使校验台方位角为零位，读取编码器示值。转动校验台方位角，转动角度（相对于起始点）分别为选取的标准角度值，记录编码器在各校准点的示值，各校准点的示值误差按公式（2）为：

γi=（ai- a0）-( bi- b0)                       （3）

式中：

γi－各校准点的方位角示值误差；

bi－第i个校准点的光电轴角编码器示值；

ai－第i个校准点的方位角读数值；

b0－光电轴角编码器起始位示值；

a0－方位角起始位读数值。

图3 校验台方位角示值误差校准示意图

- 光电轴角编码器；2—连轴节；3—方位角角刻度盘

7.4  工具面角示值误差

在测量范围内均匀选取3~5个角度值进行校准。转动校验台手轮，将光电轴角编码器安装在校验台上，光电轴角编码器转轴与校验台工具面角转轴通过连轴节连接在一起，并使光电轴角编码器主轴轴心与工具面角轴线重合，校验台工具面角度盘置于零位，读取编码器示值；转动校验台工具面角，转动角度（相对于起始点）分别为选取的标准角度值，记录编码器在各校准点的示值，各校准点的示值误差按公式（4）为：

δi=（ai- a0）-( bi- b0)                      （4）

式中：

δi－各校准点的工具面角示值误差；

bi－第i个校准点的光电轴角编码器示值；

ai－第i个校准点的工具面角读数值；

b0－光电轴角编码器起始位示值；

a0－工具面角起始位读数值。

8  校准结果表达

校准后的校验台出具校准证书；给出校准结果及示值误差测量结果的不确定度。

9  复校时间间隔

复校时间间隔根据校验台的使用情况，建议一般不超过1年。

附录 A

顶角示值误差测量结果的不确定度评定示例

A.1  概述

A.1.1  环境条件：温度（20±5）℃。

A.1.2  测量对象：校验台顶角示值误差，测量范围为（0～90）°。

A.1.3  测量标准: 倾角仪，MPE:±0.005°。

A.1.4  测量方法: 在规定的环境条件下，用倾角仪对校验台的顶角示值误差进行校准。将倾角仪固定在校验台上，随校验台顶角转动，读取校准点30°、60°、90°的示值误差。本次评定以JJG-2型的校验台为例。

A.2  测量模型

βi=（ai- a0）-( bi - b0)                     （A.1）

式中：

βi－各校准点的顶角示值误差；

bi－第i个校准点倾角仪的读数值；

ai－第i个校准点顶角的读数值；

b0－倾角仪起始位读数值；

a0－顶角起始位读数值。

A.3  灵敏系数

公式（A.1）中，（ai- a0）—相对于起始点，第i个校准点顶角转过的角度值，用a代替。

( bi - b0)—相对于起始点，第i个校准点倾角仪转过的角度值，用b代替。

可得各影响量的灵敏系数为:

ca=1;cb=-1 。

A.4  标准不确定度分量的来源

A.4.1  标准器（倾角仪）引入的标准不确定度分量u1；

A.4.2  测量重复性引入的标准不确定度分量u2。

A.5  标准不确定度分量的评定

A.5.1  倾角仪示值误差引入的不确定度的分量u1

取倾角仪的示值最大允许误差为±0.005°，则区间半宽为0.005°，按均匀分布：

u1= 0.0053 = 0.17′                         （A.2）

A.5.2  测量重复性引入的不确定度分量u2

选择90°位置在重复性条件下进行10次测量，示值误差结果如下：-0.9′、-0.7′、-0. 5′、-0.3′、-1.3′、-1.4′、-1.3′、-1.5′、-0.6′、-1.2′。计算其标准偏差s=0.41'。

则标准不确定度为

u2 = sn = 0.13'                           （A.3）

A.6  不确定度一览表

表 A.1  不确定度概算汇总表                    ′

| 标准不确定度分量u(xi) | 标准不确定度分量来源 | 标准不确定度分量值 | Ci | 分量不确定度贡献¦Ci ¦ u(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 倾角仪误差 | 0.17 | 1 | 0.17 |
| u2 | 测量重复性误差 | 0.13 | -1 | 0.13 |

A.7  合成标准不确定度uc

uc=u12+u22=0.172+0.132=0.22'                （A.4）

A.8  扩展不确定度U

取置信因子k=2,扩展不确定度如下：

U=k×uc=2×0.22≈0.5′                     （A.5）

附录 B

方位角示值误差测量结果的不确定度评定示例

B.1  概述

B.1.1  环境条件：温度（20±5）℃。

B.1.2  测量对象：校验台方位角示值误差，测量范围为（0～360）°。

B.1.3  测量标准: 7级光电轴角编码器。

B.1.4  测量方法: 在规定的环境条件下，用光电轴角编码器对校验台的方位角示值误差进行校准。将光电轴角编码器固定在校验台上，随校验台方位角转动，读取校准点70°、140°、210°、280°、350°的示值误差。本次评定以JJG-2型的校验台为例。

B.2  测量模型

γi =（ai- a0）-( bi - b0)                      （B.1）

式中：

γi－各校准点的方位角示值误差；

bi－第i个校准点光电轴角编码器示值；

ai－第i个校准点方位角的读数值；

b0－光电轴角编码器起始位示值；

a0－方位角起始位读数值。

B.3  灵敏系数

公式（B.1）中，（ai- a0）—相对于起始点，第i个校准点方位角转过的角度值，用a代替。

( bi - b0)—相对于起始点，第i个校准点光电轴角编码器转过的角度值，用b代替。

可得各影响量的灵敏系数为:

ca=1;cb=-1 。

B.4  标准不确定度分量的来源

B.4.1  标准器（光电轴角编码器）引入的标准不确定度分量u1；

B.4.2  测量重复性引入的标准不确定度分量u2。

B.5  不确定度来源分析

B.5.1  光电轴角编码器示值误差引入的不确定度的分量u1

7级光电轴角编码器的示值最大允许误差为±60″，则半宽区间为60″，按均匀分布：

u1= 13 = 0.58′                           （B.2）

B.5.2  测量重复性引入的不确定度分量u2

选择350°位置在重复性条件下进行10次测量，示值误差结果如下：-2.6′、-2.5′、-2.1′、-2.4′、-2.4′、-1.5′、-2.5′、-2.2′、-1.9′、-2.3′。计算其标准偏差s=0.32'。

则标准不确定度为

u2 = sn = 0.10'                          （B.3）

B.6  不确定度一览表

表 B.1  不确定度概算汇总表                  ′

| 标准不确定度分量u(xi) | 标准不确定度分量来源 | 标准不确定度分量值 | Ci | 分量不确定度贡献¦Ci ¦ u(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 光电轴角编码器 | 0.58 | 1 | 0.58 |
| u2 | 测量重复性误差 | 0.10 | -1 | 0.10 |

B.7  合成标准不确定度uc

uc=u12+u22=0.582+0.102=0.59'                 （B.4）

B.8  扩展不确定度U

取置信因子k=2,扩展不确定度如下：

U=k×uc=2×0.59≈1.2′                      （B.5）

附录 C

校验台原始记录参考格式

| 委托方 |  |  |  |  |  | 仪器名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  | 测量范围 |  |  |  | 制造单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  | 工作地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  | 相对湿度 |  |  |  | 大气压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依据技术文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要标准器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准人 |  |  | 核验人 |  |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 校准项目 |  |  | 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水平轴与竖轴的垂直度/格 |  |  | ω1 |  |  |  | ω2 |  |  |  |  | ω |  |  |
| 2 | 顶角示值误差/′ |  |  | a0 |  |  | b0 |  |  | ai |  | bi |  |  | β |
| 3 | 方位角示值误差/′ |  |  | a0 |  |  | b0 |  |  | ai |  | bi |  |  | γ |
| 4 | 工具面角示值误差/′ |  |  | a0 |  |  | b0 |  |  | ai |  | bi |  |  | δ |
| 顶角示值误差的扩展不确定度/′ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方位角示值误差的扩展不确定度/′ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工具面角示值误差的扩展不确定度/′ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录 D

校准证书内容

校准证书至少包括以下信息：

- 标题“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果不在实验室内进行校准）；

d）证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页的标识；

e）送校单位的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性的应用有关时，应说明被校

对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对抽样程序进行说明；

i）对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

n）校准结果仅对被校对象有效的声明；

o）未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

JJF(苏)XXXX—20XX

JJF(苏)XXXX—20XX

江苏省地方计量技术规范

测斜仪校验台校准规范

JJF（苏）XXXX—20XX

江苏省市场监督管理局发布

*

江苏省计量协会印刷

版权所有不得翻印

*

开本880 mm×1230 mm 16 开本

2024 年12月 印刷

江苏省地方计量技术规范

测斜仪校验台校准规范

JJF（苏）XXXX—20XX

江苏省市场监督管理局发布

*

江苏省计量协会印刷

版权所有不得翻印

*

开本880 mm×1230 mm 16 开本

2024 年12月 印刷