江苏省地方计量校准规范

JJF（苏）XX－20XX

# 接触（触针）式表面轮廓测量仪校准规范

Calibration Specification for Contact（Stylus）Surface Contour Tester

20XX-XX-XX发布                                           20XX-XX-XX实施

江苏省市场监督管理局  发 布

JJF(苏)XXX — 20XX

接触（触针）式表面

# 轮廓测量仪校准规范

本规范经江苏省市场监督管理局于202X年XX月XX日批准，并自202X年XX月XX日起施行。

归口单位：江苏省市场监督管理局

主要起草单位：江阴市计量测试检定所

本规范由江苏省几何量计量专业技术委员会负责解释

# 本规范主要起草人：

# 董盈钧（江阴市计量测试检定所）

张  斌（江阴市计量测试检定所）

参加起草人：

孙维强（昆山市计量测试所）

庄剑峰（苏州赛宝校准技术服务有限公司）

目    录

引言	 ( Ⅱ )

1  范围	 ( 1 )

2  引用文件	( 1 )

3  概述 	 ( 1 )

4  计量特性	( 2 )

4.1  导轨直线度	 ( 2 )

4.2  轮廓水平分量（X轴）示值误差	 ( 2 )

4.3  轮廓垂直分量（Z轴）示值误差 	( 2 )

4.4  角度测量示值误差	 ( 2 )

4.5  圆弧半径测量示值误差	 ( 2 )

4.6  重复性	 ( 2 )

5  校准条件	 ( 2 )

5.1  环境条件	( 2 )

5.2  测量标准及其他设备	( 2 )

6  校准项目和校准方法 	( 3 )

6.1  导轨直线度	 ( 3 )

6.2  轮廓水平分量（X轴）示值误差 	 ( 3 )

6.3  轮廓垂直分量（Z轴）示值误差	 ( 3 )

6.4  角度测量示值误差 	( 4 )

6.5  圆弧半径测量示值误差	( 4 )

6.6  重复性	( 5 )

7  校准结果表达	 ( 5 )

8  复校时间间隔	 ( 5 )

附录A：轮廓标准器示例 	( 6 )

附录B：轮廓水平分量（X轴）示值误差的测量不确定度评定示例 	 ( 7 )

附录C：轮廓水平分量（Z轴）示值误差的测量不确定度评定示例	( 11 )

附录D：圆弧半径示值误差的测量不确定度评定示例	 ( 14 )

附录E：角度示值误差的测量不确定度评定示例 	( 17 )

附录F：校准证书内页信息及格式	 ( 19 )

引    言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同编制。

本规范的计量特性主要参照了GB/T 19600-2004/ISO 12179:2000《产品几何技术规范（GPS）表面结构 轮廓法 接触（触针）式仪器的校准》以及GB/T 6062-2009/ISO 3274:1996《产品几何技术规范（GPS）表面结构 轮廓法 接触（触针）式仪器的标称特性》、JB/T 11271-2012《接触（触针）式表面轮廓测量仪》的要求。

本校准规范为首次发布。

接触（触针）式表面轮廓测量仪校准规范

1  范围

本规范适用于接触（触针）式表面轮廓测量仪的校准。

- 引用文件

本规程引用下列文件

JJF 1001-2011通用计量术语及定义

JJF 1059.1-2012测量不确定度评定与表示

GB/T 19600-2004 产品几何量技术规范（GPS）表面结构 轮廓法 接触（触针）式仪器的校准

GB/T 6062-2009 产品几何技术规范（GPS）表面结构 轮廓法 接触（触针）式仪器的标称特性

JB/T 11271-2012 接触（触针）式表面轮廓测量仪

凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本规范。。

- 概述

图1 接触（触针）式表面轮廓测量仪

1-底座；2-工作台；3-触针；4-传感器；5-基准导轨；

6-立柱；7-驱动箱；8-计算机；9-信号处理器

接触（触针）式表面轮廓测量仪（以下简称轮廓仪）是测量各种机械零件形状和截面轮廓形状的精密设备。

轮廓仪工作原理：以导轨为基准，触针沿着工件表面运动，记录测量仪的表面轮廓曲线，计算并评定轮廓的尺寸、角度、圆弧半径等二维形状位置参数的测量仪器。

轮廓仪的型式如图1所示

- 计量特性

4.1 X轴导轨直线度

4.2 轮廓水平分量（X轴）示值误差。

4.3 轮廓垂直分量（Z轴）示值误差。

4.4 角度测量示值误差。

4.5 圆弧半径测量示值误差。

4.6重复性

5  校准条件

5.1 环境条件

校准室内应无影响测量的灰尘、振动、气流、腐蚀性气体和较强磁场。其他环境条件见表1。

表1  校准环境条件

| 实验室温度/℃ | 室温变化/(℃/h) | 平衡温度时间/h | 实验室相对湿度/%RH |
| --- | --- | --- | --- |
| 20±3 | ≤1 | ≥2 | ≤65 |

5.2 测量标准及其他设备

轮廓仪的测量标准及其他设备见表2。

表2  测量标准及其他设备一览表

| 序 号 | 校准项目 | 测量标准及其他设备 |
| --- | --- | --- |
| 1 | X轴导轨直线度 | 平面平晶：1级 |
| 2 | 轮廓水平分量（X轴）示值误差 | 激光干涉仪：MPE:±（0.03μm+1.5×10-6L）；轮廓标准器：U≤1/4MPEX（示例见附录A） |
| 3 | 轮廓垂直分量（Z轴）示值误差 | 量块：3等； 平面平晶：一级 |
| 4 | 角度测量示值误差 | 角度块：2级或轮廓标准器：U≤1/4MPEθ |
| 5 | 圆弧半径测量示值误差 | 标准球或标准半球或轮廓标准器：直径：U≤1/3MPER， 圆度：≤1/10MPER（Φ5mm～Φ20mm和Φ40mm～Φ80mm各一个） |
| 6 | 重复性 | 角度块：2级 |

注：可采用满足测量不确定度要求的其他测量设备进行校准。

6  校准项目和校准方法

校准前应检查轮廓仪的外观和各部分相互作用，确认没有影响校准的缺陷后再行校准。

6.1 X轴导轨直线度

将平面平晶水平放置在轮廓仪工作台面上，调整平晶工作面与轮廓仪X轴导轨平行。在平面平晶工作面上扫描滑行，从轮廓曲线图上确定校准范围内滑行运动的直线度。

6.2 轮廓水平分量（X轴）示值误差

6.2.1 轮廓标准器

用轮廓标准器对轮廓仪水平分量的示值误差进行校准（轮廓标准器示例见附录A）。

将轮廓标准器放置在工作台上，调整轮廓标准器的方向与X轴导轨平行，从轮廓标准器基面处开始测量，在X轴测量范围内选择3～5个长度段进行校准，最大长度段不小于X轴行程的66%。

在轮廓曲线中拟合各齿侧边延长线的交点，评价长度段交点间的距离li，与轮廓标准器的实际值进行比较，通过式（1）得到示值误差∆i。

∆i=li-Li                             （1）

式中：∆i—第i段间距的示值误差，mm；

li—第i段间距的轮廓仪测量值，mm；

Li—第i段间距的样块标准值，mm。

6.2.2 激光干涉仪

把激光干涉仪的靶镜固定在轮廓仪驱动箱与传感器连接件上，调整激光干涉仪的激光光束与轮廓仪基准导轨平行。在轮廓仪 X 轴测量范围内选取大致均匀分布的 5 个测量点，读取各点轮廓仪示值与激光干涉仪示值，轮廓仪示值与激光干涉仪示值之差为各点轮廓水平分量(X 轴)示值误差。取其最大值为轮廓水平分量 (X 轴)示值误差。

可采用满足测量不确定度要求的其他测量设备进行校准

6.3 轮廓垂直分量(Z轴)示值误差

在传感器测量范围的正行程内选择3～5个大致均匀的校准点，测量范围应覆盖正行程量程范围的4/5，分别选取对应尺寸的三等量块作为各校准点的标准器。

将平晶放置在工作台上，调整平晶平面方向与X轴导轨平行，将量块依次研合在平面平晶上，调整驱动箱高度，使触针接触量块中间位置且轮廓仪Z轴读数值约为零，不移动驱动箱高度和X轴的情况下，测量三次，得到零位平均读数值h0。根据需要校准的尺寸，移动平晶，使触针以向下自动接触的方式接触其余量块，读取Z轴读数值hi，不移动驱动箱高度和X轴的情况下，测量三次，得到校准点的平均读数值hi。依次在轮廓仪正值范围内测量其他量块。通过式（2）得到各点的示值误差δi。

δi=hi-h0-Hi                         （2）

式中：δi—第i校准点的示值误差，mm；

hi—第i校准点的轮廓仪平均读数值，mm；

h0—轮廓仪零位平均读数值，mm；

Hi—第i校准点的实际值，mm。

调整驱动箱高度，将尺寸最大的量块调整为零位基准。用同样的方法依次在轮廓仪的负行程范围内测量其他量块，得到各点示值误差。

6.4 角度测量示值误差

选择2～3个不同的角度值进行校准。将角度块固定在平口钳中，调整角度块侧边平行于触针滑行方向。测量角度块两工作面间的角度值，连续测量三次，取平均值，计算平均值与角度块实际值之差作为该角度的示值误差∆α，如式（3）所示。

∆α=α-α                           （3）

式中：∆α—角度测量示值误差；

α—轮廓仪测量结果平均值；

α—角度实际值。

选用轮廓标准器作为测量标准时，将轮廓标准器放置在工作台上，调整轮廓标准器的方向与X轴导轨平行。选择2～3个不同的角度值进行校准。测量角度轮廓两工作面间的角度值，连续测量三次，取平均值，计算平均值与角度轮廓实际值之差作为该角度的示值误差∆α，如式（3）所示。

6.5 圆弧半径测量示值误差

将标准球（半球）放置于轮廓仪工作台上，先调整标准球（半球）的位置，使触针滑行轨迹通过标准球（半球）的最高点，测量球表面轮廓半径。选取左右对称的圆弧段（对应的圆弧角大于120°）计算测得轮廓图形的圆弧半径，连续测量三次取其平均值与标准球（半球）半径实际值之差，作为该标准球（半球）下测得的示值误差∆R1，如式（4）所示。

∆R=R-R                           （4）

式中：∆R—圆弧半径测量示值误差；

R—轮廓仪测量结果平均值；

R—半径实际值。

用另一个标准球（半球）用以上步骤，得到该标准球或半球下测得的示值误差∆R2。

选用轮廓标准器作为测量标准时，将轮廓标准器放置在工作台上，调整轮廓标准器的方向与X轴导轨平行。测量圆弧轮廓，选取左右对称的圆弧段（对应的圆弧角大于120°）计算测得轮廓图形的圆弧半径，连续测量三次取其平均值与圆弧轮廓实际半径值之差，作为该圆弧轮廓下测得的示值误差∆R，如式（4）所示。

6.6 重复性

根据6.4的方式，连续测量60°40′角度块九次，分别记录角度值，计算其最大值与最小值之差的三分之一作为测量结果。

7  校准结果的表达

经校准的接触（触针）式表面轮廓测量仪出具校准报告，校准证书信息见附录F

8  复校时间间隔

复校时间间隔根据实际使用的具体情况确定，一般不超过1年。

附录A

轮廓标准器示例

A.1 技术要求

轮廓标准器各齿侧边延长线的交点距离l校准结果的扩展不确定度，应不大于1/4MPEX；角度轮廓校准结果的扩展不确定度，应不大于1/4MPEθ；圆弧轮廓圆度应不大于1/10MPER，直径校准结果扩展不确定度，应不大于1/3MPER。

A.2 其他要求

1) 轮廓标准器的长度L应大于等于轮廓仪X轴测量行程的66%；

2）轮廓标准器的齿高h应小于等于测针的高度；

3）齿顶角度α1、α2、α3为三个不同的角度值；

4）圆弧轮廓圆弧角大于等于120°，且R1、R2为两个直径不同的圆弧轮廓；

5）基面直线度应小于等于5μm；

6）轮廓标准器宽度小于等于10mm；

7）轮廓标准器工作面粗糙度为Ra0.8μm。

图2

图3

附录B

轮廓水平分量（X轴）示值误差的测量不确定度评定示例

B.1 概述

在环境温度（20±3）℃，采用经校准后的轮廓标准器测量轮廓仪水平分量（X轴）20mm（U=0.5μm，k=2）及200mm（U=1.5μm，k=2）处示值，轮廓仪示值与轮廓标准器实际间隔值之差为测量结果。

B.2 测量模型

∆i=li-Li+li*αli*∆tli-Li*αLi*∆tLi                  (B.1)

式中：∆i—第i段间距的示值误差，mm；

li—第i段间距的轮廓仪测量值，mm；

Li—第i段间距的样块实际值，mm；

αli、αLi—分别为轮廓仪、专用样块的线膨胀系数，（11.5±1）×10-6℃-1；

∆tli、∆tLi—分别为轮廓仪、专用样块偏离标准温度20℃的值，℃。

令δα=αli-αLi，δt=∆tli-∆tLi，取L≈li≈Li、α≈αli≈αLi，∆t≈∆tli≈∆tLi，则式(B.1)整理得

∆i=li-Li+L*δα*∆t-L*α*δt                      (B.2)

B.3 方差和灵敏系数

考虑各分量彼此独立，由式(B.2)有：

c1=∂∆i/(∂li)=1，c2=∂∆i/(∂Li )=-1，

c3=(∂∆i)/(∂δα )=L*∆t ，c4=(∂∆i)/(∂δt )=-L*α

B.4 标准不确定度分量的来源与评定

B.4.1 轮廓水平分量（X轴）示值li引入的标准不确定度分量u(li)

用轮廓仪校准轮廓标准器其中一个间隔，重复测量10次，测量结果见表B.1

表 B.1                            （mm）

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测得值（20） | 20.0015 | 20.0013 | 20.0014 | 20.0016 | 20.0018 | 20.0018 | 20.0016 | 20.0017 | 20.0014 | 20.0016 |
| (200) | 199.9935 | 199.9934 | 199.9936 | 199.9944 | 199.9947 | 199.9941 | 199.9941 | 199.9944 | 199.9934 | 199.9939 |

测得数据经处理得单次测量实验标准偏差为：

20mm：s=1n-1i=1n(xi-x)2=0.17μm

200mm：s=1n-1i=1n(xi-x)2=0.47μm

所以

20mm：uli=0.17μm

200mm：uli=0.47μm

B.4.2 轮廓标准器校准结果引入的不确定度分量uLi

轮廓标准器校准结果的扩展不确定度为U=0.5μm，k=2，则标准器产生的标准不确定度分量为：

20mm:uLi=0.5μm2=0.25μm

200mm:uLi=1.5μm2=0.75μm

B.4.3 轮廓仪与轮廓标准器线膨胀系数差产生的标准不确定度分量u(δα)

轮廓仪与轮廓标准器材质均为钢制，其线膨胀系数界限在（11.5±1）×10-6℃-1范围内假定服从均匀分布，则δα区间半宽为2×10-6℃-1，服从三角分布，线膨胀系数差产生的标准不确定度分量为：

uδα=2×10-6℃-16=8.2×10-7℃-1

B.4.4 轮廓仪与轮廓标准器的温度差产生的标准不确定度分量u(δt)

轮廓仪与轮廓标准器温度不平衡产生温度差，经验表明其半区间为0.2℃，服从均匀分布，温度差产生的标准不确定度分量为

uδt=0.2℃3=0.12℃

B.5 合成标准不确定度的计算

B.5.1 灵敏系数的计算

轮廓仪与轮廓标准器材质均为钢制，其线膨胀系数应为（11.5±1）×10-6℃-1。被测轮廓仪温度与标准温度20℃偏差不超过3℃。

L=20mm，其灵敏系数分别计算为：

c1=1，c2=-1，

c3=L*∆t=20mm*3℃=60mm*℃，

c4=-L*α=-20mm*11.5×10-6℃-1=-23×10-5mm*℃-1

L=200mm，其灵敏系数分别计算为：

c1=1，c2=-1，

c3=L*∆t=200mm*3℃=600mm*℃，

c4=-L*α=-200mm*11.5×10-6℃-1=-23×10-4mm*℃-1

B.5.2 标准不确定度分量一览表

表B.2 标准不确定度分量一览表（L=20mm）

| 标准不确定度分量u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度 | 灵敏系数¦c¦ | c*u(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u(li) | 测量重复性 | 0.17μm | 1 | 0.17μm |
| uLi | 轮廓标准器校准结果 | 0.25μm | 1 | 0.25μm |
| u(δα) | 轮廓仪与专用样块线膨胀系数差 | 8.2×10-7℃-1 | 60mm*℃ | 0.05μm |
| u(δt) | 轮廓仪与专用样块的温度差 | 0.12℃ | 23×10-5mm*℃-1 | 0.03μm |

表B.3标准不确定度分量一览表（L=200mm）

| 标准不确定度分量u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度 | 灵敏系数¦c¦ | c*u(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u(li) | 测量重复性 | 0.47μm | 1 | 0.47μm |
| uLi | 轮廓标准器校准结果 | 0.75μm | 1 | 0.75μm |
| u(δα) | 轮廓仪与专用样块线膨胀系数差 | 8.2×10-7℃-1 | 600mm*℃ | 0.49μm |
| u(δt) | 轮廓仪与专用样块的温度差 | 0.12℃ | 23×10-4mm*℃-1 | 0.27μm |

B.5.3 合成标准不确定度计算

uc=c12u2li+c22u2Li+c32u2δα+c42u2δt

L=20mm ： uc=0.31μm

L=200mm：uc=1.04μm

B.6 扩展不确定度的确定

取k=2，则有L=20mm：U=k*uc=2*0.31μm≈0.6μm

L=200mm：U=k*uc=2*1.04μm≈2.0μm

附录C

轮廓垂直分量（Z轴）示值误差的测量不确定度评定示例

C.1 概述

在环境温度（20±3）℃，采用3等量块校准轮廓垂直分量（Z轴）9mm处示值，测得值与量块实际值高度差之差为测量结果。

C.2 测量模型

∆i=li-（Li-L0）+li*αli*∆tli-（Li-L0）*αLi*∆tLi          (C.1)

式中：∆i—轮廓垂直分量各校准点示值误差，mm；

li—轮廓仪垂直分量示值，mm；

Li—第i块量块实际值，mm；

L0—置零用量块的实际值，mm；

αli、αLi—分别为轮廓仪、量块的线膨胀系数，（11.5±1）×10-6℃-1；

∆tli、∆tLi—分别为轮廓仪、量块偏离标准温度20℃的值，℃。

令δα=αli-αLi，δt=∆tli-∆tLi，取L≈li≈Li-L0、α≈αli≈αLi，∆t≈∆tli≈∆tLi，则式(C.1)整理得

∆i=li-（Li-L0）+L*δα*∆t-L*α*δt                      (C.2)

C.3 方差和灵敏系数

考虑各分量彼此独立，由式(C.2)有：

c1=∂∆i/(∂li)=1，c2=∂∆i/(∂Li )=-1，c3=∂∆i/(∂L0 )=1

c4=(∂∆i)/(∂δα )=L*∆t ，c5=(∂∆i)/(∂δt )=-L*α

C.4 标准不确定度分量的来源与评定

C.4.1 轮廓仪测量重复性引入的标准不确定度分量u(li)

以1mm量块作为零位量块，10mm量块作为校准点的量块，校准9mm校准点的示值误差，重复测量10次，测量结果见表C.1

表 C.1                            （mm）

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测得值 | 9.0019 | 9.0022 | 9.0021 | 9.0011 | 9.0012 | 9.0014 | 9.0016 | 9.0017 | 9.0018 | 9.0015 |

测得数据经处理得单次测量实验标准偏差为：

s=1n-1i=1n(xi-x)2=0.36μm

所以

uli=0.36μm

C.4.2 校准用量块引入的不确定度分量uLi

三等量块长度测量的不确定度为U=0.10μm+1×10-6×ln，置信概率P=0.99，包含因子k=2.7，10mm时为U=0.11μm，k=2.7，因此

uLi=0.11μm2.7=0.04μm

C.4.3 置零用量块引入的不确定度分量uLi

三等量块长度测量的不确定度为U=0.10μm+1×10-6×ln，置信概率P=0.99，包含因子k=2.7，1mm时为U=0.10μm，k=2.7，因此

uLi=0.10μm2.7=0.04μm

C.4.4 轮廓仪与量块线膨胀系数差产生的标准不确定度分量u(δα)

轮廓仪与量块材质均为钢制，其线膨胀系数界限在（11.5±1）×10-6℃-1范围内假定服从均匀分布，则δα区间半宽为2×10-6℃-1，服从三角分布，线膨胀系数差产生的标准不确定度分量为：

uδα=2×10-6℃-16=8.2×10-7℃-1

C.4.5 轮廓仪与量块的温度差产生的标准不确定度分量u(δt)

轮廓仪与量块温度不平衡产生温度差，经验表明其半区间为0.2℃，服从均匀分布，温度差产生的标准不确定度分量为

uδt=0.2℃3=0.12℃

C.5 合成标准不确定度的计算

C.5.1 灵敏系数的计算

轮廓仪与量块材质均为钢制，其线膨胀系数应为（11.5±1）×10-6℃-1。被测轮廓仪温度与标准温度20℃偏差不超过3℃。L=9mm，其灵敏系数分别计算为：

c1=1，c2=-1，c3=1

c4=L*∆t=9mm*0.3℃=27mm*℃，

c5=-L*α=-9mm*11.5×10-6℃-1=-10.4×10-5mm*℃-1

C.5.2 标准不确定度分量一览表

| 标准不确定度分量u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度 | 灵敏系数¦c¦ | c*u(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u(li) | 测量重复性 | 0.36μm | 1 | 0.36μm |
| uLi | 校准用量块尺寸 | 0.04μm | 1 | 0.04μm |
| L0 | 置零用量块 | 0.04μm | 1 | 0.04μm |
| u(δα) | 轮廓仪与量块线膨胀系数差 | 8.2×10-7℃-1 | 27mm*℃ | 0.03μm |
| u(δt) | 轮廓仪与量块的温度差 | 0.12℃ | 10.4×10-5mm*℃-1 | 0.02μm |

C.5.3 合成标准不确定度计算

uc=c12u2li+c22u2Li+c32u2L0+c42u2δα+c52u2δt

=0.37μm

C.6 扩展不确定度的确定

取k=2,则有U=k*uc=2*0.37 μm≈0.8μm

附录D

圆弧半径示值误差的测量不确定度评定示例

D.1 概述

在环境温度（20±3）℃，采用R22.5mm标准半球，校准轮廓仪圆弧半径示值误差，测得值与标准半球实际值之差为测量结果。

D.2 测量模型

∆i=ri-Ri+ri*αri*∆tri-Ri*αRi*∆tRi          (D.1)

式中：∆i—轮廓仪半径各校准点示值误差，mm；

ri—轮廓仪半径测量示值，mm；

Ri—标准半球实际值，mm；

αri—轮廓仪的线膨胀系数；

αRi—标准半球的线膨胀系数；

∆tri、∆tRi—分别为轮廓仪、量块偏离标准温度20℃的值，℃。

令δα=αri-αRi，δt=∆tri-∆tRi，取R≈αri≈αRi，∆t≈∆tri≈∆tRi，则式(D.1)整理得

∆i=ri-Ri+R*δα*∆t-R*αri*δt                      (D.2)

D.3 方差和灵敏系数

考虑各分量彼此独立，由式(D.2)有：

c1=∂∆i/(∂ri)=1，c2=∂∆i/(∂Ri )=-1，

c3=(∂∆i)/(∂δα )=R*∆t ，c4=(∂∆i)/(∂δt )=-R*αri

D.4 标准不确定度分量的来源与评定

D.4.1 轮廓仪测量重复性引入的标准不确定度分量u(ri)

对R22.5mm半球在重复性条件下测量10次，测量结果见表D.1

表 D.1                            （mm）

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测得值 | 22.4966 | 22.4974 | 22.4976 | 22.4978 | 22.4977 | 22.4977 | 22.4982 | 22.4976 | 22.4976 | 22.4972 |

测得数据经处理得单次测量实验标准偏差为：

s=1n-1i=1n(xi-x)2= 0.42μm

所以

uli=μm

D.4.2 标准半球的标准不确定度uRi

标准半球的不确定度为U=0.5μm，k=2，因此

uLi=0.5μm2=0.25μm

D.4.3 轮廓仪与标准半球线膨胀系数差估算产生的标准不确定度分量u(δα)

轮廓仪与标准半球线膨胀系数差估算产生的标准不确定度分量u(δα)较小，可忽略不计。

D.4.4 轮廓仪与标准半球的温度差产生的标准不确定度分量u(δt)

轮廓仪与标准半球的温度差产生的标准不确定度分量u(δt)较小，可忽略不计

D.5 合成标准不确定度的计算

D.5.1 灵敏系数的计算

轮廓仪线膨胀系数应为（11.5±1）×10-6℃-1，标准半球线膨胀系数为（5.5±0.2）×10-7℃-1。被测轮廓仪温度与标准温度20℃偏差不超过3℃。R=22.5mm，其灵敏系数分别计算为：c1=1，c2=-1，

D.5.2 标准不确定度分量一览表

| 标准不确定度分量u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度 | 灵敏系数¦c¦ | c*u(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u(ri) | 测量重复性 | 0.42μm | 1 | 0.42μm |
| uRi | 标准半球尺寸 | 0.25μm | 1 | 0.25μm |

D.5.3 合成标准不确定度计算

uc=c12u2ri+c22u2Ri=0.49μm

D.6 扩展不确定度的确定

取k=2，则有U=k*uc=2*0.49μm≈1.0μm

附录E

角度示值误差的测量不确定度评定示例

E.1 概述

在环境温度（20±3）℃，采用60°40′2级角度块，校准轮廓仪角度示值误差，测得值与角度块实际值之差为测量结果。

E.2 测量模型

∆i=θi-φi                              (E.1)

式中：∆i—轮廓仪角度各校准点示值误差，′；

θi—轮廓仪角度测量示值，′；

φi—角度块实际值，′；

E.3 方差和灵敏系数

考虑各分量彼此独立，得到：

c1=∂∆i/(∂θi)=1，c2=∂∆i/(∂φi )=-1，

E.4 标准不确定度分量的来源与评定

E.4.1 轮廓仪测量重复性引入的标准不确定度分量u(θi)

对60°40′角度块在重复性条件下测量10次，测量结果见表E.1

表 E.1                            单位：°

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测得值 | 60.68 | 60.66 | 60.70 | 60.68 | 60.67 | 60.67 | 60.68 | 60.67 | 60.68 | 60.69 |

测得数据经处理得单次测量实验标准偏差为：

s=1n-1i=1n(xi-x)2≈0.011° ≈0.68'

所以

uli=0.68'

E.4.2 角度块角度值引入的标准不确定度uφi

2级角度块工作角角度值最大允许误差为±0.5′，服从均匀分布，因此角度块角度值引入的标准不确定度分量为

uφi=0.5'3=0.29'

E.5 合成标准不确定度的计算

E.5.1 灵敏系数的计算

灵敏系数分别计算为：

c1=1，c2=-1

E.5.2 标准不确定度分量一览表

| 标准不确定度分量u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度 | 灵敏系数¦c¦ | c*u(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u(θi) | 测量重复性 | 0.68′ | 1 | 0.68′ |
| uφi | 角度块角度值 | 0.29′ | 1 | 0.29′ |

E.5.3 合成标准不确定度计算

uc=c12u2θi+c22u2φi

=0.74′

E.6 扩展不确定度的确定

取k=2，则有U=k*uc=2*0.74 '≈1.5'

附录F

校准证书内页信息及格式

校准证书至少包含以下信息

a)标题：“校准证书”；

b)实验室名称和地址；

c)进行校准的地点

d)证书或报告的唯一性标识（或编号)，每页及总页的标识

e)客户的名称和地址

f)被校对象的描述和明确标识

g)进行校准日期，如果与校准结果的有效性应用有关时，应说明被校对象

的接收日期

h)如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对抽样程序进行说明

i)对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号

j)本次校准所用计量标准的溯源性及有效性说明

k)校准环境的描述

l)校准结果及测量不确定度的说明

m)对校准规范的偏离的说明

n)校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识

o)校准结果仅对被校对象有效的声明

p)未经校准实验室书面批准，不得部分复制证书的声明

JJF(苏)XXXX—20XX

江苏省地方计量校准规范

接触（触针）式表面轮廓测量仪校准规范

JJF（苏）XXXX—20XX

江苏省市场监督管理局发布

*

江苏省计量协会印刷

版权所有不得翻印

*

开本880 mm×1230 mm 16 开本

2024 年12月 印刷