江苏省地方计量技术规范

JJF（苏）XX－20XX

数显半径测量仪校准规范

# Calibration Specification for Radius Measuring Instrument with Digital Display

# （报批稿）

20XX-XX-XX发布                                           20XX-XX-XX实施

江苏省市场监督管理局  发 布

JJF(苏) XX-20XX

数显半径测量仪校准规范

Calibration Specification for Radius Measuring

Instrument with Digital Display Of Measuring

Inside Dimension

本规范经江苏省市场监督管理局于202X年xx月xx日批准，并自202X年xx月xx日起施行。

归口单位：江苏省市场监督管理局

主要起草单位：宜兴市产品质量和食品安全检验检测中心

本规范委托江苏省几何量计量专业技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

刘亚俊（宜兴市产品质量和食品安全检验检测中心）

董良海（无锡市检验检测认证研究院）

王  仪（宜兴市产品质量和食品安全检验检测中心）

参加起草人：

万夙鸣（无锡市检验检测认证研究院）

戚健民（宜兴市产品质量和食品安全检验检测中心）

目    录

引言	1

1 范围	2

2 引用文献	2

3 术语	2

4 概述	2

5 计量特性	3

6 校准条件	3

7 校准项目和校准方法	3

8 校准结果表达	4

9 复校时间间隔	4

附录A校准用标准器的技术要求和溯源方法	5

附录B数显半径测量仪半径测量结果示值误差的不确定度评定示例	7

附录C校准证书信息与内页格式	9

引    言

JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》共同构成支撑本校准规范制定工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

数显半径测量仪校准规范

1 范围

本规范适用于测量范围至700mm，且用弓高弦长法测量半径的数显半径测量仪的校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件：

JJF 1001-2011通用计量术语及定义

JJF 1059.1-2012  测量不确定度评定与表示

JJF 1094-2002	测量仪器特性评定

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。

3 术语

跨距：span

测架两侧测杆轴的中心距。

4 概述

数显半径测量仪（弓高弦长法）（以下简称测量仪）是采用容栅位移传感器电子技术，以弓高弦长法原理，由测架两侧测杆和指示表测量杆组合直接测量圆弧半径的仪器，外观如图1所示。不同的圆弧尺寸，对应不同的测架，每个测架对应一个跨距，一般为10mm、20mm、30mm、60mm、100mm。

1

3

2

4

- 数显指示表； 2—测架；3—指示表测量杆；4—测架测杆

图1 数显半径测量仪的结构示意图

5 计量特性

5.1 半径示值误差

5.2 半径测量重复性

6 校准条件

6.1 环境条件

校准室内温度在（20±5）℃范围内，相对湿度不大于 80%。校准前，数显半径测量仪与标准器平衡温度时间不少于 2 小时。

6.2 校准用标准器及相应设备

校准时所需的校准用标准器及相应设备如表1所示，允许使用满足测量不确定度要求的其他测量标准及设备进行校准。

表1校准用标准器及相应设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 圆弧标准件 | 附录 A |
| 2 | 平板 | （160×100～630×630）mm，0级 |

7 校准项目和校准方法

7.1 校准前准备

对测量仪工作状态进行功能检查，在确定没有影响其计量性能的因素后再进行校准。

7.2 半径示值误差

将不同规格的测架依次安装于测量仪上，按使用说明在平板上对测量仪进行置零调整。确定测量模式（外圆弧或内圆弧），在测量仪的每个量程内大致均匀分布至少三点作为校准点（宜包含接近量程上、下限的点），选取相应圆弧标准件，重复测量3次并记录测量仪示值，取算术平均值作为该校准点测量结果，各校准点的算术平均值与圆弧标准件的半径实际值R的差值，即为该校准点的示值误差 δ，按公式（1）计算：

δ=-R                                                     (1)

式中δ——校准点的示值误差,mm；

——校准点的仪器示值的平均值, mm；

R——相应圆弧标准件的半径实际值, mm。

7.3 半径测量重复性

在测量仪有效测量范围，确定一个量程和测量模式，选用半径值约为二分之一量程的圆弧标准件，在相同位置重复测量该圆弧标准件5次，记录测量仪示值,按公式（2）计算仪器半径测量重复性s。

(2)

式中: ——测量仪5次测量的最大值，mm；

——测量仪5次测量的最小值，mm。

8 校准结果表达

经校准后的数显半径测量仪出具校准证书，校准证书应给出各校准项目的测量结果及扩展不确定度（见附录C）。

9 复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由数显半径测量仪的使用状况、使用者、设备本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据仪器实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔一般为1年。

附录A

校准用标准器的技术要求和溯源方法

A.1 技术要求

推荐校准用圆弧标准件的技术要求如表 A.1 所示

表 A.1 圆弧标准件的技术要求             单位：mm

| 测架跨距 | 外圆弧测量（R） |  | 内圆弧测量（R） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量范围 | 半径标称值 | 测量范围 | 半径标称值 |
| 10 | 5～13 | 7、10、12 | 6.5～15 | 8、10、14 |
| 20 | 11～30 | 12、20、26 | 14～30 | 14、20、28 |
| 30 | 22～100 | 26、60、96 | 27～100 | 28、60、96 |
| 60 | 94～260 | 96、180、258 | 94～260 | 96、180、258 |
| 100 | 225～700 | 258、450、650 | 225～700 | 258、450、650 |

圆弧标准件的圆弧角≥120°，半径尺寸不确定度小于0.001R（k=2），工作面的圆柱度小于0.001R。

A.2 溯源方法

A.2.1 圆弧标准件半径溯源方法：

使用三坐标测量机，在圆弧标准件（如图A.1、A.2）的中截面上使用仪器扫描测头测量模式测量，测量范围需超过圆弧面整体的2/3，评价出圆弧半径值。

图A.1 外圆弧标准件示意图

图A.2 内圆弧标准件示意图

A.2.2 圆弧标准件圆柱度溯源方法：

使用三坐标测量机，在圆弧标准件工作面上使用仪器扫描测头测量模式测量，测量范围需超过圆弧面整体的2/3，推荐至少测量3层。拟合圆柱，计算圆柱度。

附录B

数显半径测量仪半径测量结果示值误差的不确定度评定示例

B.1 测量方法

确定一个量程，选取大致均匀分布至少三点作为校准点，采取外圆弧测量，选用想要的圆弧标准件，分别对每个半径尺寸重复测量 3次，取平均值为该点的测量结果，测量结果与圆弧标准件半径实际值R的差值，即为该点位的示值误差。

B.2 测量模型

δ=r-R

式中：δ——校准点的示值误差，mm；

——校准点的仪器示值的平均值,mm；

R——圆弧标准件半径的实际值,mm。

B.3 不确定度传播率

考虑各分量彼此独立，依据公式uc2y=∂f∂xi2u2xi得：uc2=u2(δ)=c12u2r+c22u2R

式中:    c1=∂δ∂r=1,c2=∂δ∂R=-1

# 则：uc2=u2(r)+u2(R)

B.4 标准不确定度分量计算

# B.4.1 由重复性引入的标准不确定度分量u1

用数显半径测量仪重复测量半径10mm 的圆弧标准件10 次。10 次测量值分别为（mm）：

10.00、10.00、10.01、10.00、10.00、10.00、10.00、10.01、10.00、10.00

s=i=110（xi-x）2n-1=0.004mm

因测量取 3 次测量平均值为测量结果，则：

u1=s3=0.002mm

同理，用数显半径测量仪重复测量半径650mm 的圆弧标准件10 次。10 次测量值分别为（mm）：

650.50、648.81、650.50、650.50、650.50、650.50、650.50、650.50、650.50、650.50

s=i=110（xi-x）2n-1=0.534mm

因测量取 3 次测量平均值为测量结果，则：

u1=s3=0.309mm

# B.4.2 由圆弧标准件不确定度标准不确定度分量u2

# 10mm圆弧标准件不确定度为U=0.01mm，k=2，则：

# u2=0.012=0.005mm

# 650mm圆弧标准件不确定度为U=0.65mm，k=2，则：

# u2=0.652=0.325mm

B.5 合成不确定度

B.5.1 主要标准不确定度汇总

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- |
| u1 | 重复性 | r=10mm，0.002mm r=650mm，0.309mm |
| u2 | 圆弧标准件不确定度 | r=10mm，0.005mm r=650mm，0.325mm |

B.5.2 合成标准不确定度计算

当r=10mm时，uc=u12+u22=0.0053mm

当r=650mm时，uc=u12+u22=0.4484mm

B.6 扩展不确定度

取包含因子k=2，则：

当r=10mm时，U=kuc=0.02mm

当r=650mm时，U=kuc=0.90mm

附录C

校准证书信息与内页格式

校准证书至少包括以下信息：

- 标题:“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点；

- 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准日期，如果与校准结果的有效性应用有关时，每页及总页的标识；

- 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对抽样程序进行说明；

- 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称和代号；

- 本次校准所用计量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

推荐的校准证书内页格式见表C.1。

表C.1 校准证书内页格式

证书编号：

| 校准环境条件 | 温 度： ℃ 相对湿度： % | 地点： 其他： |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 校准项目 | 校准结果 |
| 1 | 半径示值误差 |  |
| 2 | 半径测量重复性 |  |
| 测量结果不确定度： |  |  |

校准员：                            核验员：

JJF(苏)XXXX—20XX

江苏省地方计量技术规范

数显半径测量仪校准规范

JJF（苏）XXXX—20XX

江苏省市场监督管理局发布

*

江苏省计量协会印刷

版权所有不得翻印

*

开本880 mm×1230 mm 16 开本

2024 年12月 印刷