江苏省地方计量技术规范

JJF（苏）xx-2023

气体稀释装置校准规范

Calibration Specification for Gas Dilution Device

2023―xx―xx发布                              2023―xx―xx实施

江苏省市场监督管理局发布

JJF（苏） xxxx-2021

气 体 稀 释 装 置

校 准 规 范

Calibration Specification for

Gas Dilution Device

归 口 单 位：江苏省流量计量专业技术委员会

主要起草单位：苏州市计量测试院

江苏省计量科学研究院

参加起草单位：北京易优凯科技有限公司

本规范委托江苏省流量计量专业技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

李长武（苏州市计量测试院）

王  科（江苏省计量科学研究院）

陈曹浪（苏州市计量测试院）

参加起草人：

张东飞（苏州市计量测试院）

张  斌（北京易优凯科技有限公司）

于陆军（江苏省计量科学研究院）

茅静静（苏州市计量测试院）

目  录

引  言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语及定义	1

4  概述	2

4.1  工作原理	2

4.2  构造及用途	2

5  计量特性	2

5.1  示值误差	2

5.2  重复性	3

6  校准条件	3

6.1  环境条件	3

6.2  主标准器及配套设备	3

7  校准项目和校准方法	3

7.1  校准项目	3

7.2  校准方法	3

8  校准结果表达	7

9  复校时间间隔	7

附录A稀释装置稀释比校准方法	8

附录B 校准记录参考格式	10

附录C校准证书内页参考格式	11

附录D稀释装置校准结果不确定度评定方法	12

引  言

本规范的编写以JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》和JJF 1004 《流量计量名词术语及定义》为基础和依据。

本规范参照JJG 620-2008《临界流文丘里喷嘴检定规程》和JJG 1132-2017《热式气体质量流量计检定规程》，结合气体稀释装置的技术水平及行业现状进行制定。

本校准规范为首次发布。

气体稀释装置校准规范

1  范围

本规范适用于流量范围为10mL/min~30L/min、采用临界流喷嘴或热式气体流量计作为流量控制器对气体进行定量稀释的气体稀释装置（以下简称稀释装置）的校准。

2  引用文件

本规范引用下列文件：

JJG 620 临界流文丘里喷嘴检定规程

JJG 1132 热式气体质量流量计检定规程

JJF 1004 流量计量名词术语及定义

凡是注日期的引用文献，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文献，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语及定义

3.1  气体稀释装置 gas dilution device

采用动态体积法在规定条件（规定压力和温度）下，用临界流喷嘴或热式气体流量计作为流量控制器准确测量组分气和稀释气体积流量，进而配置不同稀释比校准混合气的装置。

3.2  组分气 component gas

指浓度均匀、性能稳定和量值准确的测定标准气体，具有复现、保存和传递量值的基本作用，也可称作原料气或标准气。

3.3 稀释气 diluent gas

是指在配置含特定浓度的组分气体时，用作充稀作用的一种高纯度气体,一般多使用高纯氮气或清洁空气等不活泼气体，也可称作补充气（平衡气或底气）。

3.4 校准混合气 calibration gas mixture

具有足够稳定性和均匀性的混合气，其组成用于测量仪器的校准或测量方法有效性的验证。

3.5  稀释比  dilution ratio

混合之前的组分气体积与混合气体中各组分体积的总和之比（所有的体积均指混合气的压力和温度下的体积），也称体积分数，用 φ表示。

4  概述

4.1  工作原理

稀释装置采用临界流喷嘴或热式气体流量计作为流量控制器，将已知浓度的组分气与稀释气按不同的比例系数连续不断地充入混合器进行混合，通过对组分气和稀释气体积流量准确测量，进而配制不同稀释比的校准混合气体。

稀释装置的稀释比由式(1)给出：

φ=qcqc+qd                              (1)

式中：

φ—稀释比，%；qc—组分气体积流量，mL/min；qd—稀释气体积流量， mL/min。

4.2  构造及用途

以临界流喷嘴控制器气体稀释装置为例，稀释装置主要由气源、调压系统、控制系统、流量控制单元（喷嘴组）、混合气体系统等部分组成。其结构原理图如图1所示。

图1 临界流喷嘴控制器气体稀释装置结构原理图

1 组分气；2 稀释气；3 开关阀；4 调压器；5 差压计；6 喷嘴组；7 校准混合气

稀释装置主要用于各种不同浓度的校准混合气制配，广泛应用于计量、环保和安监等领域中。

5  计量特性

5.1  示值误差

采用临界流喷嘴作为流量控制器的气体稀释装置流量最大允许误差不超过±1.0%，采用热式气体流量计作为流量控制器的气体稀释装置流量最大允许误差不超过±1.5%FS。

5.2  重复性

稀释装置流量重复性不超过最大允许误差绝对值的1/3。

注：计量特性中指标不是用于合格判据，仅供参考。

6  校准条件

6.1  环境条件

6.1.1  环境温度：（5~35）℃；

6.1.2  相对湿度：45％~75%；

6.1.3  大气压力：（86～106）kPa；

6.1.4  交流电源电压应为（220±22）V，电源频率应为（50±2.5）Hz。也可根据稀释装置的要求，使用合适的交流或直流电源。

6.2  主标准器及配套设备

6.2.1  主标准器

主标准器可选用活塞或皂膜等气体流量标准器，其流量范围应与被校稀释装置的流量范围相适应，并应具有有效溯源证书。主标准器的扩展不确定度（k=2）应不大于被校稀释装置最大允许误差绝对值的二分之一。

6.2.2  配套设备

校准用配套设备应具有有效溯源证书，技术要求如表1所示。

表1 配套设备

| 序号 | 仪表名称 | 测量范围 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度仪表 | （0~50）℃ | ±0.2℃ | 测量标准器和被校稀释装置介质温度 |
| 2 | 压力仪表 | （0~500）kPa | 0.1级 | 测量标准器和被校稀释装置介质压力 |
| 3 | 电子秒表 | （0~60）min | ±0.1s/h | 测量时间 |

7  校准项目和校准方法

7.1  校准项目

7.1.1  示值误差

7.1.2  重复性

注：可以根据客户要求对稀释装置稀释比进行校准，具体校准方法见附录A。

7.2  校准方法

7.2.1  外观及功能检查

稀释装置外形结构完好，各旋钮或按键能进行操作和控制，通电后应能正常工作，显示部分清晰、完整。

7.2.2  密封性检查

按稀释装置使用说明书或图2所示试验方法进行密封性试验，通入1.1倍最大工作压力气体，关闭稀释装置进出口开关阀，待稳定后历时5min，压力仪表示值不得下降。

图2 密封性试验示意图

1-高压储罐；2-过滤器；3.减压阀；4-调压阀；5-压力表；6-进口开关阀；7-稀释装置；8-排空开关阀（背压调节法）

7.2.3  准备工作

7.2.3.1  校准介质选用纯氮，在每个流量控制器校准过程中校准介质温度变化不超过±0.5℃。

7.2.3.2  将稀释装置和流量标准器按照图3所示进行连接，控制调压阀，确保稀释装置工作在规定压力范围内。

7.2.3.3  试验前，稀释装置应在最大流量下预运行至少5min，待介质温度、压力和流量稳定后进行校准。

图3稀释装置校准连接示意图

1-高压储罐；2-过滤器；3-减压阀；4-调压阀；5-压力传感器；6-开关阀；7-温度传感器；8-稀释装置；9-流量标准器

7.2.4  流量示值误差和重复性

7.2.4.1  校准方法

a）临界流喷嘴控制器气体稀释装置

1）选择被校准的流量控制器，使气体流过被校稀释装置和标准器，待流量稳定后，分别读取稀释装置流量显示值qvi和标准器示值qsi，连续重复测量6次；

2）同时记录稀释装置的热力学温度Ti、绝对压力Pi和标准器的热力学温度Tsi、绝对压力Psi；

3）重复上述1）、2）步骤，依次完成稀释装置每个流量控制器的校准。

b）热式气体流量计控制器气体稀释装置

1）选择被校准的流量控制器，按量程范围取qmax、0.5qmax、0.2qmax、0.1qmax流量点从大到小进行校准，使气体流过被校稀释装置和标准器，待流量稳定后，分别读取稀释装置流量显示值qvi和标准器示值qsi，连续重复测量6次；

2）同时记录稀释装置的热力学温度Ti、绝对压力Pi和标准器的热力学温度Tsi、绝对压力Psi；

3）重复上述1）、2）步骤，依次流量控制器各流量点的校准；

4）重复上述1）、2）、3）步骤，依次完成稀释装置每个流量控制器的校准。

7.2.4.2  数据处理

a）标准状态流量计算

按式（2）计算标准状态下的体积流量：

qNi=PiPN×TNTi×ZNZi×qi                      （2）

式中：

qi—工况下体积流量，mL/min；

Pi—工况下的气体压力，Pa；

Ti—工况下的气体温度，K；

Zi—工况下的空气压缩系数；

PN—标准状态下的气体压力，Pa；

TN—标准状态下的气体温度，K；

ZN—标准状态下的空气压缩系数；

qNi—标准状态下的体积流量，mL/min。

b）示值误差计算

1）临界流喷嘴控制器气体稀释装置

将流量控制器和标准器工况流量值按式（2）换算到标准状态下，第i个流量控制器单次校准示值误差按式（3）计算：

Eij=qvNij-qsNijqsNij×100%                     （3）

式中：

Eij—第i个流量控制器第j次校准的示值误差，%；

qvNij—第i个流量控制器第j次校准时在标准状态下的体积流量，mL/min；

qsNij—第i个流量控制器第j次校准时流量标准器在标准状态下体积流量，mL/min。

流量控制器示值误差按式（4）计算：

Ei=1ni=1nEij                           （4）

式中：

Ei—第i个流量控制器示值误差，%。

2）热式气体流量计控制器气体稀释装置

将流量控制器和标准器工况流量值按式（2）换算到标准状态下，流量控制器单次校准示值误差按式（5）计算：

Eij=qvNij-qsNijqmax×100%                    （5）

式中：

Eij—第i校准点第j次校准的示值误差，%FS；

qvNij—第i校准点第j次校准时被校流量控制器在标准状态下体积流量，mL/min；

qsNij—第i校准点第j次校准时流量标准器在标准状态下体积流量，mL/min；

qmax—流量控制器流量范围上限，mL/min。

流量控制器各校准点的示值误差按式（6）计算：

Ei=1nj=1nEij                            （6）

式中：

Ei—流量控制器第i校准点示值误差，%FS。

3）示值误差

取所用流量控制器校准点中示值误差绝对值最大的作为被校稀释装置的示值误差。

c）重复性计算

1）临界流喷嘴控制器气体稀释装置

第i个流量控制器校准点重复性按式（7）计算：

Eri=1n-1j=1nEij-Ei21/2                 （7）

式中：

Eri—第i个流量控制器重复性，%。

2）热式气体流量计控制器气体稀释装置

流量控制器校准点重复性按式（8）计算：

Eri=1n-1j=1nEij-Ei21/2                （8）

式中：

Eri—流量控制器第i校准点重复性，%。

3）重复性

取所用流量控制器校准点中重复性最大的作为被校稀释装置的重复性。

8  校准结果表达

经校准的稀释装置应出具校准证书，校准证书内页格式见附录C。除上述校准结果信息外，校准证书至少还应包括以下信息：

a）标题，如“校准证书”或“校准报告”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点；

d）证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）送校单位的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接受日期；

h）如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）校准证书或报告签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

n）校准结果仅对被校对象有效的声明；

o）未经实验室书面批准，不得部分复制校准证书或报告的声明。

9  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等因素所决定，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，建议不超过1年。如果对仪器的检测数据有怀疑或仪器更换主要部件及修理后，应对仪器重新校准。

附录A

稀释装置稀释比校准方法

A.1 稀释比校准方法

根据客户要求和稀释装置使用说明书，在稀释装置稀释范围内选取不少于两个稀释比设定点进行校准，具体操作程序如下：

a）根据稀释比设定值，确定稀释装置组分通道和稀释通道流量范围。按7.2.3做好校准前准备，首先打开组分通道开关阀，关闭稀释通道开关阀，待流量稳定后，分别读取组分通道流量显示值qcvi和标准器示值qcsi，连续重复测量6次，同时记录稀释装置处热力学温度Tci、绝对压力Pci和标准器处热力学温度Tcsi、绝对压力Pcsi；

b）关闭组分通道开关阀，打开稀释通道开关阀，待流量稳定后，分别读取组分通道流量显示值qdvi和标准器示值qdsi，连续重复测量6次，同时记录稀释装置的热力学温度Tdi、绝对压力Pdi和标准器的热力学温度Tdsi、绝对压力Pdsi；

c）重复上述a）、b）步骤，按稀释比设定点依次完成稀释装置稀释比校准。

A.2  数据处理

A.2.1 稀释比计算

被校稀释装置组分通道、稀释通道流量显示值和标准器示值按7.2.4.2 a）计算标准状态下体积流量，被校稀释装置设定稀释比按式（A.1）计算：

φvi=(qcvN)i(qcvN)i+(qdvN)i×100%                    （A.1）

式中：

φvi—被校稀释装置设定稀释比，%；

(qcvN)i—设定稀释比下稀释装置组分气通道标准状态体积流量，mL/min；

(qdvN)i—设定稀释比下稀释装置稀释气通道标准状态体积流量，mL/min。

被校稀释装置实测稀释比按式（A.2）计算：

φsi=(qcsN)i(qcsN)i+(qdsN)i×100%                   （A.2）

式中：

φsi—被校稀释装置实测稀释比，%；

(qcsN)i—设定稀释比下组分气通道标准状态下实测体积流量，mL/min；

(qdsN)i—设定稀释比下稀释气通道标准状态下实测体积流量，mL/min。

A.2.2 稀释比示值误差计算

单次稀释比校准示值误差按式（A.3）计算：

Eφi=φvi-φsiφsi×100%                         （A.3）

式中：

Eφi—稀释装置第i次稀释比校准示值误差，%。

被校稀释装置稀释比示值误差按式（A.4）计算：

Eφ=1ni=1nEφi                               （A.4）

式中：

Eφ—释装置稀释比示值误差，%。

取所有稀释比设定点中示值误差绝对值最大的作为被校稀释装置稀释比示值误差。

A.2.3 稀释比重复性计算

被校稀释装置稀释比的重复性按式（A.5）计算：

Erφ=1n-1i=1nEφi-Eφ21/2                    （A.5）

式中：

Erφ—稀释装置稀释比的重复性，%；

取所有稀释比设定点中重复性最大的作为被校稀释装置稀释比的重复性。

A.3 稀释比校准不确定度模型

稀释装置稀释比计算公式由式(A.6)给出：

φ=qcqc+qd×100%                           （A.6）

式中：

φ—稀释比，%；

qc—组分气体积流量，mL/min；

qd—稀释气体积流量，mL/min。

对式（A.6）微分，有：

∂φ∂qc2=qdqc+qd22                          （A.7）

∂φ∂qd2=-qcqc+qd22                            （A.8）

稀释比的标准不确定度可以表述为：

uφ=∂φ∂qc2×uqc2+∂φ∂qd2×uqd21/2          （A.9）

将公式A.7、A.8带入公式A.9中，稀释比的相对不确定度可以表述为：

uφφ=qdqc+qd×uqcqc2+uqdqd212                （A.10）

即：

urφ=qdqc+qd×urqc2+urqd212             （A.11）

附录B

校准记录参考格式

证书编号：

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被校气体稀释装置 |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |
|  |  | 制造单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 流量控制器类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 流量控制器数量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 流量控制器量程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器 |  | 名称 |  | 编号 |  | 测量范围 |  | 型号规格 |  |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  | 有效期 |
| 环境条件 |  | 温度： 相对湿度： 大气压力： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准介质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观及功能检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 密封性检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量示值误差和重复性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 被校稀释装置 |  |  |  |  |  | 流量标准器 |  |  |  |  |  |  | 示值 误差 | 重复性 |  |  | 扩展不确定度(k=2) |  |
|  | qvi |  | Ti |  | Pi |  | qsi |  | Tsi |  |  |  | Psi |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

气体稀释装置示值误差：                重复性：

校准：         核验：        校准日期：   年  月  日        建议复校时间间隔：    年

附录C

校准证书内页参考格式

环境温度：

环境相对湿度：

大气压力：

校准介质：

外观及功能检查：

密封性检查：

流量示值误差和重复性：

| 序号 | 流量示值 （mL/min） | 标准示值 （mL/min） | 示值误差 (%) | 重复性 (%) | 扩展不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 气体稀释装置示值误差： 气体稀释装置重复性： |  |  |  |  |  |

说明：建议复校时间间隔：      年

校准员：             核验员：

附录D

稀释装置校准结果不确定度评定方法

D.1 数学模型：

E=qvN-qsNqsN×100%                        （D.1）

式中：

E—稀释装置示值误差，%；

qvN—被校稀释装置在标准状态下流量示值，mL/min；

qsN—气体流量标准器在标准状态下流量示值，mL/min。

D.2 不确定度评定

以活塞式气体流量标准器校准稀释装置为例，校准结果的不确定度来源主要有：一是流量标准器及其温度、压力不确定度；二是被校稀释装置的测量重复性及其温度、压力不确定度。各参考分量的不确定度评定如下:

D.2.1 流量标准器的不确定度分量urqs

气体流量标准器校准证书给出的扩展不确定度为Urel=0.26%（k=2）ur，则流量标准器引入的相对不确定度为：

urqs=0.26%2=0.13%

D.2.2 标准器处压力测量的不确定度分量urPs

压力测量的最大允许误差是±0.1%，按均匀分布，k=3，则：

urPs=0.1%3=0.06%

D.2.3 标准器处温度测量的不确定度分量urTs

温度测量的最大允许误差是±0.2℃，按均匀分布，k=3，则：

urTs=0.2293.15×3=0.04%

D2.4 稀释装置流量测量重复性不确定度分量urqv

选取一台典型的热式气体质量流量计控制器气体稀释装置，热式气体质量流量计测量范围（1000~10000）mL/min，选取5000mL/min流量点示值进行6次相同条件下的测量，测量值见表D.1。

表D.1 校准数据及计算结果（单位：mL/min）

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被校稀释装置示值 | 4.856 | 4.862 | 4.844 | 4.859 | 4.841 | 4.867 |
| 流量标准器示值 | 4.923 | 4.941 | 4.924 | 4.932 | 4.954 | 4.937 |
| 示值误差/%FS | -0.67 | -0.79 | -0.80 | -0.73 | -1.13 | -0.70 |

采用贝塞尔公式计算其相对标准不确定度，即：

urqv=1n-1i=1nEi-E21/2=0.17%

D.2.5 被校稀释装置处压力测量的不确定度分量urPv

压力测量的最大允许误差是±0.1%，按均匀分布，k=3，则：

urPv=0.1%3=0.06%

D.2.6 被校稀释装置处温度测量的不确定度分量urTv

温度测量的最大允许误差是±0.2℃，按均匀分布，k=3，则：

urTv=0.2293.15×3=0.04%

D.3  合成标准不确定度

标准不确定度一览表见表D.2。

表 D.2 标准不确定度一览表

| 标准不确定度来源 | 符号 | 灵敏系数 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准器不确定度分量 | urqs | -1 | 0.13% |
| 标准器处压力测量不确定度分量 | urPs | -1 | 0.06% |
| 标准器处温度测量不确定度分量 | urTs | 1 | 0.04% |
| 被校稀释装置测量重复性分量 | urqv | 1 | 0.17% |
| 被校稀释装置压力测量不确定度分量 | urPv | -1 | 0.06% |
| 被校稀释装置温度测量不确定度分量 | urTv | 1 | 0.04% |

因各影响量相互独立，则合成标准不确定度为：

ur=ur2qs+ur2Ps+ur2Ts+ur2qv+ur2Pv+ur2Tv=0.24%

D.4  校准结果的扩展不确定度

取包含因子k=2，则稀释装置流量误差校准结果的扩展不确定度为：

Urel=kur=0.48%