JJF（苏）

江 苏 省 地 方 计 量 校 准 规 范

JJF（苏） XX- 2023

紫外分光测油仪校准规范

Calibration Specification for Ultraviolet Spectrophotometric Oil Analyzers

2023-XX-XX发布                             2023-XX-XX实施

江苏省市场监督管理局 发布

JJF（苏）

####-2023

紫外分光测油仪

校准规范

Calibration Specification for Ultraviolet

Spectrophotometric Oil Analyzers

本规范经江苏省市场监督管理局2023年XX月XX日批准，并自2023年XX月XX日起施行。

归口单位：江苏省物理化学计量专业技术委员会

主要起草单位：常州检验检测标准认证研究院

苏州市计量测试院

本规范委托江苏省物理化学计量专业技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

王孜一（常州检验检测标准认证研究院）

张诚春（苏州市计量测试院）

孙  瑛（常州检验检测标准认证研究院）

许  诚（苏州市计量测试院）

参加起草人：

王  菊（苏州市计量测试院）

杨  子（常州检验检测标准认证研究院）

目  录

引  言	II

1  范围	1

2  概述	1

3  计量特性	1

3.1  最大允许误差	1

3.2  重复性	1

3.3  最小检出浓度	1

4  校准条件	1

4.1  环境条件	1

4.2  标准器及配套设备	1

5  校准项目和校准方法	2

5.1  示值误差	2

5.2  重复性	2

5.3  最小检出浓度	2

6  校准结果表达	3

7  复校时间间隔	3

附录A	4

附录B	5

附录C	6

附录D	7

引  言

本规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的规定而制定。

本规范参考JJG 950-2012《水中油份浓度分析仪检定规程》，HJ 970-2018《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》等相关文件。

本规范为首次发布。

紫外分光测油仪校准规范

1  范围

本规范适用于紫外光度法原理的水中油分浓度分析仪的校准。

2  概述

紫外分光测油仪是基于在pH≤2的条件下，样品中的油类物质被正己烷萃取，萃取液经无水硫酸钠脱水，再经硅酸镁吸附除去动植物油类等极性物质后，于225nm波长处测定吸光度，石油类含量在（0～16）mg/L范围内时，浓度与吸光度符合朗伯-比尔定律，从而实现对待测成分进行定量分析的仪器。

紫外分光测油仪主要由光学系统、进样系统、检测系统组成，具有分析速度快、自动化程度高、测量范围宽等特点。

3  计量特性

## 3.1  最大允许误差

最大允许误差误差不超过±10%。

## 3.2  重复性

重复性不大于3%。

## 3.3  最小检出浓度

最小检出浓度不大于0.2mg/L。

注：以上指标不作为合格性判断标准，仅提供参考。

4  校准条件

4.1  环境条件

4.1.1  环境温度：（15~35）℃。

4.1.2  相对湿度：≤85%。

4.1.3  供电电源：AC（220±22）V，频率（50±1）Hz。

应具备良好的通风设施，并配备必要的个人防护器具，以防止溶剂经过皮肤吸收或呼吸道吸入。

4.2  标准器及配套设备

4.2.1  标准物质

水质石油类（紫外法）国家有证标准物质，其相对扩展不确定度不大于3%（k=2）。

4.2.2  常用玻璃量器（容量瓶、单标线吸管、刻度吸管）：A级。

4.2.3  稀释用溶剂

正己烷（色谱纯），非色谱纯需在225nm波长处以水做参比测定透光率，透光率大于90%方可使用。

5  校准项目和校准方法

5.1  示值误差

仪器开机预热并按仪器说明书要求进行操作，分别选取浓度为4 mg/L、 8 mg/L、16 mg/L的标准溶液，每个浓度点重复测量3次，取其算术平均值作为仪器的测量值，按公式（1）计算相对示值误差

（1）

式中：——相对示值误差，%；

——3次测量的平均值，mg/L；

——标准溶液的浓度值，mg/L

5.2  重复性

选取浓度为8 mg/L的标准溶液，重复测量7次，按公式（2）计算相对标准偏差。

（2）

式中：——仪器重复性；

——单次测量值，mg/L；

——7次测量值的平均值，mg/L；

——测量次数，=7

5.3  最小检出浓度

选取浓度为1mg/L的标准溶液，重复测量7次，按公式（3）和（4）计算仪器的最小检出浓度。

（3）

cL=3s                      （4）

式中：——7次测量值的标准偏差，mg/L；

——单次测量值，mg/L；

——7次测量值的平均值，mg/L；

——测量次数，=7；

cL——最小检出浓度，mg/L。

6  校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

- 标题，如“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品抽样程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

7  复校时间间隔

仪器的复校时间间隔建议为1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。更换重要部件、修理后或对仪器性能有怀疑时，应对仪器重新校准。

附录A

水质石油类（紫外法）标准溶液配制方法

准确移取5.00mL水质石油类（紫外法）标准溶液（1000mg/L）于50mL容量瓶中，用正己烷稀释定容并摇匀，配制成为浓度为100mg/L的标准溶液。准确移取1.00mL、2.00mL、4.00mL的标准溶液（100mg/L）于3个25mL容量瓶中，用正己烷稀释定容并摇匀，得到浓度分别为4mg/L、8mg/L、16mg/L的标准溶液。

准确移取5.00mL水质石油类（紫外法）标准溶液（1000mg/L）于100mL容量瓶中，用正己烷稀释定容并摇匀，配制成为浓度为50mg/L的标准溶液。准确移取2.00mL标准溶液（50mg/L）于100mL容量瓶中，用正己烷稀释定容并摇匀，得到浓度为1mg/L的标准溶液。

附录B

紫外分光测油仪校准原始记录（供参考）

委托校准单位：                                    地址：

| 仪器名称：： |  |  | 型号/规格： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号： | 测量范围： |  | 测量原理： |  |
| 制造单位： |  |  | 校准日期： |  |
| 标准器名称： |  |  | 标准器型号： |  |
| 不确定度： |  |  | 标准器编号： |  |
| 校准地点： |  | 温度： |  | 相对湿度： |

1、示值误差

| 溶液浓度(mg/L) | 仪器示值(mg/L) |  |  |  | 示值误差(%) | 扩展不确定度U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |

2、测量重复性

| 溶液浓度(mg/L) |  | 仪器示值(mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 平均值(mg/L) |  |  | 标准偏差(mg/L) |  |  |  | 相对标准偏差(%) |  |  |  |  |

3、最小检出浓度

| 溶液浓度(mg/L) |  | 仪器示值(mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 平均值(mg/L) |  |  | 标准偏差(mg/L) |  |  |  | 最小检出浓度(mg/L) |  |  |  |  |

校准员：                         核验员：

附录C

校准证书内页（供参考）

证书编号：

本次校准所使用的主要设备：

| 标准器名称 | 标准器型号 | 标准器编号 | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |

本次校准的技术依据：

本次校准的环境条件：

| 温度： | 相对湿度： |
| --- | --- |

校准结果

| 序号 | 校准项目 | 计量特性 | 校准结果 | 扩展不确定度U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示值误差 |  |  |  |
| 2 | 测量重复性 |  |  | / |
| 3 | 最小检出浓度 |  |  | / |

附录D

示值误差测量不确定度评定示例

D.1  测量方法

仪器预热稳定后，按照使用说明书要求，根据仪器的实际设置量程对仪器进行校正。选取适宜浓度的标准溶液进行测量，重复测量3次，计算3次测量结果的算术平均值与标准值的相对示值误差。

D.2  测量模型与灵敏度系数

D.2.1  测量模型

式中：——仪器示值误差；

——3次测量值的平均值，mg/L；

——标准溶液的浓度值，mg/L。

D.2.2  灵敏系数

D.3  不确定度来源

D.3.1  仪器示值重复性引入的不确定度；

D.3.2  标准溶液引入的不确定度，包括有证标准物质的不确定度和稀释引入的不确定度。

D.4  不确定度计算

D.4.1  仪器示值重复性引入的标准不确定度

示值重复性引入的标准不确定度可通过连续测量得到测量列来估算，用A类方法进行评定。

被测紫外分光测油仪的测量范围为（0～20）mg/L，选择4mg/L、8mg/L、16 mg/L的标准溶液，连续测量3次，得到测量结果见表D.1：

表D.1 重复测量数据                    mg/L

| 标准值 | 测量值 |  |  | 平均值 | 实验标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4.24 | 4.16 | 4.22 | 4.22 | 0.049 |
| 8 | 8.19 | 8.35 | 8.27 | 8.27 | 0.098 |
| 16 | 16.42 | 16.25 | 16.57 | 16.41 | 0.195 |

实际测量时，以连续3次仪器示值的平均值作为测量结果，则示值重复性引入的标准不确定度为

4mg/L：=0.028 mg/L

8mg/L：=0.057 mg/L

16mg/L：=0.113 mg/L

仪器分辨率引入的不确定度远小于示值重复性引入的不确定度，故忽略分辨率引入的不确定度。

D.4.2  标准溶液引入的标准不确定度

D.4.2.1  有证标准物质引入的相对标准不确定度

有证标准物质的定值不确定度由其证书给出，Urel=2.2%，包含因子k=2。按B类方法评定，则其引入的相对标准不确定度为

D.4.2.2  稀释过程引入的相对标准不确定度

准确移取5.00mL水质石油类（紫外法）标准溶液（1000mg/L）于50mL容量瓶中，用正己烷稀释定容并摇匀，配制成为浓度为100mg/L的标准溶液。准确移取1.00mL、2.00mL、4.00mL的标准溶液（100mg/L）于3个25mL容量瓶中，用正己烷稀释定容并摇匀，得到浓度分别为4mg/L、8mg/L、16mg/L的标准溶液。

D.4.2.2.1  1 mL A级单标线吸量管引入的相对标准不确定度

1 mL A级单标线吸量管的最大允许误差为±0.007mL，取均匀分布，按B类方法评定，则其相对标准不确定度为

重复性：对1 mL单标线吸量管进行称量试验，得出标准偏差为0.001 mL，即

D.4.2.2.2  2mLA级单标线吸量管引入的相对标准不确定度

2mLA级单标线吸量管的最大允许误差为±0.010mL，取均匀分布，按B类方法评定，则其相对标准不确定度为

重复性：对2 mL单标线吸量管进行称量试验，得出标准偏差为0.002 mL，即

D.4.2.2.3  5mLA级单标线吸量管引入的相对标准不确定度

5mLA级单标线吸量管的最大允许误差为±0.015mL，取均匀分布，按B类方法评定，则其相对标准不确定度为

重复性：对5 mL单标线吸量管进行称量试验，得出标准偏差为0.003 mL，即

D.4.2.2.4  25mL A级单标线容量瓶引入的相对标准不确定度

25mLA级单标线容量瓶的最大允许误差为±0.03mL，取均匀分布，按B类方法评定，则其相对标准不确定度为

重复性：对25 mL单标线容量瓶进行称量试验，得出标准偏差为0.006 mL，即

D.4.2.2.5  50mLA级单标线容量瓶引入的相对标准不确定度

50mLA级单标线容量瓶的最大允许误差为±0.05mL，取均匀分布，按B类方法评定，则其相对标准不确定度为

重复性：对50 mL单标线容量瓶进行称量试验，得出标准偏差为0.01 mL，即

D.4.2.2.6  环境温度波动引入的相对标准不确定度

在移液和定容过程中室温在±2℃内波动，温度变化引入的不确定度可通过温度变化范围和体积膨胀系数进行计算。液体的体积膨胀明显大于容量瓶的体积膨胀，因此只考虑前者。正己烷的体积膨胀系数为1.4×10-3℃-1，温度变化引入的不确定度按B类方法评定，取均匀分布，则其相对标准不确定度为

0.16%

D.4.2.2.7  稀释过程引入的相对标准不确定度

稀释过程引入的相对标准不确定度见表D.2：

表D.2 稀释过程引入的相对标准不确定度

| 标准值(mg/L) | 移液管 |  | 容量瓶 |  | 环境 温度 | 稀释 过程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大允许误差 | 重复性 | 最大允许误差 | 重复性 |  |  |
| 4 | 0.17%(5mL) 0.40%(1mL) | 0.06%(5mL) 0.10%(1mL) | 0.06%(50mL) 0.07%(25mL) | 0.02%(50mL) 0.02%(25mL) | 0.32% (4次) | 0.56% |
| 8 | 0.17%(5mL) 0.29%(2mL) | 0.06%(5mL) 0.10%(2mL) | 0.06%(50mL) 0.07%(25mL) | 0.02%(50mL) 0.02%(25mL) | 0.32% (4次) | 0.49% |
| 16 | 0.17%(5mL) 0.41%(2mL，2次) | 0.06%(5mL) 0.14%(2mL，2次) | 0.06%(50mL) 0.07%(25mL) | 0.02%(50mL) 0.02%(25mL) | 0.36% (5次) | 0.60% |

D.4.2.3  标准溶液引入的标准不确定度

标准溶液引入的标准不确定度见表D.3：

表D.3  标准溶液引入的标准不确定度

| 标准值(mg/L) | 标准物质 | 稀释过程 | 相对标准不确定度 | 标准不确定度(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1.1% | 0.56% | 1.2% | 0.048 |
| 8 | 1.1% | 0.49% | 1.2% | 0.096 |
| 16 | 1.1% | 0.60% | 1.3% | 0.208 |

D.5  合成标准不确定度

D.5.1  标准不确定度汇总

标准不确定度汇总见表D.4

表D.4  各分量的标准不确定度汇总表

| 不确定度来源(mg/L) |  | (mg/L) | (mg/L)-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器示值重复性 | 4 | 0.049 | 0.25 | 0.012 |
|  | 8 | 0.098 | 0.125 | 0.012 |
|  | 16 | 0.195 | 0.0625 | 0.012 |
| 标准溶液 | 4 | 0.028 | 0.264 | 0.007 |
|  | 8 | 0.057 | 0.129 | 0.007 |
|  | 16 | 0.113 | 0.0641 | 0.007 |

D.5.2  合成标准不确定度：

表D.4中各分量互不相关，则合成标准不确定度为

4mg/L：1.4%

8mg/L：1.4%

16mg/L：1.4%

D.6  扩展不确定度

取包含因子k=2，则各点示值校准结果的扩展不确定度为

4mg/L：2.8%

8mg/L：2.8%

16mg/L：2.8%