中华人民共和国地方计量技术规范

JJF（苏） XXX-2023

光学显微干涉式三维表面形貌

测量仪校准规范

Calibration Specification for 3D Surface Microscopic Interferometric Measuring Instruments

2023-××-××发布                     2023-××-××实施

江苏省市场监督管理局  发 布

光学显微干涉式三维表面形貌测量仪校准规范

Calibration Specification for

3D Surface Microscopic Interferometric Measuring Instruments

JJF（苏）XXX—2023

本规范经江苏省市场监督管理局2023年×月×日批准，并自2024年×月×日起实施。

归 口 单 位：江苏省几何量计量专业技术委员会

主要起草单位：苏州市计量测试院

江苏省计量科学研究院

参加起草单位：镇江市计量检定测试中心

江苏省计量科学研究院

苏州市计量测试院

无锡市计量测试院

本规范委托江苏省几何量计量专业技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

王云祥  （苏州市计量测试院）

王晓飞  （江苏省计量科学研究院）

黄红平  （苏州市计量测试院）

参加起草人：

田慧娟  （镇江市计量检定测试中心）

秦  洁  （江苏省计量科学研究院）

方  丹  （苏州市计量测试院）

王树刚  （无锡市计量测试院）

目   录

引言	IV

1  范围	1

2  引用文件	1

3  概述	1

4  计量特性	2

4.1 Z方向长度测量误差	2

4.2 Z方向长度测量重复性	2

4.3 XY方向长度测量误差	2

4.4 XY方向长度测量重复性	2

4.5 XY方向正交误差	2

4.6 测量噪声	2

5  校准条件	2

5.1  环境条件	2

5.2  测量标准及其他设备	2

6  校准项目和校准方法	3

6.1  Z方向长度测量误差	3

6.2  Z方向长度测量重复性	4

6.3  XY方向长度测量误差	4

6.4  XY方向测量重复性	6

6.5  XY方向正交误差	6

6.6  测量噪声	6

7  校准结果表达	7

8  复校时间间隔	7

附录A	8

附录B	11

引   言

本规范依据JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》编制，规范中的通用计量术语符合JJF 1001《通用计量术语及定义》，附录中的测量不确定度示例依据JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》评定。

本规范主要参考ISO 25178-603:2013  产品几何量技术规范(GPS) 表面结构 区域法 第603部分 非接触 (相移干涉显微) 式仪器的标称特性(Geometrical product specifications (GPS)-Surface texture:Areal Part 603: Nominal characteristics of non-contact (phase-shifting interferometric microscopy) instruments) 、ISO 25178-604:2013  产品几何量技术规范(GPS) 表面结构 区域法 第604部分 非接触 (相干扫描干涉) 式仪器的标称特性（Geometrical Product Specifications (GPS) — Surface texture: Areal—Part 604 : Nominal characteristics of non-contact (coherence scanning interferometry) instruments）等编制而成。

本规范为首次发布。

光学显微干涉式三维表面形貌测量仪校准规范

1  范围

本规范适用于光学显微干涉式三维表面形貌测量仪的校准。

2  引用文件

本规范引用下列文件：

| JJF 1001-2011 | 通用计量术语及定义 |
| --- | --- |
| JJF 1059.1-2012 | 测量不确定度评定与表示 |
| JJF 1071-2010 | 国家计量校准规范编写规则 |
| GB/T 19067.1-2003 | 产品几何技术规范（GPS）表面结构轮廓法测量标准 第一部分：实物测量标准 |

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用本规范。

3  概述

光学显微干涉式三维表面形貌测量仪（以下简称测量仪）是一种利用光学干涉原理对样品表面三维形貌进行精密测量的仪器，在样品表面垂直方向上可以达到亚纳米级的分辨力，广泛应用于材料、半导体等领域。大多数情况下，测量仪使用白光作为光源，故也被称作白光干涉仪。

测量仪由主机与控制系统共同构成，其坐标系与测量回路示意图见图1。根据干涉显微镜结构的不同，测量仪分为迈克尔逊(Michelson)、米劳(Mirau)和林尼克(Linnik)三种。结构分别见图2、图3、图4。

1—坐标系   2—测量回路

图1 光学显微干涉式表面形貌测量仪的坐标系与测量回路示意图

A—干涉物镜   C—被测样品         A—物镜  C—分束器          A—分束     D—物镜

B—干涉分束器 D—参考镜           B—参考镜 D—被测样品      B—参考物镜 E—被测样品

C—参考镜

图2  Michelson式             图3  Mirau式           图4   Linnik式

干涉意结构示图               干涉结构示意图           干涉结构示意图

4  计量特性

4.1 Z方向长度测量误差

4.2 Z方向长度测量重复性

4.3 XY方向长度测量误差

4.4 XY方向长度测量重复性

4.5 XY方向正交误差

4.6 测量噪声

5  校准条件

5.1  环境条件

仪器使用允许的环境条件，测量过程中应测量和记录环境的温度、湿度。使用的标准器，应在测量环境中稳定不小于0.5h。实验室内应无影响校准结果的振动、电磁辐射等因素。

5.2  测量标准及其他设备

表1  测量标准及其他设备

| 序号 | 校准项目 | 物镜倍率M | 测量标准及其技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量标准 | 技术要求 |
| 1 | Z方向长度测量误差 | / | 标准台阶/凹槽 | Urel=1nm+1%A, k=2 |
| 2 | Z方向长度测量重复性 | / |  |  |
| 3 | XY方向长度测量误差 | <50× | 一维栅格、二维栅格 | 栅格平均间距(5~10)μm Urel≤0.5%, k=2 |
|  |  | ≥50× |  | 栅格平均间距（5~20）µm Urel≤1%, k=2 |
| 4 | XY方向长度测量重复性 | <50× | 一维栅格、二维栅格 | 栅格平均间距(5~10)μm Urel≤0.5%, k=2 |
|  |  | ≥50× |  | 栅格平均间距（5~20）µm Urel≤1%, k=2 |
| 5 | XY方向正交误差 | / | 二维栅格 | 垂直角度MPE：±0.1° |
| 6 | 测量噪声 | / | 超光滑样板 | 表面粗糙度值（Sa）＜1nm |
| 注：校准项目所采用的一维栅格包含10个以上周期，标准器应根据被校仪器的物镜放大倍率、视场范围等因素选取。允许使用满足准确度条件的其它测量标准。 |  |  |  |  |

6  校准项目和校准方法

6.1  Z方向长度测量误差

根据校准时选用的物镜放大倍率，选取相应的标准台阶进行Z方向的测量误差校准。将标准台阶放置于视场中心，选取标准台阶居中区域进行扫描，得到台阶表面的三维形貌重构图像。在测量区域内，均匀选取十条轮廓线，分别测量台阶的高度，参考图5。

图5 Z方向长度测量位置示意图

轮廓线的台阶高度评价方法依据国标GB/T 19067.1-2003中的3W准则。如图6所示，将台阶底部宽度定义为W，评定长度为3W，将台阶顶部两侧2W/3的平均Z向高度值与底部中心1W/3的Z向高度值作差，即为轮廓线的台阶高度测得值H。标准凹槽同样适应于垂直方向长度测量误差校准。当3W准则无法满足时,允许使用单边法。

图6 3W准则示意图

以这十条轮廓线的平均值H为最终测量结果，测量结果与台阶实际值的差，即为Z方向的长度测量误差，如式(1)所示。

∆H=H-Hcal                            (1)

式中：∆H——Z方向的长度测量误差；

H——测量仪测量台阶高度的平均值；

Hcal——台阶样板的实际值。

6.2  Z方向长度测量重复性

根据校准时选用的物镜放大倍率，选取相应标准台阶用于Z方向的重复性测量，测量方法参见6.1，以10次测量值的实验标准偏差作为Z方向重复性的测量值。

6.3  XY方向长度测量误差

XY方向长度测量示值误差，应根据校准时选用的物镜放大倍率，选取相应一维栅格进行校准。将一维栅格置于载物台上，在明场条件下选择合适的视野。一般情况下，视场中至少有10个左右完整周期，并且占到视场2/3以上。调整一维栅格，使其线条边缘尽量与X轴垂直放置。进行Y方向校准时，只需旋转一维栅格使其线条边缘与Y轴垂直放置，按照同样方法校准。

图7 边缘法测量栅格间距示意图

选取扫描图像上M（M≥10）个周期结构的间距L作为评定长度。评定长度可以使用边缘法测得，如图6所示，使用左侧边沿的间距L1与右侧边沿的间距L2的平均值计算，即。也可以使用重心法，如图7所示。推荐使用重心法。

L

图8 重心法测量栅格间距示意图

栅格间距测量值按下式计算

（2）

式中：P——测量仪测量栅格平均间距示值；

L——测量仪测量栅格图像上评定长度示值；

M——测量仪测量栅格图像上评定长度对应的周期数。

测量仪长度测量误差与相对误差可分别由式（3）表示：

∆P=P-Pcal                            (3)

式中：∆P——干涉式表面形貌测量仪X或Y方向上的示值误差；

P——干涉式表面形貌测量仪测量栅格平均间距示值；

Pcal——栅格平均间距实际值。

6.4  XY方向测量重复性

根据校准时选用的物镜放大倍率，选取相应标准栅格用于XY方向的重复性测量，测量方法参见6.3，以10次测量值的实验标准偏差作为XY方向重复性的测量值。

6.5  XY方向正交误差

以二维栅格为测量对象，将坐标原点对应探测器的中心，如图9所示。使二维栅格的横向条纹沿X方向，选取X、Y方向5个间隔周期以上测量长度，用测量仪测量此时栅格图像上横向与纵向条纹方向的夹角，与标准样板实际校准值的差，即为XY方向正交误差：

∆θ=θ-θs                          （4）

式中：∆θ——XY方向正交误差

θ——测量仪测量二维栅格的正交角度值，°

θs——二维栅格正交角度的实际值，°。

图9 XY方向正交误差示意图

6.6  测量噪声

将超光滑样板置于样品载物台，根据测量仪的操作规范，选择合适的测量模式以及光源，调节仪器直至视场内出现0.5个周期的干涉条纹，即视场为全亮或全暗状态。再对样板同一有效测量位置连续做两次重复测量，两幅表面形貌图相减可得到差异平面轮廓dx，计算差异平面轮廓的均方根Sq表示为测量噪声。

Sq=1mni=1nj=0mZ2(xi,yj)                 （1）

式中：m、n —形貌图的横纵方向采样点；

Z(xi, yj) —点(xi, yj)的高度值，nm。

7  校准结果表达

经校准的测量仪出具校准证书，校准证书内容见附录C。

8  复校时间间隔

校准时间间隔，根据仪器使用情况由用户自行确定，建议为一年。

附录A

光学干涉式表面三维形貌测量仪长度测量误差的不确定度评定示例

光学干涉式三维表面形貌测量仪（以下简称测量仪）长度测量误差的不确定度受到放大倍数、位移扫描系统漂移、光学系统相差等因素的影响。本附录为测量仪进行XY方向、Z方向测量误差校准结果的测量不确定度评定。

A.1 Z方向校准测量不确定度评定示例

A.1.1 测量方法

根据校准时选用的物镜放大倍率，选取相应的标准台阶进行Z方向的测量误差校准。在测量区域内，均匀选取十条轮廓线，分别测量台阶的高度。以对标称为44nm的台阶为例。

A.1.2 测量模型

根据测量方法，用台阶对测量仪进行校准时，测量结果可以表示为：

∆H=H-Hcal

式中：∆H——Z方向的长度测量误差；

H——测量仪测量台阶高度的平均值；

Hcal——标准台阶的实际值。

A.1.3 方差和灵敏系数

考虑各分量彼此独立，得：

uc2=u2∆H=c12u2H+c22u2Hcal

其中：c1=∂∆H∂H=1           c2=∂∆H∂Hcal=-1

A.1.4 标准不确定度一览表

| 标注不确定度分量ui | 不确定度来源 | 标准不确定度值 | ci | ciui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 仪器示值 | 0.4nm | 1 | 0.4nm |
| u2 | 标准样板 | 1nm | -1 | 1nm |

A.1.5计算分量的标准不确定

A.1.5.1 仪器示值引起的不确定度分量u1

A.1.5.1.1 干涉式表面形貌测量仪的测量重复性引入的不确定度分量u11

对样板测量10次，分别是44.1nm、44.5nm、43.6nm、44.7nm、44.8nm、44.9nm、44.7nm、44.6nm、45.1nm、44.7nm，测得的实验标准偏差为0.4nm

A.1.5.1.2 干涉式表面形貌测量仪仪器分辨力引入的不确定度分量u12

测量仪读数显示分辨力一般为0.1nm，带来的影响可以忽略不计，因此u12=0

u1=u112+u122=0.4nm

A.1.5.2 标准样板引入的不确定度分量u2

根据中国计量科学研究院提供的证书，U=2nm, k=2,标准样板的不确定度分量u2=1nm

A.1.6 合成标准不确定度uc。

uc=u12+u22=1.1nm

A.1.7 扩展不确定度U

取包含因子k=2，则扩展不确定度为U=k∙uc=2×1.1nm=2.2nm

A.2 XY方向校准结果的测量不确定度评定示例

A.2.1 测量方法

根据校准时选用的物镜放大倍率，选取相应一维栅格进行校准。以对标称为10μm一维栅格为例

A.2.2 测量模型

根据测量方法，用一维栅格对干涉式表面形貌测量仪进行校准时，测量结果可以表示为：

∆P=P-Pcal

式中：∆P——测量仪X或Y方向上的示值误差；

P——测量仪测量栅格平均间距示值；

Pcal——栅格平均间距实际值。

A.2.3 方差和灵敏系数

考虑各分量彼此独立，得：

uc2=u2∆P=c12u2P+c22u2Pcal

其中：c1=∂∆P∂P=1           c2=∂∆H∂Pcal=-1

A.2.4 标准不确定度一览表

| 标注不确定度分量ui | 不确定度来源 | 标准不确定度值 | ci | ciui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 仪器示值 | 1.2μm | 1 | 1.2μm |
| u2 | 一维栅格 | 0.018μm | -1 | 0.018μm |

A.2.5计算分量的标准不确定

A.2.5.1 仪器示值引起的不确定度分量u1

A.2.5.1.1 干涉式表面形貌测量仪的测量重复性引入的不确定度分量u11

对一维栅格测量10次，测得的实验标准偏差为1.2μm

A.2.5.1.2 干涉式表面形貌测量仪仪器分辨力引入的不确定度分量u12

干涉式表面形貌测量仪读数显示分辨力一般为1nm，带来的影响可以忽略不计，因此u12=0

u1=u112+u122=1.2μm

A.2.5.2 标准样板引入的不确定度分量u2

根据栅格样板提供的证书，U=0.035μm，k=2准样板的不确定度分量u2=0.018μm

A.2.6 合成标准不确定度uc。

uc=u12+u22=1.2μm

A.2.7 扩展不确定度U

取包含因子k=2，则扩展不确定度为U=k∙uc=2×1.2μm=2.4μm

附录B

校准证书内容及内页格式

B.1校准证书内容

校准证书的内容应排列有序、清晰，一般应至少包括下列内容:

a)标题 “校准证书”；

b)实验室名称和地址；

c)进行校准的地点 (如果与实验室的地址不同)；

d)证书或报告的唯一性标识 (如编号)，每页及总页的标识；

e)客户的名称和地址；

f)被校对象的描述和明确标识；

9)进行校准的日期，如果与校准结果的有效性的应用有关时，应说明被校对象的

接收日期；

h)如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对抽样程序进行说明；

i) 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j)本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k)校准环境的描述；

1)校准结果及其测量不确定度的说明；

m)校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

n)校准结果仅对被校对象有效的声明；

o)未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

B.2  推荐的校准证书内页格式

推荐的校准证书内页格式见表B.1

表B.1 校准证书内页格式

证书编号：

| 环境条件 | 温度： 湿度： | 地点： 其它： |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 校准项目 | 校准结果 |
| 1 | Z方向长度测量误差 |  |
| 2 | Z方向长度测量重复性 |  |
| 3 | XY方向长度测量误差 |  |
| 4 | XY方向长度测量重复性 |  |
| 5 | XY方向正交误差 |  |
| 6 | 测量噪声 |  |

JJF(苏)xx-20xx