江苏省地方计量技术规范

JJF（苏）XX-2023

高频电介质强度测试仪校准规范

Calibration Specification for High Frequency Dielectric Strength Testers

2023-XX-XX发布                     2023-XX-XX实施

江苏省市场监督管理局发布

高频电介质强度测试仪

JJF（苏）XX-2023

校准规范

Calibration Specification for

High Frequency Dielectric Strength Testers

本规范经江苏省市场监督管理局于2023年XX月XX日批准，并自2023年XX月XX日起施行。

归 口 单 位： 江苏省电磁计量专业技术委员会

主要起草单位：南京市计量监督检测院

江苏省计量科学研究院

参与起草单位：南京长盛仪器有限公司

本规范委托江苏省电磁计量专业技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

张  卫（南京市计量监督检测院）

张  健（南京市计量监督检测院）

韦  建（江苏省计量科学研究院）

本规范参与起草人：

赵永杰（南京长盛仪器有限公司）

目    录

引言	Ⅱ

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语	1

3.1 手术附件	1

3.2 峰值系数	1

3.3 高频漏电流	1

4 概述	2

5 计量特性	2

5.1 峰值电压	2

5.2 高频漏电流	2

5.3 输出电压持续时间	2

5.4 峰值系数	2

6 校准条件	2

6.1 环境条件	2

6.2 测量标准及其他设备	3

7 校准项目和校准方法	3

7.1 校准项目	3

7.2 校准方法	4

8 校准结果表达	7

8.1 校准证书	7

9 复校时间间隔	7

附录A 输出峰值电压测量不确定度评定示例	8

附录B 高频漏电流测量不确定度评定示例	11

附录C 校准原始记录格式	14

附录D 校准证书内页格式	14

引    言

本规范依据国家计量技术规范JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范为首次发布。

高频电介质强度测试仪校准规范

1 范围

本规范适用于输出峰值电压不大于10kV，频率为(300～500)kHz的近似正弦连续波形，或调制波形（调制频率高于10kHz）的高频电介质强度测试仪的校准。

本规范不适用于其他频率的高频电介质强度测试仪、交直流电压输出的耐电压测试仪、绕组匝间绝缘冲击电压试验仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 795-2016 耐电压测试仪检定规程

JJF 1217-2009 高频电刀校准规范

GB 9706.4-2009 医用电气设备 第2-2部分：高频手术设备安全专用要求

GB 9706.19-2000 医用电气设备 第2部分：内窥镜设备安全专用要求

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语

3.1 手术附件 active accessory [GB 9706.4-2009 2.1.101]

预期由操作者使用，以在患者的预期部位产生手术效果的高频附件，通常由手术手柄、手术电缆、手术连接器和手术电极组成。

3.2 峰值系数 crest factor [GB 9706.4-2009 2.12.112]

输出开路状态下测量的峰值电压除以有效值电压所得到的无量纲比值。

3.3 高频漏电流 high frequency leakage current

高频电介质强度测试仪输出电压通过绝缘或分布参数阻抗产生的电流。

4 概述

高频电介质强度测试仪是用于测试手术附件绝缘性能的仪器。通过高频信号发生电路产生高频信号，经高频调制电路、高频驱动电路和高频高压振荡电路输出高频高压。峰值电压小于等于1600V时，输出频率为(300～500)kHz近似正弦连续波形；峰值电压高于1600V时，输出调制波形，基波频率为(300～500)kHz，调制频率高于10kHz。

高频电介质强度测试仪由主控制器、高频信号发生电路、高频调制电路、高频驱动电路、高频高压振荡电路、采样电路、显示器等组成。

5 计量特性

5.1 峰值电压

输出峰值电压不大于10kV，最大允许误差为：±10%。

5.2 高频漏电流

高频漏电流不大于400mA，最大允许误差为：±10%。

5.3 输出电压的持续时间

输出电压的持续时间不小于30s，最大允许误差为：±5%。

5.4 峰值系数

峰值系数范围为1.414～6，最大允许误差为：±10%。

## 注：上述指标不适用于合格性判断，仅供参考。

6 校准条件

6.1 环境条件

环境温度：（20±5）℃；湿度：≤80%RH；

电源电压：（220±11）V，频率：（50±0.5）Hz；

应配备保障安全的绝缘橡胶垫、手套，具备良好的接地措施；

周围应无影响正常工作的机械振动及电磁干扰。

6.2 测量标准及其他设备

校准所用标准仪器设备的测量范围，应覆盖被校准参数的范围，应具有足够的分辨力、准确度和稳定性。由标准器、辅助设备及环境条件所引起的扩展不确定度（k=2），应不大于被校高频电介质强度测试仪最大允许误差绝对值的三分之一。根据采用的校准方法，选择以下满足校准要求的标准设备：

- 6.2.1 高压探头

## 直流电压衰减比：1000:1；

## 最大允许误差：±2%；

## 输入阻抗不小于100MΩ；

## 带宽不小于30MHz。

- 6.2.2 数字存储示波器

带宽不小于100MHz；

幅度测量最大允许误差：±1.5%；

时间测量最大允许误差：±0.2%。

- 6.2.3 高频电流表

## 测量范围：(0.05～400)mA，频率：(0.01～500)kHz；

## 最大允许误差：±2.5%。

7 校准项目和校准方法

7.1 校准项目

校准项目见表1。

## 表1 校准项目一览表

| ## 序号 | ## 项目名称 | ## 校准方法条款 |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 外观及工作正常性检查 | ## 7.2.1 |
| ## 2 | ## 峰值电压 | ## 7.2.2 |
| ## 3 | ## 高频漏电流 | ## 7.2.3 |
| ## 4 | ## 输出电压的持续时间 | ## 7.2.4 |
| ## 5 | ## 峰值系数 | ## 7.2.5 |

7.2 校准方法

7.2.1 外观及工作正常性检查

7.2.1.1 外观检查

高频电介质强度测试仪应外观完好，无影响正常工作的机械损伤；

仪器名称、型号、出厂编号、生产单位等均应有明确标记；

高压输出端必须有明显的高压输出标志及其他必要的标志，低端不接地的必须有明显的标志，外壳上应配有明显的接地端钮；

各种功能开关、旋钮、按键应正常工作。

7.2.1.2 输出电压频率

输出电压频率测量见图1，高频电介质强度测试仪峰值电压量程满度值为Um，调整输出峰值电压至0.1Um，但不能低于500V。调节数字存储示波器时间基准，使整个屏幕含有5到10个周期，通过数字存储示波器时间测量功能，测量输出电压频率，输出电压频率应在(300～500)kHz范围内。

7.2.1.3 调制频率

调制频率测量见图1，调整高频电介质强度测试仪输出峰值电压至Um，调节数字存储示波器时间基准，使整个屏幕含有5到10个周期，通过数字存储示波器光标功能，测量脉冲列的时间周期T，调制频率ft=1/T，调制频率应大于10kHz。

## 7.2.2 峰值电压

## 7.2.2.1 峰值电压测量见图1。

高频电介质

强度测试仪

高压探头

数字存储示波器

## 图1 峰值电压测量

## 7.2.2.2 在10%Um～100%Um范围内，选取3～5个校准点。

## 7.2.2.3 将高频电介质强度测试仪的输出峰值电压设定为7.2.2.2规定的校准点，通过数字存储示波器幅度测量功能，读取数字存储示波器上电压最大值和最小值，绝对值较大的即为峰值电压实际值。

## 峰值电压的示值误差用公式（1）表示：

## δU=Ux-UnUn×100%（1）

## 式中：

## δU—峰值电压相对误差，%；

## Ux—峰值电压示值，kV；

## Un—峰值电压实际值，kV。

## 7.2.3 高频漏电流

## 7.2.3.1 高频漏电流测量见图2。

高频电介质

强度测试仪

负载

高频电流表

A

## 图2 高频漏电流测量

## 7.2.3.2 高频电介质强度测试仪高频漏电流各量程满度值为Im，在每个电流量程的10%Im～100%Im范围内，选取不少于3个校准点。

## 7.2.3.3 根据电流校准点，选择合适的无感电阻或电容作为负载，调整输出峰值电压至0.1Um，但不能低于500V。输出电流稳定后，高频电流表上的电流示值即为高频漏电流实际值。

## 高频漏电流的示值误差用公式（2）表示：

## δI=Ix-InIn×100%（2）

## 式中：

## δI—高频漏电流相对误差，%；

## Ix—高频漏电流示值，mA；

## In—高频漏电流实际值，mA。

## 7.2.4 输出电压的持续时间

## 7.2.4.1 输出电压的持续时间测量见图1。

## 7.2.4.2 至少选择1个校准点，其中30s为必选点。

## 7.2.4.3 调整高频电介质强度测试仪输出峰值电压至0.1Um，但不能低于500V。启动输出时标记输出峰值电压的起点信号，当发出切断信号时标记输出峰值电压的终点信号，数字存储示波器上的增量读数即为输出电压的持续时间实际值。

## 输出电压的持续时间的示值误差用公式（3）表示：

## δT=Tx-TnTn×100%（3）

## 式中：

## δT—输出电压的持续时间相对误差，%；

## Tx—输出电压的持续时间示值，s；

## Tn—输出电压的持续时间实际值，s。

## 7.2.5 峰值系数

## 7.2.5.1 峰值系数测量见图1。

## 7.2.5.2 在1.414～6范围内，选取3～5个校准点。

## 7.2.5.3 调整高频电介质强度测试仪输出峰值电压至7.2.2.2选取点，再调节数字存储示波器时间基准，使整个屏幕含有5到10个周期，通过数字存储示波器幅度测量功能，数字存储示波器上的均方根即为峰值电压的有效值Urms，Cn=Un/Urms。

## 峰值系数的示值误差用公式（4）表示：

## ∆C=Cx-Cn（4）

## 式中：

## ∆C—峰值系数相对误差；

## Cx—峰值系数示值（峰值电压除以有效值电压）；

## —峰值系数实际值。

8 校准结果表达

8.1 校准证书

校准结果应在校准证书上反应，校准证书应至少包括以下信息：

a) 标题：“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

9 复校时间间隔

建议复校时间间隔为1年。送校单位也可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

输出峰值电压测量不确定度评定示例

A.1 概述

环境条件：温度（20±5）℃，湿度≤80%RH。

测量标准：数字存储示波器、高压探头。

被测对象：高频电介质强度测试仪。

测量过程：用数字示波器、高压探头对峰值电压进行重复测量。

A.2 测量模型

式中：

——输出峰值电压的示值误差；

——输出峰值电压的示值；

——输出峰值电压实际值。

A.3 标准不确定度的评定

不确定度主要来源于被校高频电介质强度测试仪测量重复性引入的不确定度分量、示波器的分辨力引入的不确定度分量和标准器准确度引入的不确定度分量。

A.3.1 测量重复性引入的不确定度分量

选择一台高频电介质强度测试仪，在本规范要求的环境条件下，温度和相对湿度稳定，用数字示波器、高压探头对峰值电压进行重复测量10次。对输出峰值电压示值5kV的测量结果如表A.1所示。

表A.1 输出峰值电压示值的测量结果

| 序号 | 实测值/ kV |
| --- | --- |
| 1 | 4.87 |
| 2 | 4.83 |
| 3 | 4.85 |
| 4 | 4.84 |
| 5 | 4.82 |
| 6 | 4.87 |
| 7 | 4.83 |
| 8 | 4.84 |
| 9 | 4.86 |
| 10 | 4.83 |

算术平均值：4.85kV

单次测得值的实验标准差：0.018kV

实际工作中取一次读数为测量结果，故重复性引入的标准不确定度分量为：

==0.018kV

A.3.2 数字储存示波器分辨力引入的不确定度分量

数字储存示波器电压分辨力为0.01kV，它在±0.005kV的区间内服从均匀分布，包含因子k=，因此标准不确定度=0.005kV/=0.0029kV。

A.3.3 标准器准确度引入的不确定度分量

示波器幅度测量误差±1.5%，可认为在区间内服从均匀分布，k=，则标准不确定度为：

5kV点，=1.5%×5kV/=0.043kV；

高压探头最大允许误差±2%，可认为在区间内服从均匀分布，k=，则标准不确定度为：

5kV点，=2%×5kV/=0.058kV。

这两个不确定度分量互不相关，则==0.072kV

A.4 合成标准不确定度

通过以上分析，输出峰值电压测量的标准不确定度各分量见表A.2。

表A.2 输出峰值电压的标准不确定度分量

| 符号 | 来源 | 标准不确定度分量值/kV |
| --- | --- | --- |
|  | 测量重复性 | 0.018 |
|  | 数字存储示波器电压分辨力 | 0.0029 |
|  | 标准器准确度 | 0.072 |

根据测量模型得到灵敏系数

c1==1，c2==-1

各影响量相对独立，同一种效应导致的不确定度取其中一个较大者，>，合成标准不确定度：

==0.075kV

A.5 扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度：U= kuc=2×0.075kV=0.15kV

换算至相对扩展不确定度为：Urel=3%，k=2

附录B

高频漏电流测量不确定度评定示例

B.1 概述

环境条件：温度（20±5）℃，湿度≤80%RH。

测量标准：高频电流表。

被测对象：高频电介质强度测试仪。

测量过程：用高频电流表对高频漏电流进行重复测量。

B.2 测量模型

式中：

——高频漏电流的示值误差；

——高频漏电流的示值；

——高频漏电流实际值。

B.3 标准不确定度的评定

不确定度主要来源于被校高频电介质强度测试仪测量重复性引入的不确定度分量、高频电流表分辨力引入的不确定度分量和标准器准确度引入的不确定度分量。

B.3.1 测量重复性引入的不确定度分量

选择一台高频电介质强度测试仪，在本规范要求的环境条件下，温度和相对湿度稳定，用高频电流表对高频漏电流进行重复测量10次。对高频漏电流示值10mA的测量结果如表B.1所示。

表B.1 输出峰值电压示值的测量结果

| 序号 | 实测值/ mA |
| --- | --- |
| 1 | 9.82 |
| 2 | 9.78 |
| 3 | 9.81 |
| 4 | 9.77 |
| 5 | 9.85 |
| 6 | 9.76 |
| 7 | 9.78 |
| 8 | 9.79 |
| 9 | 9.82 |
| 10 | 9.83 |

算术平均值：9.801mA

单次测得值的实验标准差：0.029mA

实际工作中取一次读数为测量结果，故重复性引入的标准不确定度分量为：

==0.029mA

B.3.2 高频电流表分辨力引入的不确定度分量

高频电流表分辨力为0.01mA，它在±0.005mA的区间内服从均匀分布，包含因子k=，因此标准不确定度=0.005mA/=0.0029mA。

B.3.3 标准器准确度引入的不确定度分量

高频电流表最大允许误差±2.5%，可认为在区间内服从均匀分布，k=，则标准不确定度为：

10mA点，=2.5%×10mA /=0.144mA。

B.4 合成标准不确定度

通过以上分析，高频漏电流测量的标准不确定度各分量见表B.2。

表B.2 高频漏电流的标准不确定度分量

| 符号 | 来源 | 标准不确定度分量值/mA |
| --- | --- | --- |
|  | 测量重复性 | 0.029 |
|  | 高频电流表分辨力 | 0.0029 |
|  | 高频电流表准确度 | 0.144 |

根据测量模型得到灵敏系数

c1==1，c2==-1

各影响量相对独立，同一种效应导致的不确定度取其中一个较大者，>，合成标准不确定度：

==0.15mA

B.5 扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度： U=kuc=2×0.15mA=0.30mA

换算至相对扩展不确定度为：Urel=3%，k=2

附录C

校准原始记录格式

高频电介质强度测试仪校准原始记录

证书编号：

第×页  共×页

被校仪器信息

| 委托单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位地址 |  |  |  |
| 委托仪器名称 |  |  |  |
| 生产单位 |  |  |  |
| 规格型号 |  | 仪器编号 |  |

标准设备信息

| 标准器名称 | 型号 | 编号 | 准确度等级、最大允许误差或不确定度 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

本次校准所用测量标准的溯源性说明：

技术依据：

环境条件     温度：      相对湿度：

校准地点：

备注：

校准日期：

校准人员：                核验人员：

证书编号：

第×页  共×页

一、外观及工作正常性检查：

1、外观检查：

2、输出电压频率：

3、调制频率：

二、峰值电压：

| 示值/kV | 实际值/kV | 示值误差/% | 扩展不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

三、高频漏电流：

| 量程 | 示值/mA | 实际值/mA | 示值误差/% | 扩展不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

四、输出电压的持续时间：

| 示值/s | 实际值/s | 示值误差/% | 扩展不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

五、峰值系数：

| 峰值电压 | 峰值系数示值 | 峰值系数 实际值 | 示值误差/% | 扩展不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附录D

校准证书内页格式

证书编号 ××××××—××××

| （校准机构授权说明） 校准结果不确定度的评估和表述均符合JJF 1059.1的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准环境条件及地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 |  | ℃ |  | 地点 |  |  |  |
| 相对湿度 |  | % |  | 其他 |  |  |  |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准所使用的主要测量标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  | 证书编号 |  | 证书有效期至 （YYYY-MM-DD） |

第×页  共×页

证书编号 ××××××—××××

校 准 结 果

一、外观及工作正常性检查： 1、外观检查： 2、输出电压频率： 3、调制频率： 二、峰值电压： 示值/kV; 实际值/kV; 示值误差/%; 扩展不确定度（k=2）. 三、高频漏电流： 量程/mA; 示值/mA; 实际值/mA; 示值误差/%; 扩展不确定度（k=2）. 四、输出电压的持续时间： 示值/s; 实际值/s; 示值误差/%; 扩展不确定度（k=2）.

第×页  共×页

证书编号 ××××××—××××

校 准 结 果

五、峰值系数： 峰值电压/kV; 峰值系数 示值; 峰值系数 实际值; 示值误差/%; 扩展不确定度（k=2）.

说明： 根据客户要求和校准文件的规定，通常情况下 个月校准一次。

声明： - 仅对加盖“×××××校准专用章”的完整证书负责。 - 本证书的校准结果仅对本次所校准的计量器具有效。

校准员：                                 核验员：

第×页 共×页

JJF（苏）XX-2021