江苏省地方计量技术规范

JJF（苏）××××-2023

高频电流法局部放电测试仪校准规范Calibration Specification of High Frequency Current Partial Discharge Detector

2023-×-×发布                           2023-×-×实施

江苏省市场监督管理局发布

JJF（苏）XXXX-2023

高频电流法局部放电测试仪

校准规范

Calibration Specification of

High Frequency Current Partial Discharge Detector

本规范经江苏省市场监督管理局于2023年×月×日批准，并自2023年×月×日起施行。

归口单位：    江苏省通讯计量专业技术委员会

主要起草单位：江苏省计量科学研究院

参加起草单位：国网江苏省电力有限公司电力科学研究院

南京谷贝电气科技有限公司

本规范委托江苏省通讯计量专业技术专业委员会负责解释

本规范主要起草人：

韦建（江苏省计量科学研究院）

朱建冰（江苏省计量科学研究院）

高杰（江苏省计量科学研究院）

本规范参与起草人：

李洪涛（国网江苏省电力有限公司电力科学研究院）

沈海龙（南京谷贝电气科技有限公司）

目录

引言	Ⅱ

1范围	1

2引用文件	1

3 术语和计量单位	1

3.1局部放电	1

3.2高频局部放电测试仪	1

3.3高频电流传感器	1

3.4传输阻抗	1

4 概述	1

5计量特性	2

5.1 传输阻抗	2

5.2 线性误差	2

5.3 幅值稳定性	2

6 校准条件	2

6.1 环境条件	2

6.2 校准设备	2

7校准项目和校准方法	3

7.1 外观及工作正常性检查	3

7.2 传输阻抗	3

7.3 线性误差	.......................................................................4

7.4 幅值稳定性	4

7.5 安全性能	5

8 校准结果表达	5

9 复校时间间隔	5

附录A测量不确定度评定示例	6

A.1 线性误差的测量不确定度评定	6

A.2传输阻抗测量不确定度评定	7

附录B校准原始记录格式	9

表B.1 传输阻抗	9

表B.2 线性误差	9

表B.3 幅值稳定性	9

附录C校准证书内页格式	10

表C.1 传输阻抗	10

表C.2 线性误差	10

表C.3 幅值稳定性	10

引言

本规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》编写，相关术语及测量不确定度评定遵循JJF1001《通用计量术语及定义》和JJF1059.1《测量不确定度评定与表示》两个文件。

本规范为首次发布。

高频电流法局部放电测试仪校准规范

1 范围

本规范适用于3MHz~30MHz频段的高频电流法局部放电测试仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 7354-2018高电压试验技术局部放电测量

JJG 1115-2015 局部放电校准器检定规程

Q/GDW 11304.5-2015 电力设备带电检测仪器技术规范第5部分：高频法局部放电带电检测仪器技术规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单），适用于本规范。

3术语和计量单位

3.1局部放电 partial discharge

指设备绝缘系统中部分被击穿的电气放电，这种放电可以发生在导体（电极）附近，也可发生在其他位置。

3.2高频局部放电测试仪high frequency partial discharge detector

在运行状态下，对电力设备局部放电产生的高频脉冲电流信号进行采集、分析、判断的一种仪器。

3.3高频电流传感器high frequency current tansformer (HFCT)

用于将高频脉冲电流信号转化为电压信号的基于电磁感应原理的传感器，其主要工作频率为3MHz~30MHz。

3.4传输阻抗Z(f)transfer impedance Z(f)

当输入是正弦电流时，输出电压幅值和一恒定输入电流幅值的比，Z(f)是频率f的函数。

4概述

高频电流法局部放电测试仪一般由高频电流传感器、高频局部放电测试仪主机组成。当电力设备发生局部放电时，通常会在其接地引下线或其它地电位连接线上产生高频脉冲电流，通过高频电流传感器将该信号耦合到高频局部放电测试仪主机，由主机完成信号的A/D转换、采集及数据处理工作，实现对带电的电气设备局部放电测量。

5 计量特性

5.1 传输阻抗

高频电流传感器在3MHz~30MHz频段范围内的传输阻抗应大于8mV/mA。

5.2线性误差

最大允许误差：±20%。

5.3幅值稳定性

测试仪显示的幅值变化应不超过±10%/min。

注：以下指标不作合格性判别，仅提供参考。

6 校准条件

    - 6.1 环境条件

环境温度：(23±5)℃；

相对湿度：≤80 %；

电源电压及频率：(220±11)V，(50±1)Hz；

其他：周围无影响校准工作正常进行的电磁干扰及机械振动。

    - 6.2校准设备

- 6.2.1信号发生器

频率范围：1kHz～100MHz；

相对频率偏差：±1%；

幅度稳定度：优于1%/15min（3MHz～30MHz）；

输出幅度范围：0V～10V；

阻抗：50Ω。

- 6.2.2局部放电校准器

最大允许误差：±5%（当测量值大于等于20pC时）

±1pC（当测量值小于20pC时）。

- 6.2.3数字示波器

模拟带宽：≥100MHz；

采样率：≥1GS/s；

幅度最大允许误差：±1.5%。

- 6.2.4无感电阻

电阻：50Ω，最大允许误差：±1%

- 6.2.5绝缘电阻表

输出电压：500V；

准确度等级：优于10级。

- 6.2.6耐电压测试仪

输出电压：≥2000V；

准确度等级：优于5级。

7 校准项目和校准方法

    - 7.1外观及工作正常性检查

7.1.1检查被校高频电流法局部放电测试仪的外观及附件，各开关、按键等功能应正常，输入输出端口内外导体无变形和损坏，不应有影响电气性能的机械损伤。

7.1.2被校高频电流法局部放电测试仪通电后应正常工作，各种指示功能正常；按其技术说明书规定时间预热，预热后应工作正常。

    - 7.2传输阻抗

7.2.1 设备连接如图1所示。

R0

HFCT

Us

CH1

CH2

M1

注：Us-正弦信号发生器；R0-无感电阻；M1-示波器

图1传输阻抗校准设备连接图

7.2.2调节信号发生器的输出电压，在测量回路产生峰-峰值介于10mA~30mA的正弦电流信号。在3MHz~30MHz的范围内调整频率，用示波器同时测量不同频率f下被检传感器（HFCT）的输出电压V2(f)及电阻两端的电压V1(f)，按式(1)求得该频率下的传输阻抗值。

Z(f)=V2(f)V1(f)×Ro⋯⋯1

式中：

Z(f)	——输入正弦信号频率下的传输阻抗值，mV/mA；

Ro		——无感电阻，Ω；

V2(f)	——输入正弦信号频率下被检传感器的输出电压，mV；

V1(f)	——输入正弦信号频率下电阻Ro两端的输出电压，mV。

7.3线性误差

7.3.1 设备连接如图2所示。

HFCT

Up

M0

注：Up-局部放电校准器；M0-被检仪器

图2局部放电测试仪线性误差校准设备连接图

7.3.2 从局部放电校准器Up最小输出电荷量开始，依次将局部放电校准器电荷量输出调大，从被校局部放电测试仪读数有变化时开始记录每次局部放电校准器的电荷量输出值Qx和被检仪器的读数Lx（mV），直至被校局部放电测试仪读数为最大显示幅值Lmax（mV），此时对应的局部放电校准器的电荷量输出值记为Qmax，按式（2）计算幅值变化值的线性误差。

Vx=Lx+1/Lx

Qk=Qx+1/Qx

γk=Qk-VxQk×100%⋯⋯2

式中：

γk——被校仪器幅值测量线性误差；

Vx——被校仪器测量值的变化率；

Qk——局部放电校准器输出电荷量的变化率。

7.4幅值稳定性

7.4.1设备连接如图2所示。

7.4.2通过局部放电校准器Up输出的电压幅值，产生一定的视在电荷量，使得被测高频局部放电测试仪的显示值在其最大测量值的50%左右，记录在1min内高频局部放电测试仪测量的最大值与最小值。

7.5安全性能

对交流供电的测试仪应进行以下项目：

a) 用测量电压为500V的绝缘电阻表，测量测试仪电源输入端对机壳的绝缘电阻，测量结果应大于20MΩ。

b)新购置的测试仪还需用耐电压测试仪对电源输入端与外壳之间施加工频电压2000V，历时1min，无击穿和飞弧现象。

8校准结果表达

校准结果应在校准证书上反应，校准证书应至少包括以下信息：

a) 标题，“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

9复校时间间隔

复校时间间隔是由仪器的使用情况、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

建议复校时间间隔为1年。

附录A

测量不确定度评定示例

    - A.1 线性度测量不确定度评定

    - A.1.1 测量模型

γk=Vx-Qk                        （A.1）

式中：

γk——被校仪器幅值测量线性误差；

Vx——被校仪器测量值的变化率；

Qk——局部放电校准器输出电荷量的变化率。

    - A.1.2不确定度来源

不确定度来源如下:

- 局部放电校准器输出局放量误差引入的标准不确定度u1；

- 测量重复性引入的相对标准不确定度u2。

    - A.1.3标准不确定度分量的评定

- 局部放电校准器输出局放量误差引入的标准不确定度u1；

用 B 类方法评定。由校准证书给出的局部放电校准器输出局放量的最大允许误差为±5%，包含因子k=3，则：

u1＝5%/3=2.89%。

2）测量重复性引入的相对标准不确定度u2。

由被校高频电流局部放电测试仪线性度测量重复性引入的不确定度分量u2，用 A 类不确定度评定。

对被校高频电流局部放电测试仪在100pC下进行 10 次反复测量，数据如下：单位：mV

| 测量序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被校显示值 | 315 | 314 | 313 | 316 | 315 | 315 | 316 | 317 | 316 | 314 |

线性度测量结果的算术平均=(315+314+313+316+315+315+316+317+316+314)

单次测量结果的标准不确定度s= =1.20mV

实际校准时以单次测量结果为最终测量结果，故u2＝0.38%

A.1.4合成标准不确定度

| 标准不确 定度分量 | 标准不确 定度分类 | 不确定度来源 | 测量结果 分布 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | B | 局部放电校准器不准 | 均匀 | 2.89% |
| u2 | A | 测量结果重复性 | 正态 | 0.38% |

经过分析不确定度的来源,其各分量互为独立量,则

ucrel＝u12+u22=2.9%

A.1.5 扩展不确定度计算

取包含因子k=2，则

Urel=k×ucrel=2×2.9%=5.8%

    - A.2 传输阻抗测量不确定度评定

    - A.2.1 测量模型

Z(f)=V2(f)V1(f)×Ro                              （A.2）

式中：

Z(f)	——输入正弦信号频率下的传输阻抗值，mV/mA；

Ro		——无感电阻，Ω；

V2(f)	——输入正弦信号频率下被检传感器的输出电压，mV；

V1(f)	——输入正弦信号频率下电阻Ro两端的输出电压，mV。

    - A.2.2不确定度来源

不确定度来源如下:

- 示波器电压误差引入的标准不确定度u1；

- 无感电阻的阻值误差引入的标准不确定度u2；

3）测量重复性引入的相对标准不确定度u3。

A.2.3合成标准不确定度计算公式

在校准条件下，传输阻抗的测量不确定度主要由测量标准的示波器，无感电阻等测量设备引起，且相互之间不相关，温度、湿度等其他因素的影响均可忽略不计。其合成标准不确定度计算公式如下：

uc2=u12+u22+u32

    - A.2.4标准不确定度分量的评定

- 示波器电压误差引入的标准不确定度u1；

用 B 类方法评定。由校准证书给出的示波器电压最大允许误差为±1.5%，包含因子k=3，则：

u1＝1.5%/3=0.87%。

- 无感电阻的阻值误差引入的标准不确定度u2；

用 B 类方法评定。由校准证书给出的示波器电压最大允许误差为±1%，包含因子k=3，则：

u2＝1%/3=0.58%。

3）测量重复性引入的相对标准不确定度u3。

各种随机 因素导致的不确定度，用A类方法评定。使用示波器测量被校测试仪在频率10MHz下为参考的电压值，重复测量n（n=10）次，算术平均值为298.1mV，用贝塞尔公式计算得到单次测量值的实验标准偏差s(x)为1.2mV。校准值由1次读数得到，故由重复性引起的测量不确定度分量（绝对量）用下式计算得到：

u3=0.40%

A.2. 5合成标准不确定度

| 标准不确 定度分量 | 标准不确 定度分类 | 不确定度来源 | 测量结果 分布 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | B | 示波器电压不准 | 均匀 | 0.87% |
| u2 | B | 无感电阻阻值不准 | 均匀 | 0.58% |
| u3 | A | 测量结果重复性 | 正态 | 0.40% |

经过分析不确定度的来源,其各分量互为独立量,则

ucrel＝u12+u22+u32=1.2%

A.2.6 扩展不确定度计算

取包含因子k=2，则

Urel=k×ucrel=2×1.2%=2.4%

附录B

校准原始记录格式

    - 表B.1传输阻抗

| 信号源输入频率 （MHz） | 传感器输出电压 V2（mV） | 电阻R0输出电压 V1（mV） | 传输阻抗实测值 Z(mV/mA) | 误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |

注：Z=R0×(V2/V1)   R0=50Ω

    - 表B.2线性误差

| 标准电荷量（pC） | 示值（mV）（被测主机显示） | 线性误差（%） |
| --- | --- | --- |
| 10 |  |  |
| 20 |  |  |
| 50 |  |  |
| 100 |  |  |
| 200 |  |  |
| 500 |  |  |
| 1000 |  |  |
| 2000 |  |  |
| 5000 |  |  |

    - 表B.3幅值稳定性

| 1min内被测主机最大示值 （mV） | 1min内被测主机最最小示值 （mV） | 稳定性 （%） |
| --- | --- | --- |
| 稳定性 |  |  |

附录C

校准证书内页格式

    - 表C.1 传输阻抗

| 信号源输入频率 （MHz） | 传感器输出电压V2 （mV） | 电阻R0输出电压V1 （mV） | 传输阻抗实测Z (mV/mA) | 误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |

注：Z=R0×(V2/V1)   R0=50Ω

    - 表C.2 线性误差

| 标准电荷量（pC） | 示值（mV）（被测主机显示） | 线性误差（%） |
| --- | --- | --- |
| 10 |  |  |
| 20 |  |  |
| 50 |  |  |
| 100 |  |  |
| 200 |  |  |
| 500 |  |  |
| 1000 |  |  |
| 2000 |  |  |
| 5000 |  |  |

    - 表C.3 幅值稳定性

测试仪开机工作稳定后，1min内测试仪显示的幅值变化为______%/min。