江苏省地方计量技术规范

JJF（苏）××××-2023

特高频法局部放电测试仪校准规范

Calibration Specification of Ultra-High Frequency Partial Discharge Detector

2023-×-×发布                             2023-×-×实施

江苏省市场监督管理局发布

JJF（苏）×-2023

特高频法局部放电测试仪校准规范

Calibration Specification of

Ultra-High Frequency Partial Discharge Detector

本规范经江苏省市场监督管理局于2023年×月×日批准，并自2023年×月×日起施行。

归口单位：    江苏省通讯计量专业技术委员会

主要起草单位：江苏省计量科学研究院

参加起草单位：国网江苏省电力有限公司电力科学研究院

南京谷贝电气科技有限公司

本规范委托江苏省通讯计量专业技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

韦建（江苏省计量科学研究院）

季青（江苏省计量科学研究院）

安靖婕（江苏省计量科学研究院）

本规范参与起草人：

李洪涛（国网江苏省电力有限公司电力科学研究院）

沈海龙（南京谷贝电气科技有限公司）

目录

引言	Ⅱ

1范围	1

2引用文件	1

3 术语和计量单位	1

3.1局部放电  	1

3.2特高频局部放电测试仪	1

3.3特高频传感器  	1

3.4传感器有效高度	1

3.5 传感器平均有效高度	1

4 概述	1

5计量特性	2

5.1 上、下限截止频率	2

5.2 幅度线性度	2

5.3 传感器有效高度	2

5.4 短期幅度稳定性	2

6 校准条件	2

6.1 环境条件	2

6.2 校准设备	2

7校准项目和校准方法	4

7.1 外观及工作正常性检查	4

7.2 上、下限截止频率	4

7.3 幅度线性度	4

7.4 传感器有效高度	5

7.5短期幅度稳定性	7

7.6 安全性能	7

8 校准结果表达	8

9 复校时间间隔	8

附录A测量不确定度评定示例	9

A.1 幅度线性度的测量不确定度评定	9

附录B校准原始记录格式	11

表B.1上、下限截止频率	11

表B.2 幅度线性度	11

表B.3 传感器有效高度	11

表B.4 短期幅度稳定性	12

附录C校准证书内页格式	13

表C.1上、下限截止频率	13

表C.2 幅度线性度	13

表C.3 传感器有效高度	13

表C.4 短期幅度稳定性	13

引言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》编写，相关术语及测量不确定度评定遵循JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》两个文件。

本规范为首次发布。

特高频法局部放电测试仪校准规范

1范围

本规范适用于频率范围为300MHz～3GHz特高频法局部放电测试仪的校准。

2引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 7354-2018高电压试验技术局部放电测量

Q/GDW 11304.8-2015 电力设备带电检测仪器技术规范 第8部分：特高频法局部放电带电检测仪器技术规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1局部放电  partial discharge

指设备绝缘系统中部分被击穿的电气放电，这种放电可以发生在导体（电极）附近，也可发生在其他位置。

3.2特高频局部放电测试仪 ultra-high frequency partial discharge detector

在运行状态下，对电力设备局部放电产生的特高频电磁波信号进行检测的仪器。

3.3特高频传感器  ultra-high frequency sensor

对局部放电产生的特高频信号感应，将接收到的特高频电磁波信号转化为电压信号的传感器。

3.4传感器有效高度sensor effective height

表征特高频局部放电传感器将局部放电辐射的电磁波能量转换为电压信号的能力。

3.5 传感器平均有效高度sensor average effective height

特高频局部放电传感器各频率点有效高度的累计平均值。

4 概述

特高频局部放电测试仪一般由特高频传感器、信号调理放大器、分析诊断及显示单元组成。传感器将接收的电磁波信号转变成电压信号，再经过调理与放大，由主机完成信号的A/D转换、采集及数据处理工作，实现对带电的电气设备局部放电测量。

5计量特性

5.1 上、下限截止频率

测量频率范围：300MHz～3GHz

上、下限截止频率的相对频率偏差：±20%

5.2 幅度线性度

最大允许误差：±2dB/10dB

5.3 传感器有效高度

平均有效高度：≥8mm；

最小有效高度：≥2mm。

5.4 短期幅度稳定性

应优于±1dB/min

注：以下指标不作合格性判别，仅提供参考。

6 校准条件

6.1 环境条件

环境温度：(23±5)℃；

相对湿度：≤80 %；

电源电压及频率：(220±11)V，(50±1)Hz；

其他：周围无影响校准工作正常进行的电磁干扰及机械振动。

6.2 校准设备

- 6.2.1信号发生器

频率范围：300MHz～3GHz；

相对频率偏差：±1%；

最大输出幅度：≥10dBm；

功率：±（0.5～1.0）dB。

- 6.2.2脉冲信号发生器

电压：（20～200）V；

脉冲上升沿时间：≤0.3ns。

6.2.3可变衰减器

频率范围：300MHz～3GHz；

衰减量：（0～100）dB；

衰减量最大允许误差：±0.5dB/10dB。

- 6.2.4功率放大器

频率范围：300MHz～3GHz；

额定输出功率：≥50W；

谐波失真：≤-20dBc。

- 6.2.5数字示波器

模拟带宽：≥3GHz；

采样率：≥20GS/s；

幅度最大允许误差：±2%。

- 6.2.6吉赫兹横向磁波（GTEM）室

频率范围：300MHz～3GHz；

阻抗：50Ω±2Ω；

端口电压驻波比：≤1.5；

最大输入功率：不小于装置中功率放大器的最大输出功率；

规格尺寸：不小于4000×2100×1400mm（长×宽×高）。

- 6.2.7场强测量仪

频率范围：300MHz～3GHz；

最大允许误差：±3dB。

- 6.2.8参考传感器

频率范围：300MHz～3GHz；

有效高度不确定度：1.25dB  (k=2)。

- 6.2.9绝缘电阻表

输出电压：500V；

准确度等级：优于10级。

- 6.2.10耐电压测试仪

输出电压：≥2000V；

准确度等级：优于5级。

7校准项目和校准方法

7.1 外观及工作正常性检查

7.1.1检查被校测试仪的外观及附件，各开关、按键等功能应正常，输入输出端口内外导体无变形和损坏，不应有影响电气性能的机械损伤。

7.1.2被校测试仪通电后应正常工作，各种指示功能正常；按其技术说明书规定时间预热，预热后应工作正常。

7.2 上、下限截止频率

被校测试仪

主机

信号发生器

图1  上、下限截止频率校准连接图

7.2.1设备连接如图1所示。

7.2.2 将信号发生器的输出幅度设置为最小，频率设置为被校测试仪标称中心频率点fc，缓慢调节信号发生器输出幅度，使被校测试仪显示幅度处于线性工作范围上限以下10dB。保持信号发生器输出幅度不变，在被校测试仪适用频率范围内改变信号发生器频率值，测量并记录被校测试仪的最大显示幅度Lmax，此时的频率为被校测试仪的实测中心频率。从实测中心频率处向下调节信号发生器的频率，使被校测试仪显示幅度比Lmax降幅达3dB，此点即为实测的下限截止频率f；然后，从被校测试仪的实测中心频率点向上增加信号发生器的频率，同法测得上限截止频率，上、下限截止频率误差按式（1）计算：

γf=fo-ff×100%                           （1）

式中：

γf——上限或下限截止频率误差，%；

f——被校测试仪实测截止频率，MHz；

fo——被校测试仪标称截止频率，MHz。

7.3 幅度线性度

被校测试仪

主机

可变衰减器

信号发生器

图2  幅度线性度校准连接图

7.3.1设备连接如图2所示。

7.3.2设置可变衰减器的衰减量为0dB，根据所需校准频率范围下限设置信号发生器频率，从小到大调节信号发生器的输出幅度，直至被校测试仪幅度示值为所需校准幅度上限Lxi(i=0)，记录此时可变衰减器的衰减量作为参考Lii=0；以10dB为步进增大可变衰减器衰减量，记录此时可变衰减器的衰减量为Li+1，和被校测试仪幅度示值为Lxi+1；依次改变可变衰减器的衰减量直至被校测试仪所需校准幅度下限，按公式（2）计算幅度线性度。

Vk=Li+1-Li

Vx=Lxi+1-Lxi

γk=Vx-Vk                       （2）

式中：

Lxi ——被校测试仪幅度显示值，dBm；

Li ——可变衰减器的衰减量，dB；

Vk ——可变衰减器的衰减变化量，dB；

Vx ——被校测试仪幅度显示变化量，dB；

γk ——被校测试仪幅度线性度，dB。

7.3.3根据被校测试仪工作频率范围或需要校准频率范围均匀选取不少于3个频率点，重复7.3.2的操作。

场强测量仪探头

被校测试仪传感器

7.4 传感器有效高度

场强

测量仪

功率放大器

GTEM室

信号发生器

数字示波器

图3  有效高度校准连接图

7.4.1方法一(适用300MHz～3GHz)

7.4.1.1设备连接如图3所示。

7.4.1.2将被校测试仪传感器与数字示波器相连，并且紧贴于GTEM室观察窗，根据所需校准频率范围下限设置信号发生器频率，调节信号发生器的输出幅度，直至数字示波器显示稳定的幅度值，关闭信号发生器输出。将场强测量仪替换数字示波器与被校测试仪传感器，并将场强测量仪探头置于被校测试仪传感器相同位置，其它仪器状态保持不变，打开信号发生器输出，记录此时场强测量仪的场强值，根据公式（3），算出被校测试仪传感器有效高度。

d=UE                             （3）

式中：

d ——被校测试仪传感器有效高度，mm；

U——被校测试仪的幅度，mV；

E——场强测量仪的场强值，mV/mm。

7.4.1.3 根据被校测试仪工作频率范围或需要校准频率范围均匀选取不少于7个频率点，重复7.4.1.2的操作。所有频率点的有效高度值中取最小值为传感器最小有效高度，所有频率点的有效高度值的累计平均值即是传感器平均有效高度。

7.4.2 方法二(适用300MHz～1.5GHz)

7.4.2.1 设备连接如图4所示。

参考传感器

数字示波器

被校测试仪传感器

GTEM室

脉冲

信号发生器

图4  有效高度校准连接图

7.4.2.2设置脉冲信号发生器的电压幅度为50V，频率为合适的值，打开脉冲信号发生器输出，在GTEM室内建立覆盖300MHz～1.5GHz频率范围的脉冲电磁场。

7.4.2.3将参考传感器与数字示波器相连，并且紧贴于GTEM室观察窗。调整数字示波器的设置，使得脉冲波形显示在时域窗口中，选择数字示波器的FFT分析或频谱分析仪功能。在频域窗口中，设置分析频率范围、幅度单位为V，调整垂直显示刻度和分辨力带宽，使得光滑的测试波形曲线稳定显示在频域窗口中，如测试波形曲线的电压幅度较小,可调节脉冲信号发生器的输出电压至合适位置，根据被校测试仪工作频率范围或需要校准频率范围均匀选取不少于7个频率点,通过标记功能读取每个频率点的电压幅度Ur。关闭脉冲信号发生器输出。

7.4.2.4将被校测试仪传感器替换参考传感器，其它仪器状态保持不变，打开脉冲信号发生器输出，仅调整数字示波器频域窗口中的垂直显示刻度，将测试波形显示于频域窗口中，其他设置不改变，通过标记功能读取测量频率点的电压幅度Ut。

7.4.2.5利用公式（4）计算出被校测试仪传感器有效高度d。

d=UtUr×dref                                （4）

式中：

d ——被校测试仪传感器的有效高度，mm；

Ut ——被校测试仪传感器的电压幅度，mV；

Ur ——参考传感器的电压响应幅度，mV；

dref ——参考传感器的有效高度，mm；

7.4.2.6所有频率点的有效高度值中取最小值为传感器最小有效高度，所有频率点的有效高度值的累计平均值即是传感器平均有效高度。

7.5短期幅度稳定性

7.5.1 设备连接如图1所示。

7.5.2 将信号发生器的输出幅度设置为最小，频率设置为被校测试仪标称中心频率点，缓慢调节信号发生器输出幅度，使被校测试仪显示幅度处于线性工作范围上限以下10dB，记录此时被校测试仪幅度显示值L0。被校测试仪开机连续工作15min，每隔3min从被校测试仪上读取一个幅度值，依次读得Lii=1,2,3…并记录。按式（5）计算偏移量∆L，取其最大值为稳定性。

∆L=Li-L0                         （5）

式中：

∆L——被校测试仪短期幅度稳定性，dB；

Li——在15min内被校测试仪相应的幅度显示值，dBm；

L0——短期稳定性开始校准时被校测试仪幅度显示值，dBm。

7.6 安全性能

对交流供电的被校测试仪应进行以下项目：

7.6.1 用测量电压为500V的绝缘电阻表，测量被校测试仪电源输入端对机壳的绝缘电阻，测量结果应大于20MΩ。

7.6.2 新购置的被校测试仪还需用耐电压测试仪对电源输入端与外壳之间施加工频电压2000V，历时1min，无击穿和飞弧现象。

8 校准结果表达

校准结果应在校准证书上反应，校准证书应至少包括以下信息：

a) 标题，“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

9 复校时间间隔

复校时间间隔是由仪器的使用情况、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

建议复校时间间隔为1年。

附录A测量不确定度评定示例

测量不确定度评定示例

A.1 幅度线性度的测量不确定度评定

A.1.1测量模型

γk=Vx-Vk                        （A.1）

式中：

γk ——被校测试仪幅度线性度，dB；

Vx ——被校测试仪幅度显示变化量，dB；

Vk ——可变衰减器的衰减变化量，dB。

A.1.2不确定度来源

不确定度来源如下：

1）可变衰减器的衰减量最大允许误差引入的标准不确定度u1；

2）测量重复性引入的相对标准不确定度u2。

A.1.3标准不确定度分量的评定

1）可变衰减器的衰减量最大允许误差引入的标准不确定度u1

用B类方法评定。可变衰减器的衰减量最大允许误差为±0.5dB/10dB，假设为均匀分布，k=，则：

u1＝0.5dB /=0.29dB

2）测量重复性引入的相对标准不确定度u2

各种随机因素导致的不确定度，用A类方法评定。使用可变衰减器测量被校测试仪在频率700MHz下以-35dBm为参考的幅度线性度，重复测量n（n=10）次，算术平均值为9.9dB，用贝塞尔公式计算得到单次测量值的实验标准偏差s(x)为0.32dB。校准值由1次读数得到，故由重复性引起的测量不确定度分量：

u2=0.32dB

A.1.4合成标准不确定度

被校测试仪幅度线性度测量不确定度主要分量见表A.1

表A.1 被校测试仪幅度线性度测量不确定度分量汇总表

| 不确定度分量 | 来源 | 评定方法 | 分布 | k值 | 相对标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 可变衰减器的衰减量的最大允许误差 | B类 | 均匀分布 |  | 0.29dB |
| u2 | 测量重复性 | A类 | -- | -- | 0.32dB |

各分量互不相关，uc=u12+u22=0.43dB

A.1.5扩展不确定度

取包含因子k=2，U=k×uc=0.9dB

附录B校准原始记录格式

校准原始记录格式

外观及工作正常性检查：

表B.1上、下限截止频率

| 频点 | 标称值（MHz） | 实测值（MHz） | 误差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 下限频率 |  |  |  |
| 上限频率 |  |  |  |

表B.2 幅度线性度

| 频率(MHz) | 衰减器的衰减量(dB) | 示值(dBm) | 幅度线性度(dB) |
| --- | --- | --- | --- |

表B.3 传感器有效高度

方法一：

| 频率(MHz) | 被校传感器 幅度(dBm) | 被校传感器 幅度(mV) | 场强值(mV/mm) | 被校传感器有效高度(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 传感器最小有效高度（mm） |  |  |  |  |
| 传感器平均有效高度（mm） |  |  |  |  |

方法二：

| 频率 (MHz) | 参考传感器幅度 (mV) | 被校传感器幅度 (mV) | 参考传感器有效高度 (mm) | 被校传感器有效高度 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 传感器最小有效高度（mm） |  |  |  |  |
| 传感器平均有效高度（mm） |  |  |  |  |

表B.4 短期幅度稳定性

| 时间(min) | 幅度(dBm) | 偏移量(dB) |
| --- | --- | --- |
| 短期幅度稳定性 |  |  |

附录C校准证书内页格式

校准证书内页格式

表C.1上、下限截止频率

| 频点 | 标称值（MHz） | 实测值（MHz） | 误差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 下限频率 |  |  |  |
| 上限频率 |  |  |  |

表C.2 幅度线性度

| 频率(MHz) | 示值(dB) | 幅度线性度(dB) |
| --- | --- | --- |

表C.3 传感器有效高度

| 频率(MHz) | 被校传感器有效高度(mm) |
| --- | --- |
| 传感器最小有效高度（mm） |  |
| 传感器平均有效高度（mm） |  |

表C.4 短期幅度稳定性

短期幅度稳定性：