江苏省地方计量技术规范

JJF（苏）XXXX-2023

道路行驶记录仪检测装置校准规范

Calibration Specification for

Detection Device of  Vehicle Travelling  Data Recorders

2023-XX-XX发布                           2023-XX-XX实施

江苏省市场监督管理局发布

JJF（苏）XXXX-2023

道路行驶记录仪检测装置校准规范

Calibration Specification for Detection

Device of Vehicle Travelling Data Recorders

本规范经江苏省市场监督管理局于2023年XX月XX日批准，并自2023年XX月XX日起施行。

归口单位：    江苏省通讯计量专业技术委员会

主要起草单位：泰州市计量测试院

江苏省计量科学研究院

本规范委托江苏省通讯计量专业技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

陈蓝生（泰州市计量测试院）

李  波（泰州市计量测试院）

张露妍（江苏省计量科学研究院）

本规范参与起草人：

武  军（江苏省计量科学研究院）

韩  忠（泰州市计量测试院）

聂  阳（北京卓越航导科技有限责任公司）

目录

引言	Ⅱ

1范围	1

2引用文件	1

3 术语和计量单位	1

3.1 道路行驶记录仪 	1

3.2  GNSS 	1

3.3  测速误差	1

3.4  里程误差 	1

3.5  时间间隔误差 	2

3.6  定位偏差 	2

3.7  伪距	2

4 概述	2

5计量特性	3

5.1  速度	3

5.2　里程	3

5.3  时间间隔	3

5.4　定位偏差	3

6 校准条件	3

6.1 环境条件	3

6.2　测量标准及其他设备	4

7校准项目和校准方法	4

7.1　外观及通电检查	4

7.2　校准项目	5

7.3 测速误差	5

7.4 里程误差	8

7.5 时间间隔测量误差	9

7.6 定位偏差	9

8 校准结果表达	10

9 复校时间间隔	10

附录A11校准原始记录（参考格式）	11

附录B校准证书内页格式	13

附录C测速误差测量结果不确定度评定	15

附录D里程误差测量结果不确定度评定	17

附录E时间间隔误差测量结果不确定度评定	19

附录F定位偏差测量结果不确定度评定	21

附录G台架检测测速误差测量结果不确定度评定	23

附录H台架检测里程误差测量结果不确定度评定	25

引言

本规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》编写，相关术语及测量不确定度评定遵循JJF1001《通用计量术语及定义》和JJF1059.1《测量不确定度评定与表示》两个文件。

本规范为首次发布。

# 道路行驶记录仪检测装置校准规范

1范围

本规范适用于机动车检测领域具备速度、里程、时间间隔、卫星定位等测量功能的道路行驶记录仪检测装置的校准。

2引用文件

本规范引用了下列文件：

# JJF 1118-2004《全球定位系统（GPS）接收机（测地型和导航型）》

# JJF 1403-2013《全球导航卫星系统（GNSS）接收机（时间测量型）》

# GB/T 19056-2012《汽车行驶记录仪》

# GB/T 19392-2013《车载卫星导航设备通用规范》

# JT/T 794-2019《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》

JT/T 1253-2019《道路运输车辆卫星定位系统车载终端检测方法》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语和计量单位

# 3.1 道路行驶记录仪  vehicle travelling data recorder

# 对车辆行驶速度、时间、里程、位置以及有关车辆行驶的其他状态信息进行记录、存储并可通过数据通信实现数据输出的数字式电子记录装置。

3.2  GNSS  global navigation satellite system

全球导航卫星系统。目前包括美国的GPS、中国的BDS（北斗）、俄罗斯的GLONASS、欧盟的Galileo。

3.3  测速误差  velocity  error

测速误差指道路行驶记录仪检测装置显示的速度与标准速度值的差值，计量单位为km/h。

## 3.4  里程误差  mileage error

里程误差指道路行驶记录仪检测装置显示的里程与标准里程值的差值，计量单位为m。

## 3.5  时间间隔误差  time interval error

时间间隔误差指道路行驶记录仪检测装置显示的时间间隔与标准时间间隔的差值，计量单位为s。

3.6  定位偏差  position offset

定位偏差指道路行驶记录仪检测装置显示的定位值与标准位置值的差值，计量单位为m。

# 3.7  伪距 pseudo range

# 由GNSS观测而得的GNSS观测站到卫星的距离，由于尚未对因“卫星时钟与接收机时钟同步误差”的影响加以改正，在所测距离中包含着时钟误差因素，计量单位为mm。

4 概述

道路行驶记录仪检测装置，广泛使用于各类车辆检验检测机构、车辆安全检验机构等，是车检机构对汽车道路行驶记录仪进行性能检测的重要检测设备，一般称为道路行驶记录仪检测装置、行驶记录仪检验装置等。道路行驶记录仪检测装置是以微电脑为核心的智能仪表，配备高精度GPS定位传感器及速度传感器，可以对汽车行驶记录仪进行实车测试和模拟测试的测试仪器。

道路行驶记录仪检测装置是以微电脑为核心的智能仪表，检测方式有道路检测、台架检测两种，主要由微电脑主机、电源、存储、通讯、显示、打印、信号接口、时钟模块、速度传感器、卫星导航定位模块、数据分析软件等组成，原理示意图见图1。

图

图1  道路行驶记录仪检测装置原理示意图

5计量特性

## 5.1  速度

## 测量范围：（5～250）km/h；

## 最大允许误差：±0.5%；

## 5.2　里程

## 测量范围：（10～5000）m；

## 最大允许误差：±0.5%；

## 5.3  时间间隔

## 测量范围：（10～1000）s；

## 最大允许误差：±1s；

## 5.4　定位偏差

## （1～15）m；

注：以上指标不适用于合格性判定，仅供参考。

6 校准条件

# 6.1 环境条件

6.1.1 非接触式速度计测试环境条件

环境温度：（0～40）℃；

环境湿度：≤80%RH；

实车试验路面不应有结冰等影响行车安全的因素。

6.1.2 卫星信号模拟器测试环境条件

### 环境温度：(20～25)℃；

### 相对湿度：≤80%RH；

### 电源电压：(220±20) V；

### 电源频率：(50±2) Hz；

### 无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。

### 6.1.3台架检测环境条件

环境温度：（10～40）℃；

环境湿度：≤80%RH。

# 6.2　测量标准及其他设备

6.2.1 非接触式速度计

具有测量车辆行驶速度的功能、测量车辆行驶里程的功能。

6.2.1.1速度测量范围：（1~200）km/h，最大允许误差：±0.2%；

6.2.1.2里程测量范围：（1~10000）m，最大允许误差：±0.2%。

6.2.2  台架检测模式距离速度校准装置

具有模拟车辆行驶速度、行驶里程的功能。

### 6.2.2.1速度范围：10km/h～250km/h，最大允许误差：±0.05%；

### 6.2.2.2长度分辨力：0.2m，最大允许误差：±0.05% 。

### 6.2.3  卫星信号模拟器

6.2.3.1信号功率输出范围：(-160～-110) dBm；

6.2.3.2信号载噪比：（40~50）dB*Hz ；

6.2.3.3支持被测道路汽车行驶记录仪检测所用的 GNSS信号模拟系统，其支持频点至少需包含 GPS L1和 BDS B1 频点；

6.2.3.4伪距控制精度（分辨力）：≤10mm；

6.2.3.5伪距变化率精度（分辨力）：≤0.005m/s。

### 6.2.4  时间间隔发生器

### 6.2.4.1输出时间范围：100ns~9999s

### 6.2.4.2最大允许误差：±（1×10-8T+10ns），T为时间值。

6.2.5  导航信号转发器

支持GNSS信号转发，并能控制信号增益。

7校准项目和校准方法

# 7.1　外观及通电检查

7.1.1　外观

7.1.1.1道路行驶记录仪检测装置各部件外表面应光洁、平整，不应有凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷。金属机壳表面应有防锈、防腐蚀涂层，非金属机壳不应有明显形变，相应金属零件不应有锈蚀，开关按钮或触摸屏相应功能正常使用。显示屏显示应清晰、完整，显示单位应符合要求，不得有缺损或引起误读等现象。

7.1.1.2道路行驶记录仪检测装置应有铭牌，铭牌应安装在检测装置的醒目位置，铭牌应安装牢靠，铭牌上应标出制造商信息、产品中文名称、规格型号、主要计量技术指标、出厂唯一性编号等内容。

7.1.2　通电检查

道路行驶记录仪检测装置通电后，观察如下功能是否正常：

7.1.2.1  显示及操作控制功能。

7.1.2.2  GNSS定位功能。

7.1.2.3  数据打印输出功能。

# 7.2　校准项目

道路行驶记录仪检测装置开机预热5分钟以上（或按被校仪器使用说明书规定的预热时间进行预热），再对其主要技术指标进行校准。

校准项目见表1。

表1　校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 | 对应的校准方法条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测速误差 | 7.3 |
| 2 | 里程误差 | 7.4 |
| 3 | 时间间隔测量误差 | 7.5 |
| 4 | 定位偏差 | 7.6 |

# 7.3 测速误差

# 7.3.1  卫星测速误差

# 将道路行驶记录仪检测装置调至卫星模式，进行测速误差校准。

7.3.1.1  非接触式速度计实车校准法

使用非接触式速度计校准测速误差需在一段准直、长度不小于1500m的平坦路面上进行，将道路行驶记录仪检测装置和非接触式汽车速度计安装在同一辆车上，分别在20km/h，40km/h，60km/h左右的行驶速度下，分别记录稳定状态下道路行驶记录仪检测装置所测量出的速度和非接触式汽车速度计所测量出的速度。按式（1）计算其速度差值作为校准结果，都应满足5.1指标要求。

(1)

式中：

—道路行驶记录仪检测装置测速误差，km/h；

—道路行驶记录仪检测装置实测速度，km/h；

—非接触式速度计实测速度，km/h。

# 图2   非接触式速度计实车校准法原理示意图

# 7.3.1.2  卫星模拟器校准法

操作道路行驶记录仪检测装置为道路测量模式，将模拟器测试场景设为动态场景，（可见卫星不少于6颗，信号功率按厂家接口电平指标设置，直线运行，速度分别为20 km/h、65 km/h、100 km/h、120km/h、145km/h）。

启动模拟器动态场景仿真，开启测速误差测试，等待3min。道路行驶记录仪检测装置输出第一个有效测速值后，连续运行15min，记录道路行驶记录仪检测装置测速数据值，采样间隔按道路行驶记录仪检测装置操作手册，若无规定，采样间隔设为1s。模拟器仿真标准速度值，被校准的道路行驶记录仪检测装置测速值，计算道路行驶记录仪检测装置测量值的平均值（，，），并由式(2)计算道路行驶记录仪检测装置的测速误差。

（2）

分别在速度为20 km/h、65 km/h、100 km/h、120km/h、145km/h的动态场景下校准测速误差，都应满足5.1指标要求。

注：测速误差校准时，非接触式速度计校准法或卫星模拟器校准法任选其一即可。

图3   卫星模拟器校准法校准法原理示意图

7.3.2 台架检测测速误差

如道路行驶记录仪检测装置具备台架检测功能，则应对其台架检测测速误差进行校准。

选择20 km/h、65 km/h、100 km/h、120km/h、145km/h为校准点，在测量前操作道路行驶记录仪检测装置进入台架测试模式，并将台架检测模式距离速度校准装置开机预热，将反光条贴在标准装置速度台的滚轮上，将被校准的速度传感器与仪表相连，并使其固定在滚轮上方，调整传感器位置，使其发出的光对准反光条，在标准装置上输入标准速度值，分别记录稳定状态下道路行驶记录仪检测装置所测量出的速度和台架检测模式距离速度校准装置标准速度。

按式（3）计算其速度差值作为校准结果，应满足5.1指标要求。

(3)

式中：

—道路行驶记录仪检测装置测速误差，km/h；

—道路行驶记录仪检测装置实测速度，km/h；

—台架检测模式距离速度校准装置标准速度，km/h。

图4   台架检测校准原理示意图

# 7.4 里程误差

# 7.4.1 卫星里程误差

# 将道路行驶记录仪检测装置调至卫星模式，进行里程误差校准。

7.4.1.1  非接触式速度计校准法

选择500m、1000m为校准点，里程误差的校准需在一段长度不小于1500m曲线里程的道路上进行。将道路行驶记录仪检测装置和非接触式汽车速度计安装在同一辆车上，开启两台设备的里程测量功能，启动车辆，在车辆行驶到校准里程左右后停稳，分别记录道路行驶记录仪检测装置所测量出的里程和非接触式汽车速度计所测量出的里程。按式（4）计算其里程差值作为校准结果。

（4）

式中：

—道路行驶记录仪检测装置里程测量相对误差；

—道路行驶记录仪检测装置实测里程，m；

—非接触式速度计实测里程，m。

# 7.4.1.2  卫星模拟器校准法

打开道路行驶记录仪检测装置至道路测量模式，选择500m、1000m为校准点。使用卫星导航信号模拟器数仿软件匹配电子地图生成测试场景（可见卫星不少于6颗，信号功率按厂家接口电平指标设置，速度在（0～120）km/h范围内），并根据设置参数计算得到轨迹标准里程值。将卫星导航信号模拟器的射频信号输出至被校准的道路行驶记录仪检测装置GNSS模块的射频输入端口，将道路行驶记录仪检测装置接收测试场景后统计得出的里程值记为，按式（5）计算计程误差，标准里程与被测里程的相对误差值作为里程误差测量结果。

（5）

式中：

—道路行驶记录仪检测装置里程测量相对误差；

—道路行驶记录仪检测装置实测里程，m；

—卫星导航信号模拟器标准里程，m。

注：里程测量相对误差校准时，非接触式速度计校准法或卫星模拟器校准法任选其一即可。

7.4.2  台架检测里程误差

# 如道路行驶记录仪检测装置具备台架检测功能，则应对其台架检测里程误差进行校准。选择500m、1000m为校准点，在测量前操作道路行驶记录仪检测装置进入台架测试模式，并将台架检测模式距离速度校准装置开机预热，将反光条贴在标准装置速度台的滚轮上，将被校准的传感器与仪表相连，并使其固定在滚轮上方，调整传感器位置，使其发出的光对准反光条，在标准装置上输入标准里程值，行车距离的示值误差可按式（6）计算：

# Δs = sm- sm标                            （6）

# 式中：Δs—行车距离的示值误差，m；

# sm—被校准道路行驶记录仪检测装置行车距离示值，m；

# sm标—台架检测模式距离速度校准装置的行车距离示值，m。

# 7.5 时间间隔测量误差

选择30s、300s、600s为校准点，用时间间隔发生器设置标准时间间隔T0，并将标准时间信号输出至道路行驶记录仪检测装置，检测装置测量的时间间隔为T1，按（7）式分别计算其时间间隔误差校准结果。

（7）

其中，T为时间间隔误差。

# 7.6 定位偏差

使用卫星导航信号模拟器静态场景和动态场景（可见卫星不少于6颗，信号功率按厂家接口电平指标设置，直线运行，速度20 km/h）下测试道路行驶记录仪检测装置的定位偏差。

启动模拟器静态场景仿真，开启定位偏差测试功能，等待3min。道路行驶记录仪检测装置输出第一个有效定位值后，连续运行15min，汽车记录道路行驶记录仪检测装置定位数据值（采样间隔按道路行驶记录仪检测装置操作手册，无规定采样间隔为1 s）。模拟器仿真标准位置值。被校道路行驶记录仪检测装置记录定位信息，计算道路行驶记录仪检测装置平均值（，，），并由式(8)计算道路行驶记录仪检测装置的定位偏差；

（8）

注：针对没有外置天线接口的设备，使用信号转发器进行卫星模拟器校准。

8 校准结果表达

校准结果应在校准证书上反应，校准证书应至少包括以下信息：

a) 标题，“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j) 校准环境的描述；

k) 校准结果及其测量不确定度的说明；

l) 校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

m) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

n) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

9 复校时间间隔

复校时间间隔是由仪器的使用情况、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

建议复校时间间隔为1年。

# 附录A

# 校准原始记录（参考格式）

送检单位名称：                                  证书编号：

送检单位地址：

仪 器 名 称：                         型    号：

生 产 厂：                            出厂编号：

环境温度：            ℃ 相对湿度           %  气    压：

本次校准使用的计量标准器

| 名称 | 量程 | 准确度等级 | 证书编号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 外观及通电检查

- 测速误差

- 卫星测速误差

校准方法： 卫星模拟器校准法非接触式速度计实车校准法

| 标准值（km/h） | 显示值（km/h） | 测速误差 | 测量不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |

- 台架检测测速误差

| 标准值（km/h） | 显示值（km/h） | 测速误差 | 测量不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |

- 里程误差

A、卫星里程误差

校准方法：卫星模拟器校准法非接触式速度计实车校准法

| 标准值（m） | 显示值（m） | 里程误差 | 测量不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |

B、台架检测里程误差

| 标准值（m） | 显示值（m） | 里程误差 | 测量不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |

- 时间间隔误差

| 标准值（s） | 显示值（s） | 时间误差 | 测量不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |

- 定位偏差

| 模拟器仿真标准位置值 | 被校检测装置记录定位信息 | 定位偏差 | 测量不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |

校准员：            核验员：              批准：

校准日期：

# 附录B

# 校准证书内页格式

送检单位名称：                                  证书编号：

送检单位地址：

仪 器 名 称：                         型    号：

生 产 厂：                            出厂编号：

环境温度：            ℃ 相对湿度           %  气    压：

- 外观及通电检查：

- 测速误差

卫星测速误差

校准方法： 卫星模拟器校准法非接触式速度计实车校准法

| 标准值（km/h） | 显示值（km/h） | 测速误差 | 测量不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |

台架检测测速误差

| 标准值（km/h） | 显示值（km/h） | 测速误差 | 测量不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |

3、里程误差

卫星里程误差

校准方法：卫星模拟器校准法非接触式速度计实车校准法

| 标准值（m） | 显示值（m） | 里程误差 | 测量不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |

台架检测里程误差

| 标准值（m） | 显示值（m） | 里程误差 | 测量不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |

4、时间间隔误差

| 标准值（s） | 显示值（s） | 时间误差 | 测量不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |

5、定位偏差

| 模拟器仿真标准位置值 | 被校检测装置记录定位信息 | 定位偏差 | 测量不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |

校准内容结束。

# 附录C

# 测速误差测量结果不确定度评定

C.1 相对标准不确定度的来源及评定

测速误差的不确定度来源于以下几个分量：卫星模拟器伪距变化率误差引入的不确定度分量、道路行驶记录仪检测装置测速显示值分辨力引入的不确定度分量、测量重复性引入的不确定度分量等，其中测速显示值分辨力引入的分量、测量重复性引入的不确定度分量由于来源相同，取其大者。

C.2  卫星信号模拟器伪距变化率误差引入的不确定度分量

根据模拟器的说明书以及模拟器校准结果可知，卫星信号模拟器信号伪距变化率误差为0.005m/s，由导航信号模拟器伪距变化率误差引入的不确定度分量：

（C.1）

C.2.2  模拟器测速显示值分辨力引入的不确定度分量

模拟器测速显示值分辨力为0.1m/s，其不确定服从矩形分布，按照B类评定：

（C.2）

C.2.3  道路行驶记录仪检测装置测速信息分辨力引入的不确定度分量

道路行驶记录仪检测装置测速分辨力为0.01km/h（即0.0028m/s）其不确定服从矩形分布，按照B类评定，包含因子。

（C.3）

C.2.4  道路行驶记录仪检测装置测量重复性引入的不确定度分量

| 次数i | 道路行驶记录仪检测装置测速误差均值ui（m/s） |
| --- | --- |
| 1 | 0.0008 |
| 2 | 0.0007 |
| 3 | 0.0008 |
| 4 | 0.0008 |
| 5 | 0.0009 |
| 6 | 0.0007 |
| 7 | 0.0008 |
| 8 | 0.0008 |
| 9 | 0.0007 |
| 10 | 0.0008 |

（C.4）

C.2.5  标准不确定度一览表

| 不确定度来源分量 | 类型 | 值 | 分布 | 包含 因子 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模拟器伪距变化率误差 | B | 0.005m/s | / | / | 0.005m/s |
| 模拟器测速显示值分辨力 | B | 0.1m/s | 矩形 |  | 0.029m/s |
| 道路行驶记录仪检测装置测速 显示值的分辨力 | B | 0.00028m/s | 矩形 |  | 0.0008m/s |
| 测量重复性 | A | 0.0006m/s |  | / | 0.0006m/s |

C.2.6  不确定度分量之间相关性

估计各不确定度分量之间无相关性，测量重复性分量和道路行驶记录仪检测装置测速显示值分辨力分量取其大者合成。

C.3  合成标准不确定度

0.03 m/s            （C.5）

C.4  扩展不确定度U

被校道路行驶记录仪检测装置的分辨力为0.01km/h（即0.0028m/s）时，扩展不确定度

0.03×2=0.06m/s    (k=2)              （C.6）

# 附录D

# 里程误差测量结果不确定度评定

D.1  分析和计算标准不确定度分量

D.1.1  道路行驶记录仪检测装置里程示值引起的相对不确定度分量

由道路行驶记录仪检测装置里程示值重复性引起的不确定度分量属A类评定，正态分布。

对一台道路行驶记录仪检测装置里程示值D为1000m的校准点进行10次测量，数据如下：

1014.15m、1013.29m、1012.66m、1010.73m、1012.52m、1011.05m、1011.10m、1014.72m、1012.07m、1013.53m。

根据贝塞尔公式，得单次测量的标准偏差s：

1.36m              （D.1）

由s及n =10：

（D.2）

D.1.2  道路行驶记录仪检测装置分辨力引入的标准不确定度分量为

道路行驶记录仪检测装置的分辨力为0.01m，其扩展不确定度u=0.005m，且误差为均匀分布，故

（D.3）

2.9×10-6               （D.4）

D.2  标准装置引起的不确定度分量

道路行驶记录仪检测装置校准标准装置最大允许误差：±0.2%，由标准装置测距误差引起的不确定度分量属于矩形分布，故：

（D.5）

D.3  计算合成标准不确定度

（D.6）

（D.7）

D.4  确定包含因子

取k = 2。

D.5  计算扩展不确定度

扩展不确定度根据下式计算：

Ur＝k×ucrel = 0.25%       (k=2)            （D.8）

# 附录E

# 时间间隔误差测量结果不确定度评定

E.1  相对标准不确定度的来源及评定

测量不确定度来源于三个方面：道路行驶记录仪检测装置计时装置分辨力引起的不确定度，测量重复性引入的不确定度，时间间隔发生器引入的不确定度。

E.1.1 计时装置测量分辨力引入的不确定度

被校道路行驶记录仪检测装置计时装置分辨力为0.1s，服从矩形分布，按B类不确定度进行评定，

（E.1）

E.1.2  测量重复性所引起的不确定度

取一台道路行驶记录仪检测装置，设定标准值30.00s，进行10次时间间隔测量得到的测量值见表E.1。

表E.1  道路行驶记录仪检测装置时间间隔测量数据

| 次数i | 时间间隔测量值Ti（s） |
| --- | --- |
| 1 | 30.0 |
| 2 | 30.0 |
| 3 | 30.0 |
| 4 | 30.0 |
| 5 | 30.0 |
| 6 | 30.0 |
| 7 | 30.0 |
| 8 | 30.0 |
| 9 | 30.0 |
| 10 | 30.0 |

则：

（E.2）

E.1.3  时间间隔发生器引入的不确定度

最大允许误差：±（1×10-8T+10ns），T为时间值

则                        （E.3）

E1.4标准不确定度一览表

表E.2

| 不确定度来源 | 类型 | 值 | 分布 | 包含因子 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计时装置测量分辨力 | B | 0.1s | 矩形 |  | 0.029s |
| 测量重复性 | A | 0 |  |  | 0 |
| 时间间隔发生器最大允许误差 | B | 3.1×10-7s | 矩形 |  | 1.8×10-7s |

E.2  不确定度分量之间相关性

估计各不确定度分量之间无相关性。

E.3  合成标准不确定度

=0.03s                       	  (E.4)

E.4  扩展不确定度U

扩展不确定度：

（k=2）	   	                   (E.5)

# 附录F

# 定位偏差测量结果不确定度评定

F.1  相对标准不确定度的来源及评定

定位准确度的不确定度来源于以下几个分量：由导航信号模拟器标准位置值不准确引入的不确定度分量，道路行驶记录仪检测装置分辨力引入的不确定度分量，测量重复性引入的不确定度分量。

F.2  导航信号模拟器伪距精度引入的不确定度分量

根据模拟器的说明书以及模拟器校准结果可知，导航信号模拟器模拟单颗卫星的伪距离控制精度为0.01m，由导航信号模拟器伪距精度引入的不确定度分量：

（F.1）

F.3  由通道间偏差引起的模拟器伪距不确定度

由于模拟器依靠通道间延迟模拟不同卫星导航信号，所以通道间延迟的偏差也会造成伪距控制精度的不确定度。根据模拟器的校准结果其通道间延迟偏差造成的伪距离偏差不大于0.1m，服从矩形分布，包含因子  ，按照B 类进行评定，其通道间偏差引起的伪距离不确定度为：

（F.2）

F.4  分辨力引入的不确定度分量

道路行驶记录仪检测装置分辨力有多种，现以分辨力为1m的装置为例进行分析。按B类不确定度评定，包含因子，

（F.4）

F.5  测量重复性引入的不确定度分量

| 次数i | 定位偏差平均值 | 定位偏差平均值 | 定位偏差平均值 | 定位偏差Di（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.747 | 1.109 | 0.976 | 1.65 |
| 2 | 0.696 | 1.165 | 0.928 | 1.64 |
| 3 | 0.495 | 1.159 | 0.927 | 1.56 |
| 4 | 0.531 | 1.122 | 1.007 | 1.60 |
| 5 | 0.596 | 1.227 | 0.936 | 1.65 |
| 6 | 0.532 | 0.997 | 0.917 | 1.46 |
| 7 | 0.688 | 1.004 | 0.929 | 1.53 |
| 8 | 0.525 | 1.157 | 0.934 | 1.58 |
| 9 | 0.717 | 1.107 | 0.956 | 1.63 |
| 10 | 0.492 | 1.088 | 1.013 | 1.57 |

（F.5）

F.6  标准不确定度一览表

| 不确定度来源 | 类型 | 值 | 分布 | 因子 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模拟器伪距准确度引入 | B | 0.01m | / | / | 0.01m |
| 由通道间偏差引起的模拟器伪距不确定度 | B | 0.1m | 矩形 |  | 0.03m |
| 道路行驶记录仪检测装置定位显示分辨力 | B | 1m | 矩形 |  | 0.29m |
| 测量重复性 | A | 0.1m |  |  | 0.1m |

F.7  不确定度分量之间相关性

估计各不确定度分量之间无相关性，道路行驶记录仪检测装置定位显示分辨力和测量重复性取其大者。

F.8  合成标准不确定度

0.3m          （F.6）

F.9  扩展不确定度U

被校道路行驶记录仪检测装置的分辨力为1m时，扩展不确定度

(k=2)         （F.7）

# 附录G

# 台架检测测速误差测量结果不确定度评定

G .1 分析和计算标准不确定度分量

G.1.1  道路行驶记录仪检测装置速度示值引起的不确定度分量

由道路行驶记录仪检测装置速度示值重复性引起的不确定度分量属A类评定，正态分布。

对一台道路行驶记录仪检测装置速度示值为20km/h的速度点进行10次测量，数据如下：

20.10km/h、20.00km/h、20.00km/h、19.90km/h、20.10km/h、20.00km/h、19.90km/h、19.90km/h、20.10km/h、20.10km/h。

根据贝塞尔公式，得单次测量的标准偏差s：

km/h              （G.1）

由s及n =10得：

（G.2）

G.1.2  道路行驶记录仪检测装置分辨力引入的标准不确定度分量为

道路行驶记录仪检测装置的分辨力为0.01km/h，半宽为0.005km/h，且误差为均匀分布，故

（G.3）

G.1.3  道路行驶记录仪检测装置速度示值引起的不确定度分量

（G.4）

G.2  标准装置引起的不确定度分量

台架校准装置的速度最大允差误差：±0.05%，由标准装置测距误差引起的不确定度分量属于矩形分布，故在20km/h速度点台架标准装置引入的不确定度：

（G.5）

G.3  计算合成标准不确定度

（G.6）

G.4  计算扩展不确定度

扩展不确定度根据下式计算：

# (k=2)                （G.7）

# 附录H

# 台架检测里程误差测量结果不确定度评定

H.1   分析和计算标准不确定度分量

H.1.1  道路行驶记录仪检测装置里程示值引起的相对不确定度分量

由道路行驶记录仪检测装置里程示值重复性引起的不确定度分量属A类评定，正态分布。

对一台道路行驶记录仪检测装置里程示值D为1000m的校准点进行10次测量，数据如下：

1002.29m、1002.66m、1002.73m、1002.52m、1002.25m、1002.22m、1002.14m、1002.17m、1002.33m、1002.45m。

根据贝塞尔公式，得单次测量的标准偏差s：

（H.1）

由s及n =10得：

（H.2）

H.1.2  道路行驶记录仪检测装置分辨力引入的标准不确定度分量为

道路行驶记录仪检测装置的分辨力为0.01m，半宽为0.005m，且误差为均匀分布，故

（H.3）

H.1.3  道路行驶记录仪检测装置里程示值引起的不确定度分量

（H.4）

H.2  标准装置引起的不确定度分量

台架校准装置的距离最大允许误差：±0.05%，由标准装置测距误差引起的不确定度分量属于矩形分布，故在1000m里程点，台架标准装置引入的不确定度：

（H.5）

H.3  计算合成标准不确定度

（H.6）

H.4  计算扩展不确定度

扩展不确定度根据下式计算：

U＝k×uc = 2×0.296m=0.60m               （H.7）