江苏省地方计量技术规范

JJF（苏）XXXX-2023

管线深度测量仪校准规范

Calibration Specification for Pipeline Depth Detector

2023-xx-xx发布                          2023-xx-xx实施

江苏省市场监督管理局发布

管线深度测量仪校准规范

Calibration Specification for Pipeline Depth Detector

Of Measuring Inside Dimension

管线深度测量仪校准规范

Calibration Specification for Pipeline Depth Detector

Of Measuring Inside Dimension

JJF（苏） ××××－2023

本规范经江苏省市场监督管理局于2023年xx月xx日批准，并自2023年xx月xx日起施行。

归口单位：江苏省几何量计量专业技术委员会

主要起草单位：泰州市计量测试院

江苏省计量科学研究院

本规范委托江苏省几何量计量专业技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

吴新峰（泰州市计量测试院）

王春苗（泰州市计量测试院）

李  新（江苏省计量科学研究院）

安靖婕（江苏省计量科学研究院）

参与起草人：

王  俊（泰州市计量测试院）

华志超（泰州市计量测试院）

# 目录

目录	I

引言	II

1范围	1

2引用文件	1

3术语	1

4概述	1

5计量特性	3

5.1定位偏差	3

5.2深度测量误差	3

5.3定位重复性	3

5.4深度测量重复性	3

6校准条件	3

6.1环境条件	3

6.2测量设备及其他设备	3

7校准项目和校准方法	4

7.1校准前检查	4

7.2测量方式和操作程序	4

7.3定位偏差	5

7.4深度测量误差	5

7.5定位重复性	6

7.6深度测量重复性	6

8校准结果表达	6

9复校时间间隔	7

附录A校准装置的要求和参考结构及测量方法	8

附录B管线铺设的要求	10

附录C深度测量误差的测量结果不确定度评定示例	11

附录D推荐的校准证书内页格式	15

引言

本规范依据JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》进行编写。本规范参考了CJJ 61-2017《城市地下管线探测技术规程》的部分技术要求。

本规范为首次发布。

管线深度测量仪校准规范

1范围

本规范适用于测量范围为（0～10）m的管线深度测量仪的校准。

2引用文件

本规范引用下列文件：

JJF 1094-2002测量仪器特性评定

CJJ 61-2017城市地下管线探测技术规程

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。

3术语

3.1管线 pipeline

金属管道及金属线缆，不包含电连通性差的金属管线（如铸铁管）。

3.2探测平面 survey plane

在校准管线深度测量仪时，接触或靠近接收机下底面的参考平面。

3.3 管线投影线 projection line of pipeline

管线中心线在探测平面上的投影线。

3.4定位偏距 setover

管线深度测量仪探测到的定位点与管线投影线在垂直于管线走向的垂直距离。

3.5管线深度 depth of pipeline

管线中心线与探测平面间的垂直距离。

4概述

管线深度测量仪是指利用电磁感应原理对地下金属管线进行定位、测深的仪器，也称管线定位仪、管线探测仪（以下简称仪器）。主要组成包含发射机、接收机及配套附件。发射机用于给管线激发信号，接收机用于接收信号。仪器工作位置示意图见图1，发射机和接收机的典型结构见图2、图3。

仪器使用时根据实地情况选择合适的信号施加方式和探测方法。仪器基本工作原理为利用发射机产生交变电流，通过发射线圈使其周围产生电磁场，当地下存在金属管线时，金属管线在电磁场的激发下产生二次电磁场。接收机的接收线圈接收到二次电磁场后，就可发现地下金属管线，测量出地下管线的位置和深度。

1

2

3

管线深度            定位偏距

4

1—接收机 2—发射机 3—地面 4—被测管线

图1 仪器工作位置示意图

1     2

1    2    3                                     3

4

4

1—显示屏2—按钮3—手柄4—接线口      1—显示屏2—按钮3—手柄 4—下底面

图2发射机的典型结构示意图            图3接收机的典型结构示意图

5计量特性

5.1定位偏差

用最大定位偏距表示，一般不超过10%h。

5.2深度测量误差

一般不超过±15%h。

5.3定位重复性

一般不超过5%h。

5.4深度测量重复性

一般不超过5%h。

注1：h表示管线中心深度，当h≤1000mm时以1000mm代入计算。

注2：由于校准工作只给出测量结果，不判断合格与否，以上计量特性要求仅供参考。

6校准条件

6.1环境条件

6.1.1校准在常温条件下进行。

6.1.2校准场地应为地球物理条件相对简单的固定地理位置，场地平整，无积水，无大型金属结构。

6.1.3校准环境应避开强交变电磁场或近距离的交变磁场等干扰因素影响。

6.2测量设备及其他设备

6.2.1校准时所需的测量设备和其它设备：

a）钢直尺：（0～1000）mm，MPE：±0.20mm；

b）光学经纬仪：DJ6；

c）校准装置：校准装置的要求和参考结构及测量方法见附录A；

d）管线：金属材质，形状规则，具有良好的电连通性能，尺寸偏差符合相应的国家标准要求。直径规格根据仪器使用情况选择,一般在（50～200）mm范围。管线铺设的要求见附录B。

注3：允许使用满足测量不确定度要求的测量设备和其它设备。

7校准项目和校准方法

7.1校准前检查

校准前需确保仪器处于正常工作状态，没有影响校准计量性能的因素后方可进行校准。仪器的配套附件、使用说明书应齐全。具有自检功能的接收机和发射机应自检正常。

7.2测量方式和操作程序

7.2.1校准应按照仪器说明书中规定的安全要求和操作步骤进行。

7.2.2校准时接收机应采用竖直姿势，接收机屏幕朝向校准人员。

7.2.3校准时的信号施加方式一般使用直连法。是否选用夹钳法、感应法根据客户要求决定，不选用主要用于探查的其它方法。

7.2.3.1使用直连法时，接线应布设合理，电性接触良好，连线端与管线走向垂直，必要时使用延长线。接线时，接收机的红色夹线端与管线的一端相连，黑色夹线端通过与管线保持一定距离的不间断平行直连线与管线另一端连接（双端直连），或通过插地钎接地与管线另一端连接（单端直连）。

7.2.3.2使用夹钳法时，夹钳的内径应大于管线直径。夹套时，夹钳应垂直于管线走向夹套在管线的一端，保持夹钳闭合。

7.2.3.3使用感应法时，发射机应与管线耦合良好。摆置时，发射机放置于管线正上方，手柄方向按照说明书规定。校准时，接收机与发射机保持合理的收发距。

7.2.4应按说明书的规定选择和设置仪器的信号频率和输出功率，接收机与发射机信号频率应一致。选择和设置的信号频率和输出功率应保证接收信号有足够的强度，确保接收信号可从背景场中清楚地分辨出来。通常，直连法采用中低频，夹钳法采用中高频，感应法采用高频。

7.2.5定位操作程序

定位一般按照以下程序进行操作：

a）按照仪器说明书的规定，进行仪器摆置、接线、开机。设置发射机和接收机的模式和参数，调整频率一致。接收机一般设置峰值模式。

b）接收机保持与探测平面垂直，在探测平面上沿垂直于管线走向的方向横向移动，观察并调整接收机信号增益在60%左右，找到极值信号位置。

c）原地旋转接收机，观察接收机屏幕的方向指示信号变化，直至方向指示为“零位”。

d）重复b）、c）步骤，直至稳定在同一位置，即为仪器的探测定位点。

7.3定位偏差

在管线深度为1m左右的校准点进行。

在管线中心线的延长线上安置、整平光学经纬仪。调整光学经纬仪使其竖轴与管线中心线处于同一平面，固定照准部。上下旋转光学经纬仪望远镜，以望远镜在校准装置探测平面上的瞄准位置线作为管线投影线，在探测平面上进行标记。

按照7.2.5定位操作程序确定探测定位点，用钢直尺测量探测定位点与管线投影线标记之间的定位偏距。重复测量3次，取定位偏距的最大值作为定位偏差，结果保留至厘米（cm）。

7.4深度测量误差

在仪器深度测量范围内选择大致均匀分布的（3～5）个校准点进行。

进行深度测量前，先按照7.2.5定位操作程序进行定位，确定探测定位点。在探测定位点位置，接收机保持垂直，接收机底面与探测平面接触，采用直读法读数。重复测量深度3次，取平均值作为深度测量结果hi,按照公式（1）计算深度测量误差δi。

δi=hi-Hi-D/2                （1）

δi—第i点深度测量误差；

hi—第i点深度测量结果的平均值；

Hi—第i点探测平面到管线铺设面的距离；

D—管线直径。

7.5定位重复性

在管线深度为1m左右的校准点进行。

采用7.3中的测量方法，重复定位探测9次，分别记录定位偏距测量值及该定位点位于管线投影线标记的左右侧位置。探测定位点分布在管线投影线标记的两侧时，分别取两侧位置的定位偏距最大值，按照公式（2）计算定位重复性。否则，按照公式（3）计算定位重复性。

sl=（lmax1+lmax2）/3             （2）

sl—定位重复性，结果保留至cm；

lmax1—其中一侧位置的定位偏距最大值；

lmax2—另一侧位置的定位偏距最大值。

sl=（lmax-lmin）/3             （3）

sl—定位重复性，结果保留至cm；

lmax—定位偏距最大值；

lmin—定位偏距最小值。

7.6深度测量重复性

在管线深度为1m左右的校准点进行。

采用7.4中的测量方法，重复测量管线深度9次，按照公式（4）计算深度测量重复性。

sh=（hmax-hmin）/3           （4）

sh—深度测量重复性；

hmax—9次深度测量结果中的最大值；

hmin—9次深度测量结果中的最小值。

注4：校准项目7.3到7.6应在按7.2.3选择的不同信号施加方式下分别测量。

8校准结果表达

经过校准的管线深度测量仪出具校准证书，校准证书应满足JJF 1071-2010中5.12的要求。深度测量误差的测量结果不确定度评定参考附录C，校准证书内页格式参考附录D。

9复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用状况、使用者、设备本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据仪器实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔一般为1年。

附录A校准装置的要求和参考结构及测量方法

A.1校准装置的要求。

A.1.1校准装置应采用非磁性材料，与目标管线存在明显的电学性能差异。

A.1.2校准装置应在满足校准环境条件的校准场地内使用。

A.1.3校准装置应为固定设施，稳定牢固，保证足够的承重，具有必要的加固结构和安全防护措施。

A.1.4校准装置应有到达各校准位置的台阶通道，便于接收机测量读数。

A.1.5探测平面应选用透光材料或留有透光孔，便于校准装置的测量和核查。

A.1.6探测平面和管线铺设平面应为水平平面，平面度不大于5mm，两平面间的平行度不大于10mm。

A.2校准装置的结构可参考图A.1和图A.2，允许使用满足要求的其它结构形式的校准装置。

探测平面

管

线

深    非磁性材料

度

管线

图A.1校准装置截面示意图

图A.2校准装置整体结构示意图

A.3校准装置的测量方法

A.3.1探测平面和铺设平面的平面度

采用刀口尺、钢直尺，经纬仪、全站仪、水准标尺等设备进行测量。

A.3.2探测平面到管线铺设面的距离H

用1级手持式激光测距仪或测深钢卷尺测量。

用手持式激光测距仪时，手持式激光测距仪设置前基准模式，前基准面紧靠在透光面或透光孔位置，激光光束反射点位于铺设平面，两侧位置分别重复测量3次，计算6次测量结果的平均值作为结果。

用测深钢卷尺测量时，测深尺陀通过校准装置探测平面上的透光通孔与管线铺设平面正确接触，在探测平面位置读取测深钢卷尺的读数，重复测量3次，计算3次测量结果的平均值作为结果。

A.3.3探测平面和管线铺设平面的平行度。

在探测面上沿管线走向方向选择3个测量位置，分别测量探测平面到管线铺设平面距离，每个位置重复测量3次计算平均值作为测量结果，取3个位置测量结果的最大值与最小值之差为平行度。

附录B管线铺设的要求

B.1管线应在校准装置中采用直线方式铺设，无分支、弯头、交叉及其他影响校准的干扰因素。

B.2管线的铺设长度应远大于管线深度，校准位置两侧的管线直线长度应分别不小于该点管线深度的3倍。

B.3铺设后的管线中心线直线度应不大于5mm/m，管线中心线与探测平面的平行度应不大于10mm/m。

附录C深度测量误差的测量结果不确定度评定示例

C.1测量方法

在常温条件下，在无干扰的校准场地内，使用铺设单一管线的校准装置，在仪器深度测量范围内选择大致均匀分布的（3～5）个点进行测量，使用直读法读数。

C.2模型

δ=h-(H-D/2)             （C.1）

δ—深度测量误差；

h—深度测量结果的平均值；

H—探测平面到管线铺设面的距离；

D—管线直径。

C.3不确定度传播率

考虑各分量彼此独立，依据公式

uc2δ=∂f∂xi2u2xi             （C.2）

得：uc2=ch2u2h+cH2u2H+cD2u2D            （C.3）

式中:Ch=∂δ∂h=1,CH=∂δ∂H=-1，CD=∂δ∂D=12

则：uc=uh2+uH2 +14×uD2            （C.4）

C.4标准不确定度分量计算

C.4.1重复性引入的标准不确定度分量uh

C.4.1.1重复性引入的标准不确定度分量uh1

在同一深度校准点重复测量深度10次，按照贝塞尔公式计算。

s=i=110（xi-x）2n-1≈0.014m=14mm           （C.5）

实际取3次测量的平均值作为结果，可得：

uh1=s/3=8.1mm           （C.6）

C.4.1.2仪器分辨力引起的标准不确定度分量uh2

仪器分辨力一般为0.01m，按照均匀分布，可得：

uh2=(0.01m/2)/√3=0.0029m=2.9mm           （C.7）

取uh1和uh2两者中的较大值，可得：

uh=8.1mm

C.4.2探测平面到管线铺设面的距离引入的标准不确定度分量uH

包括了测量设备示值误差，探测平面和铺设平面的平面度、探测平面与管线铺设平面的平行度带来的影响。

C.4.2.1测量设备示值误差引入的标准不确定度分量uH1

测量设备为1级手持激光测距仪或测深钢卷尺。在（0～10）m范围内，1级手持激光测距仪的示值误差最大不超过±3.5mm，测深钢卷尺示值误差最大不超过±2.0mm。取较大的±3.5mm进行分析，按照均匀分布：

uH1=3.5mm/3≈2.0mm           （C.8）

C.4.2.2探测平面的平面度引入的标准不确定度分量uH2

探测平面的平面度造成接收机底面接触位置不一致。探测平面的平面度不超过5mm，对探测平面到铺设面距离的影响不超过5mm，按照均匀分布：

uH2=5mm/2/3≈1.4mm          （C.9）

C.4.2.3铺设平面的平面度引入的标准不确定度分量uH3

铺设平面的平面度造成手持激光测距仪反射点或测深钢卷尺测深尺砣接触位置不一致。铺设平面的平面度不超过5mm，对探测平面到铺设面距离的影响不超过5mm，按照均匀分布：

uH3=5mm/2/3≈1.4mm          （C.10）

C.4.2.4探测平面与铺设平面的平行度引入的标准不确定度分量uH4

校准装置的平行度造成探测平面到铺设面距离在不同位置的不一致。校准装置的平行度不超过10mm，对探测平面到铺设面距离的影响不超过±10mm，按照均匀分布：

uH4=10/3≈5.8mm           （C.11）

以上3项相互独立，可得：

uH=uH12+uH22+uH32+uH42=6.4mm           （C.12）

C.4.3管线直径引入的标准不确定度分量uD

包括管线直径允许偏差、实际温度对管线直径的影响

C.4.3.1管线直径允许偏差引入的标准不确定度分量uD1

选用的管线直径一般在（50～200）mm，实际最大不超过1000mm，管线尺寸偏差按照对应的国家标准要求，一般不超过管线直径的1.0%，按照均匀分布：

uD1=10mm/3=5.8mm             （C.13）

C.4.3.2管线直径实际尺寸受温度影响引入的标准不确定度分量uD2

管线材料一般选用为铜、铝、钢等导电性能良好的金属材质，管线直径实际最大不超过1000mm，管线材质的热膨胀系数一般最大不超过30×10-6℃-1。校准环境为常温，温度条件不超过±20℃，按照均匀分布：

uD2=1000mm×20℃×（30×10-6℃-1）/3=0.35mm （C.14）

以上2项相互独立，可得：

uD=uD12+uD22=5.8mm             （C.15）

C.5 合成不确定度

表C.1 主要标准不确定度分量汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- |
| uh | 重复性 | 8.1mm |
| uh1 | 测量重复性 | 8.1mm |
| uh2 | 仪器分辨力 | 2.9mm（舍去） |
| uH | 测量探测平面到管线铺设面的距离 | 6.4mm |
| uH1 | 测量设备示值误差 | 2.0mm |
| uH2 | 探测平面的平面度 | 1.4mm |
| uH3 | 铺设平面的平面度 | 1.4mm |
| uH4 | 探测平面与管线铺设平面的平行度 | 5.8mm |
| uD | 管线直径 | 5.8mm |
| uD1 | 管线直径偏差 | 5.8mm |
| uD2 | 温度对管线直径的影响 | 0.35mm |

C.6 合成标准不确定度计算

uc=uh2+uH2 +14×uD2=10.7mm                （C.16）

C.7 扩展不确定度

取包含因子k=2，可得：

U=k×uc=0.02m              （C.17）

附录D推荐的校准证书内页格式

推荐的校准证书内页格式见表D.1

表D.1 推荐的校准证书内页格式

| 环境条件 | 校准地点： 温度： 湿度： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 校准条件 | 采用 法施加信号，信号频率为 Hz，管线规格为 mm。 |  |  |
| 序号 | 校准项目 |  | 校准结果 |
| 1 | 定位偏差（ m处） |  |  |
| 2 | 深度测量误差 | m处 |  |
|  |  | m处 |  |
|  |  | m处 |  |
|  |  | m处 |  |
|  |  | m处 |  |
| 3 | 定位重复性（ m处） |  |  |
| 4 | 深度测量重复性（ m处） |  |  |
| 测量不确定度： |  |  |  |