江苏省地方计量技术规范

JJF（苏）XXXX-2023

铜箔测厚仪校准规范

Calibration Specification for Copper Clad Thickness Measuring Instrument

2023-xx-xx发布                           2023-xx-xx实施

江苏省市场监督管理局发布

铜箔测厚仪校准规范

Calibration Specification for

Copper Clad Thickness Measuring Instrument

Of Measuring Inside Dimension

JJF（苏） ××××－2023

本规范经江苏省市场监督管理局于2023年xx月xx日批准，并自2023年xx月xx日起施行

归 口 单 位：江苏省几何量计量专业技术委员会

主要起草单位：无锡市计量测试院

江苏省计量科学研究院

苏州市计量测试院

本规范委托江苏省几何量计量专业技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

王树刚（无锡市计量测试院）

马建龙（江苏省计量科学研究院）

李  惠（无锡市计量测试院）

刘渊伟（无锡市计量测试院）

郭郑来（苏州市计量测试院）

高  佳（江苏省计量科学研究院）

目录

目录	I

引言	II

1 范围	1

2 引用文献	1

3 术语	1

4 概述	1

5计量特性	2

6校准条件	3

6.1环境条件	3

6.2测量标准及其他设备	3

7校准项目和校准方法	4

7.1示值重复性	4

7.2示值误差	4

7.3示值稳定性	5

7.4标准覆铜板、标准铜箔厚度片厚度	5

8校准结果表达	6

9复校时间间隔	6

附录A标准覆铜板厚度测量的示值误差不确定度评定	7

附录B标准铜箔厚度片厚度测量的示值误差不确定度评定	10

附录C铜箔测厚仪示值误差不确定度评定示例	14

附录D校准证书内页信息及格式	17

引言

本规范是针对铜箔测厚仪校准的计量技术法规。JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》共同构成支撑本校准规范修订工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

铜箔测厚仪校准规范

1 范围

本规范适用于铜箔测厚仪的校准。

2 引用文献

本规范引用下列文献：

JJF 1001-2011通用计量术语及定义

JJF 1059.1-2012  测量不确定度评定与表示

JJF 1094-2002	测量仪器特性评定

GB/T36476-2018印制电路用金属基覆铜箔层压板通用规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。

3 术语

OZ（盎司）

OZ（盎司），一般为重量单位和容量单位，在印制电路板行业，表示印制电路板表面镀铜的厚度，来源于把1OZ重的8.9g/cm3密度的纯铜平铺到1平方英尺的面积上所形成的厚度，1OZ约等于35μm。

4 概述

铜箔测厚仪是一种利用电阻法的测量原理，用于印制电路板行业测量覆铜板上的铜箔厚度和铜箔片厚度的仪器。根据读数方式的不同，分为数显式铜箔测厚仪和铜箔分级测试仪。数显式铜箔测厚仪可以直接测量铜箔的厚度，其常见外形示意图见图1；铜箔分级测试仪的测量点一般为 5μm（1/8OZ）、9μm（1/4OZ）、12μm（1/3OZ）、 18μm（1/2OZ）、35μm（1OZ）、70μm（2OZ）、105μm（3OZ）、135μm（4OZ）和 170μm（5OZ）等。其常见外形示意图见图 2。

2

3

1

2

1-壳体  2—显示器3—测头

图1数显式铜箔测厚仪的示意图

3

1

2

1-壳体  2—示值指示灯3—测针

图2铜箔分级测试仪示意图

5计量特性

5.1示值重复性

5.2示值误差

5.3示值稳定性

5.4标准覆铜板、标准铜箔厚度片厚度

标准覆铜板、标准铜箔厚度片厚度测量结果不确定度及均匀性见表1

表1 标准覆铜板、标准铜箔厚度片计量特性要求

| 序号 | 名称 | 范 围 | 均匀性 | 测量结果不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准覆铜板 | H≤10μm | ≤7% | Urel≤7% |
| 2 | 标准铜箔厚度片 | 10＜H≤50μm | ≤0.3μm | U≤0.3μm |
|  |  | H＞50μm | ≤0.6% | Urel≤0.6% |

6校准条件

6.1环境条件

校准室内温度在（20±2）℃范围内，相对湿度不大于75%。校准前，铜箔测厚仪与标准器平衡温度时间不少于 2 小时。

6.2测量标准及其他设备

校准时所需的测量标准及其它设备如表2所示。推荐使用表2所列测量标准及其他设备，允许使用满足测量不确定度要求的其他测量标准及其他设备进行校准。

表2主要校准器具

| 序号 | 测量标准和其它设备 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准覆铜板 | H≤10μm时 | Urel≤7% |
| 2 | 标准铜箔厚度片 | 10＜H≤50μm时 | U≤0.3μm |
|  |  | H＞50μm时 | Urel≤0.6% |
| 3 | X射线荧光镀层测厚仪 | MPE：±5% |  |
| 4 | 光栅式测微仪 | 0.2μm级 |  |

7校准项目和校准方法

7.1示值重复性

在仪器有效测量范围，选取一片标准铜箔厚度片，其厚度值大约分布在仪器三分之二量程处，重复测量该标准片5次，计算实验标准偏差s，

（1）

——该校准点5次示值中的极差值，即最大值与最小值之差；

——极差系数，5次测量时取=2.33。

注：铜箔分级测试仪不做此项要求。

7.2示值误差

7.2.1数显式铜箔测厚仪

在仪器的量程内大致均匀分布三至五点作为受检点（最好含最接近量程上、下限的点），分别对每个标准铜箔厚度片或标准覆铜板重复测量3次并记录仪器示值，取算术平均值作为该校准点测量结果，各校准点的算术平均值与标准铜箔厚度片的实际值H的差值，即为该校准点的示值误差 δ，按下式计算：

δ=-H（2）

δ  ——校准点的示值误差,μm；

——校准点的仪器示值的平均值,μm；

H  ——相应厚度标准块的实际值,μm。

7.2.2铜箔分级测试仪

选取仪器所有测量点指示灯能够变化极限处厚度（极限厚度见表3）的标准覆铜板或标准铜箔厚度片，观察仪器指示灯是否均变亮，记录是否变亮作为校准结果。

表3各测量点极限一般厚度

| 测量点（μm） | 上下限厚度（μm） |
| --- | --- |
| 5（1/8OZ） | 4 |
|  | 6 |
| 9（1/4OZ） | 8 |
|  | 10 |
| 12（1/3OZ） | 10 |
|  | 14 |
| 18（1/2OZ） | 15.5 |
|  | 20.5 |
| 35（1OZ） | 30 |
|  | 40 |
| 70（2OZ） | 63 |
|  | 77 |
| 100（3OZ） | 92 |
|  | 108 |
| 135（4OZ） | 125 |
|  | 145 |
| 170（5OZ） | 155 |
|  | 185 |

注：若有特殊测量点，可参考仪器说明书准备标准器

7.3示值稳定性

选用1块标准铜箔厚度片，其厚度值约为仪器二分之一量程。记下第一次读数，以后每间隔15min再次测量，连续记录1h。取五次读数中的最大值与最小值之差作为测量结果。

7.4标准覆铜板、标准铜箔厚度片厚度

7.4.1标准覆铜板厚度

放进X射线荧光镀层测厚仪载物工作台上，在规定的测量区域内均匀分布5点（见图3）测量，取中心点5 次测量值的平均值作为标准覆铜板的实际厚度，取各测量点与实际厚度值的最大差值作为标准覆铜板厚度的均匀性。

7.4.2标准铜箔厚度片厚度

标准铜箔厚度片的厚度值用0.2μm级光栅式测微仪直接法测量，在规定的测量区域内均匀分布5点（见图3）测量，取中心点5 次测量值的平均值作为标准铜箔厚度片的实际厚度，取各测量点与实际厚度值的最大差值作为标准铜箔厚度片厚度的均匀性。此项测量允许采用满足测量不确定度要求的其他方法。

图3测量位置和测量点

8校准结果表达

经校准后的，应填发校准证书，校准证书内容应符合JJF1071-2010 第5.12条规定要求。校准证书内页信息及格式详见附录D。

9复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由铜箔测厚仪的使用状况、使用者、设备本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据仪器实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔一般为1年。

附录A标准覆铜板厚度测量的示值误差不确定度评定

A.1测量方法

放进X射线荧光镀层测厚仪载物工作台上，在规定的测量区域内均匀分布5点（见图1）测量，取中心点5 次测量值的平均值作为标准覆铜板的实际厚度，取各测量点与实际厚度值的最大差值作为标准覆铜板厚度的均匀性。

A.2测量模型

δ=h-H

δ——标准覆铜板的厚度示值误差，μm；

h——标准覆铜板理论值，μm；

H——5次测量的平均值，μm。

A.3不确定度传播率

考虑各分量彼此独立，依据公式uc2y=∂f∂xi2u2xi得：uc2=u2(δ)=c12u2h+c22u2H

式中:    C1=∂δ∂h=1,C2=∂δ∂H=-1

则：uc2=u2(h)+u2(H)

A.4  标准不确定度分量计算

A.4.1由重复性或标准覆铜板均匀性引入的标准不确定度分量u1

A.4.1.1由重复性引入的标准不确定度分量u11

用X射线测厚仪测量校准值为10μm 标准覆铜板的厚度 10 次。10 次测量值分别为（μm）：

9.92、9.87、10.01、9.89、9.82、10.02、10.01、9.89、10.05、10.12

s=i=110（xi-x）2n-1=0.11μm

实际时测量取 5 次测量平均值为测量结果

u11=s5=0.05μm

A.4.1.2由标准覆铜板均匀性引入的标准不确定度分量u12

当h=10μm时，标准铜箔厚度片的均匀性不超过7%，即0.7μm，其半宽为 0.35μm，服从均匀分布。

u12=0.353=0.20μm

由于u12>u11则，u1=u12=0.09μm

A.4.2  X射线荧光镀层测厚仪示值误差标准不确定度分量u2

使用MPE：±5%的X射线镀层测厚仪测量镀膜厚度为10μm的标准覆铜板，假设符合均匀分布；则：

u2=10×0.053=0.29μm

A.5 合成标准不确定度

A.5.1 主要标准不确定度汇总

| 标准不确定度分量 |  | 不确定度来源 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| u1 | u11 | 重复性 | 0.05μm（舍） |
|  | u12 | 标准铜箔厚度板均匀性 | 0.20μm |
| u2 |  | X射线荧光镀层测厚仪示值误差 | 0.29μm |

A.5.2 合成标准不确定度计算

uc=u12+u22=0.35μm

A.6 扩展不确定度

取包含因子k=2，则：

U=kuc=0.7μm

即

Urel=0.710=7%

附录B标准铜箔厚度片厚度测量的示值误差不确定度评定

B.1测量方法

标准铜箔厚度片的厚度值用0.2μm级光栅式测微仪直接法测量，在规定的测量区域内均匀分布5点（见图1）测量，取中心点5 次测量值的平均值作为标准铜箔厚度片的实际厚度，取各测量点与实际厚度值的最大差值作为标准铜箔厚度片厚度的均匀性。

B.2测量模型

δ=h-H

δ——标准铜箔厚度片的厚度示值误差，μm；

h——标准铜箔厚度片理论值，μm；

H——5次测量的平均值，μm。

B.3不确定度传播率

考虑各分量彼此独立，依据公式uc2y=∂f∂xi2u2xi得：uc2=u2(δ)=c12u2h+c22u2H

式中: C1=∂δ∂h=1,C2=∂δ∂H=-1

则：uc2=u2(h)+u2(H)

B.4  标准不确定度分量计算

B.4.1由重复性或标准铜箔厚度片均匀性引入的标准不确定度分量u1

B.4.1.1由重复性引入的标准不确定度分量u11

用光栅式测微仪测量校准值为50μm 标准铜箔厚度片的厚度 10 次。10 次测量值分别为（μm）：

49.9、50.1、50.0、49.8、50.0、49.9、50.1、49.8、50.0、49.9

则：
s=i=110（xi-x）2n-1=0.11μm

实际时测量取 5 次测量平均值为测量结果

则：

u11=s5=0.05μm

用光栅式测微仪测量校准值为400μm 标准铜箔厚度片的厚度 10 次。10 次测量值分别为（μm）：

404.5、402.3、399.7、401.1、396.7、398.6、403.8、397.2、399.3、401.5

则：
s=i=110（xi-x）2n-1=2.64μm

实际时测量取 5 次测量平均值为测量结果

则：

u11=s5=1.18μm

B.4.1.2由标准铜箔厚度片均匀性引入的标准不确定度分量u12

当h=50μm时，标准铜箔厚度片的均匀性不超过 0.3μm，其半宽为 0.15μm，服从均匀分布。

则：
u12=0.153=0.09μm

当h=400μm时，标准铜箔厚度片的均匀性2.4μm，其半宽为 1.2μm，服从均匀分布。

则：
u12=1.23=0.7μm

故当，h=50μm时，由于u12>u11则，u1=u12=0.09μm

h=400μm时，由于u11>u12则，u1=u11=1.18μm

B.4.2光栅式测微仪示值误差标准不确定度分量u2

0.2μm级光栅式测微仪MPE：±0.2μm，符合均匀分布，

则：

u2=0.23=0.12μm

B.5 合成标准不确定度

B.5.1 主要标准不确定度汇总

| 标准不确定度分量 |  | 不确定度来源 | 标准不确定度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | u11 | 重复性 | h=50μm时 | 0.05μm（舍） |
|  |  |  | h=400μm时 | 1.18μm |
|  | u12 | 标准铜箔厚度板均匀性 | h=50μm时 | 0.09μm |
|  |  |  | h=400μm时 | 0.7μm（舍） |
| u2 |  | 光栅式测微仪示值误差 | 0.12μm |  |

B.5.2 合成标准不确定度计算

当h=50μm时，uc=u12+u22=0.15μm

当h=400μm时，uc=u12+u22=1.19μm

B.6 扩展不确定度

取包含因子k=2：

当h=50μm时，U=kuc=0.3μm

当h=400μm时，U=kuc=2.4μm

则，当10<h≤50μm时，U=0.3μm

当h>50μm时，Urel=2.4400=0.6%

附录C铜箔测厚仪示值误差不确定度评定示例

C.1测量方法

选标准铜箔厚度片为标准器，在仪器有效测量范围内选取（3~5）个校准点，尽量均匀分布，分别对每个层厚度尺寸重复测量 3 次，取平均值为该点的测量值，测量值与标准片的实际L的差值，即为该点位的示值误差。

C.2测量模型

δ=h-H

δ——校准点的示值误差，μm；

——校准点的仪器示值的平均值,μm；

H——相应厚度标准块的实际值,μm。

C.3不确定度传播率

考虑各分量彼此独立，依据公式uc2y=∂f∂xi2u2xi得：uc2=u2(δ)=c12u2h+c22u2H

式中:    C1=∂δ∂h=1,C2=∂δ∂H=-1

则：uc2=u2(h)+u2(H)

C.4  标准不确定度分量计算

C.4.1由重复性引入的标准不确定度分量u1

用数显铜箔测厚仪重复测量厚度为50μm 的标准铜箔厚度片 10 次。10 次测量值分别为（μm）：

50.5、49.6、50.3、50.7、49.9、50.2、49.6、49.8、50.4、50.7

s=i=110（xi-x）2n-1=0.43μm

因测量取 3 次测量平均值为测量结果

则：

u1=s3=0.25μm

用数显铜箔测厚仪重复测量厚度为400μm 的标准铜箔厚度片 10 次。10 次测量值分别为（μm）：

403、396、397、403、398、396、397、402、404、404

s=i=110（xi-x）2n-1=3.46μm

因测量取 3 次测量平均值为测量结果

则：

u1=s3=2μm

C.4.2由标准铜箔厚度片不确定度标准不确定度分量u2

50μm标准铜箔厚度片不确定度为U=0.3μm，k=2，

# 则：

# u2=0.32=0.15μm

# 400μm标准铜箔厚度片不确定度为U=2.4μm，k=2，

# 则：

# u2=2.42=1.2μm

C.5 合成标准不确定度

C.5.1 主要标准不确定度汇总

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| u1 | 重复性 | h=50μm时 | 0.25μm |
|  |  | h=400μm时 | 2.0μm |
| u2 | 标准铜箔厚度板不确定度 | h=50μm时 | 0.15μm |
|  |  | h=400μm时 | 1.2μm |

C.5.2 合成标准不确定度计算

当h=50μm时，uc=u12+u22=0.29μm

当h=400μm时，uc=u12+u22=2.33μm

C.6 扩展不确定度

取包含因子k=2，则：

当h=50μm时，U=kuc=0.6μm

当h=400μm时，U=kuc=4.8μm

则，当10<h≤50μm时，U=0.6μm

当h>50μm时，Urel=4.8400=1.2%

同理可得

当h≤10μm时，使用标准覆铜板作为标准器时，Urel=9%

附录D校准证书内页信息及格式

表D校准证书内页格式

证书编号:

| 校准环境条件 | 温 度： ℃ 相对湿度： %RH | 地点： 其他： |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 校准项目 | 校准结果 |
| 1 | 示值重复性 |  |
| 2 | 示值误差 | 见下表 |
| 3 | 示值稳定性 |  |
| 4 | 标准覆铜板厚度 |  |
| 5 | 标准铜箔厚度片厚度 |  |
| 受检点 | 实测值 | 指示灯是否变亮 |