JJF

江苏省地方计量技术规范

JJF（苏）xxxx-2023

电梯导轨校正检测器组

校准规范

Calibration Specification for Adjusting

Guide rails for lifts Tester Sets

2023―xx―xx发布                         2023―xx―xx实施

江苏省市场监督管理局 发布

电梯导轨校正检测器组     JJF（苏） xxxx-2023

校准规范

Calibration Specification for Adjusting

Guide rails for lifts Tester Sets

归 口 单 位：江苏省几何量计量专业技术委员会

主要起草单位：苏州市计量测试院

江苏省计量科学研究院

参加起草单位：苏州市计量测试院

本规范由江苏省几何量计量专业技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

郭郑来（苏州市计量测试院）

陈  君（江苏省计量科学研究院）

王海涟（苏州市计量测试院）

参加起草人：

胡学刚（苏州市计量测试院）

刘  美（苏州市计量测试院）

胡雁凯（苏州市计量测试院）

目       录

引言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语与定义	1

4  概述	1

5  计量特性	2

5.1  电梯导轨共面性激光检测仪	2

5.1.1  读数标尺的示值误差	2

5.1.2  测量线与主基准面的平行度	2

5.2  电梯校导尺	2

5.2.1  水平零位误差	2

5.2.2  读数标尺的示值误差	2

5.2.3  测量线与主基准面的平行度	2

5.3  电梯导轨校正检测器	3

5.3.1  水平零位误差	3

5.3.2  测量线与主基准面的平行度	3

6  校准条件	3

6.1  环境条件	3

6.2  校准项目和校准用标准器	3

7  校准项目和校准方法	3

7.1  水平零位误差	3

7.2  读数标尺的示值误差	4

7.3  测量线与主基准面的平行度	4

7.3.1  电梯导轨共面性激光检测仪的测量线与主基准面的平行度	4

7.3.2  电梯校导尺（电梯校轨尺）的测量线与主基准面的平行度	5

7.3.3  电梯导轨校正检测器的测量线与主基准面的平行度	5

8  校准结果表达	6

9  复校时间间隔	6

附录A  电梯导轨校正检测器组校准装置的技术要求	7

附录B  读数标尺的示值误差测量结果不确定度评定示例	8

附录C  测量线与主基准面的平行度的不确定度评定示例	10

附录D  校准证书内页信息及格式	12

引    言

本规范是针对电梯导轨校正检测器组校准的计量技术法规。JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》共同构成支撑本校准规范制定工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

##### 电梯导轨校正检测器组校准规范

## 1  范围

本规范适用电梯导轨校正检测器组的校准。

## 2  引用文件

本规范引用下列文件：

JJF 1094-2002测量仪器特性评定

GB/T 22562-2008 电梯T型导轨

使用本规范时，应注意使用上述引用文件的现行有效版本。

3  术语与定义

3.1  导轨  Guide rails

供轿厢和对重（平衡重）运行的导向部件。

## 4  概述

电梯导轨校正检测器组主要包括电梯导轨共面性激光检测仪、电梯校导尺（电梯校轨尺）和电梯导轨校正检测器等。电梯导轨校正检测器组是用来检测一对电梯T型导轨共面性的仪器，其工作原理：将仪器的主基准面固定在一个导轨工作面上，并提供一条平行于主基准面的测量线（其中电梯导轨共面性激光检测仪用激光束提供，电梯校导尺用尼龙线提供，电梯导轨校正检测器用自身提供），通过固定在另一个导轨工作面上的读数标尺读出测量线的偏移量，调整导轨使导轨的共面性符合安装要求。其中电梯导轨共面性激光检测仪的示意图如图1所示，电梯校导尺的示意图如图2所示，电梯导轨校正检测器的示意图如图3所示。

图1  电梯导轨共面性激光检测仪示意图

1—测量线；2—读数标尺；3—主基准面

图2  电梯校导尺示意图

1—读数标尺；2—测量线；3—水准泡；4—主基准面

图3  电梯导轨校正检测器示意图

1—读数标尺；2—水准泡；3—伸缩锁紧装置；4—测量线；5—主基准面

## 5  计量特性

## 5.1  电梯导轨共面性激光检测仪

5.1.1 读数标尺的示值误差

读数标尺的示值最大允许误差不超过±0.3mm。

5.1.2  测量线与主基准面的平行度

测量线与主基准面的平行度≤1mm/2000mm。

5.2  电梯校导尺

5.2.1  水平零位误差

水平零位误差不大于1/4格或0.5mm。

5.2.2  读数标尺的示值误差

读数标尺的示值最大允许误差不超过±0.3mm。

5.2.3 测量线与主基准面的平行度

测量线与主基准面的平行度≤1mm/2000mm。

5.3  电梯导轨校正检测器

5.3.1  水平零位误差

水平零位误差不大于1/4格或0.5mm。

5.3.2  测量线与主基准面的平行度

测量线与主基准面的平行度≤1mm/2000mm。

注：校准不判断合格与否，以上计量特性要求仅供参考。

6  校准条件

6.1  环境条件

校准室内温度在（20±5）℃范围内，相对湿度不大于80%。校准前，电梯导轨校正检测器组与标准器平衡温度时间不少于2小时。

6.2  校准项目和校准用标准器

校准项目和校准用标准器见表1。

表1 校准项目及校准用标准器

| 序号 | 校准项目 | 校准用标准器 | 测量范围 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 读数标尺的示值误差 | 钢直尺 | (0～300)mm | MPE:±0.1mm |
| 2 | 水平零位误差 | 平板 | ≥300mm×300mm | 2级 |
| 3 | 测量线与主基准面的平行度 | 电梯导轨校正检测器组校准装置 | 2000mm | 工作面平面度≤0.3mm |

注：校准仪器用的电梯导轨校正检测器校准装置的结构和规格见附录A，允许使用其他满足不确定度要求的标准器进行校准。

7  校准项目和校准方法

校准前,首先检查仪器外观，各部分的相互作用。在确保安全和没有影响校准计量特性的因素后再进行校准。

7.1  水平零位误差

测量前先将平板调至水平，再将被校仪器置在平板上，待气泡稳定后，如图4所示，测量气泡一端与标记线之间的距离a1，然后将被校仪器调转180°，放在平板原来位置上，再次测量气泡另一端与标记线之间的距离a2，两次读数差的一半为零位误差。水平零位误差e零位用公式（1）计算：

(1)

式中：

e零位——水平零位误差，mm或格；

a1——气泡一端读数，mm或格；

a2——气泡另一端的读数，mm或格。

图4  水平零位误差测量示意图

1—被校仪器；2—平板

7.2  读数标尺的示值误差

将被校仪器的读数标尺置于2级平板上，再将钢直尺置于读数标尺上，使钢直尺的首段线纹与被校尺零位线对齐，在被校尺的测量范围内均匀取3点，如图5所示，在钢直尺上读出被校尺的偏差，各校准点的示值误差ei用公式（2）计算，取绝对值最大的值为测量结果。

图5读数标尺的误差测量示意图

1—读数标尺；2—钢直尺

(2)

式中：

——校准点的示值误差，mm；

——钢直尺上读出的被校尺偏差，如图5中的取负值，mm。

7.3  测量线与主基准面的平行度

7.3.1 电梯导轨共面性激光检测仪的测量线与主基准面的平行度

将被校准仪器安装在电梯导轨检测器组校准装置上，即被校仪器主基准面（有磁力定位块的一侧）固定在标准器的一个工作面上，读数标尺固定在标准器的另一个工作面上，如图6所示。调整被校仪器，使激光束打在读数标尺上，读出激光光斑偏移零刻线的值为测量结果。

图6  电梯导轨共面性激光检测仪校准示意图

1—读数标尺；2—激光束；3—被校仪器；4—校准装置

7.3.2 电梯校导尺（电梯校轨尺）的测量线与主基准面的平行度

将被校准仪器安装在电梯导轨检测器组校准装置上，调整被校仪器使其水平，在两端测量线位置上穿入尼龙线，并且拉直尼龙线，如图7所示，在读数标尺上读出尼龙线偏移左尺和右尺零刻线的值，取绝对值最大的值为测量结果。

图7  电梯校导尺校准示意图

1、4—被校仪器；2—读数标尺；3—尼龙线；5—校准装置

7.3.3 电梯导轨校正检测器的测量线与主基准面的平行度

将被校准仪器安装在电梯导轨检测器组校准装置上，调整被校仪器使其水平，如图8所示，在读数标尺上读出指针偏移零刻线的值为测量结果。

图8  电梯导轨校正检测器校准示意图

1—读数标尺；2—水准泡；3—伸缩锁紧装置；4—测量线；5—校准装置

8  校准结果表达

经校准的电梯导轨校正检测器组出具校准证书。校准证书应给出各校准项目的测量结果及测量线与主基准面的平行度测量结果的扩展不确定度。校准证书信息和内页格式见附录D。

9  复校时间间隔

电梯导轨校正检测器组复校时间间隔由用户根据仪器的实际使用情况自主决定，建议复校时间间隔一般不超过1年。

附录A

电梯导轨校正检测器组校准装置的技术要求

电梯导轨校正检测器组校准装置结构示意如图A.1所示：

图A.1电梯导轨校正检测器组校准装置结构示意图（正视图和俯视图）

A.1  技术要求

电梯导轨校正检测器组校准装置的技术要求如表A.1所示，该校准装置的工作面平面度可以采用坐标测量机或在1级平板上用塞尺来测量。

表A.1电梯导轨检测器组校准装置的技术要求

| 序号 | 参数 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作面平面度 | ≤0.3mm |
| 2 | L1 | (2000±5)mm |
| 3 | L2 | ≥100mm |
| 4 | H | ≥50mm |
| 5 | D | (16±1)mm |

附录B

读数标尺的示值误差测量结果不确定度评定示例

B.1  测量方法

将被校仪器的读数标尺置于2级平板上，使钢直尺的首段线纹与被校尺的端面对齐，在被校尺的测量范围内均匀取3点，在钢直尺上读出被校准尺的偏差，各校准点的示值误差ei

B.1.2  环境条件：温度（20±5）℃，被检仪器和校准用设备在室内温度平衡时间不少于2h。

B.1.3  测量标准：钢直尺

B.1.4  测量对象: 读数标尺

B.2  测量模型

(B.1)

式中：

——校准点的示值误差，mm；

——钢直尺上读出被校准尺的偏差，mm。

B.3  输入量的标准不确定度评定

B.3.1  由于标准器引入的测量不确定度分量

按检定规程JJG 1-1999《钢直尺》中规定300mm的钢直尺的最大允许示值误差为±0.1mm,服从均匀分布，包含因子k取,则有：

B.3.2  人眼分辨力引起的不确定度分量

人眼分辨力大致为0.1mm，半宽为±0.05mm，包含因子k取，由于进行一次测量需带入两次分辨力误差,则有：

B.4  标准不确定度汇总表

标准不确定度汇总表见表B.1

表B.1  不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度 | ci |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准器-钢直尺示值误差引入的不确定度分量 | 0.058mm | 1 | 0.058 mm |
|  | 人眼分辨力引入的不确定分量 | 0.020mm | 1 | 0.020 mm |

B.5  合成不确定度

B.6  扩展不确定度

取k=2 , 扩展不确定度为：U=2×uc ≈0.2mm

## 附录C

测量线与主基准面的平行度的不确定度评定示例

C.1  测量方法

将被校准仪器按使用说明书上方式安装在电梯导轨校正检测器组上，将一对电梯校导尺（电梯校轨尺）固定在同侧，读出测量线偏移左尺和右尺零刻线的值，取绝对值最大值为测量结果。

C.1.2	 环境条件：温度（20±5）℃,温度变化不大于1℃/h，被检仪器和校准用设备在室内温度平衡时间不少于2h。

C.1.3	 测量标准：电梯导轨校正检测器组校准装置

C.1.4	 测量对象: 电梯校导尺

C.2  测量模型

（C.1）

式中：

——测量线与主基准面的平行度，mm；

——标尺上读出的值，mm。

C.3  输入量的标准不确定度评定

C.3.1   由于标准器引入的测量不确定度分

标准器引入的测量不确定度分量由两部分组成：电梯导轨校正检测器组校准装置平面度引入的测量不确定度和读数标尺最大允许示值误差引入的测量不确定度

C.3.1.1  电梯导轨校正检测器组校准装置平面度引入的测量不确定度

电梯导轨校正检测器组校准装置平面度≤0.3mm，半宽为±0.15mm，服从均匀分布，包含因子k取,则有：

C.3.1.2  读数标尺最大允许示值误差引入的测量不确定度

读数标尺最大允许示值误差为±0.3mm,服从均匀分布，包含因子k取，服从均匀分布，包含因子k取,则有：

C.3.2  人眼分辨力引起的不确定度分量

人眼分辨力大致为0.1mm，半宽为±0.05mm，服从均匀分布，包含因子k取，由于进行一次测量需带入两次分辨力误差。

则有：

C.4   标准不确定度汇总表

标准不确定度汇总表见表B.1

表C.1  不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度 | ci |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电梯导轨校正检测器组校准装置平面度引入的测量不确定度分量 | 0.086mm | 1 | 0.086mm |
|  | 读数标尺最大允许示值误差引入的测量不确定度分量 | 0.173mm | 1 | 0.173mm |
|  | 人眼分辨力引入的不确定分量 | 0.020mm | 1 | 0.020 mm |

C.5  合成不确定度

C.6  扩展不确定度

取k=2 , 扩展不确定度为：U=2×uc ≈0.4mm

## 附录D

校准证书信息及内页格式

D.1 校准证书至少包括以下信息：

a)标题：“校准证书”；

b)实验室名称和地址；

c)进行校准的地点(如果与实验室的地址不同)；

d)证书的唯一性标识（如编号），每页及总页的标识；

e)客户的名称和地址；

f)被校对象的描述和明确标识；

g)进行校准日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期 ；

h) 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i)对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j)本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k)校准环境的描述；

l)校准结果及测量不确定度的说明；

m)对校准规范的偏离的说明；

n)校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o)校准结果仅对被校对象有效的声明；

p)未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

D.2 推荐的校准证书内页格式见表D.1。

表D.1 校准证书内页格式

证书编号：

| 校准环境条件 | 湿 度： ℃ 相对湿度： % | 地点： 其他： |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 校准项目 | 校准结果 |
| 1 | 读数标尺的示值误差 |  |
| 2 | 水准泡的零位误差 |  |
| 3 | 测量线与主基准面平行度 |  |
| 测量线与主基准面平行度测量结果不确定度： |  |  |

校准员：                                       核验员：