| ICS | 11.040.60 |
| --- | --- |
| CCS | C41 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

生物组织中B型超声波法测温技术规程

Technical code for B-mode ultrasonic thermometry in biological tissue

（本草案完成时间：2024年8月30日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  原理	4

5  基本要求	4

6  检测方法	4

6.1  治疗设备调节	4

6.2  B型超声波法测温设备调节	5

6.3  温度检测与数据记录	5

7  质量控制	5

附录A（资料性）  B型超声波法测温原理	6

A.1  基本原理	6

A.2  二维空间温度分布	6

A.3  二维空间峰值温度	6

附录B（规范性）  B型超声波法测温设备测温评估方法	7

B.1  检测设备和检测环境要求	7

B.2  评估方法	7

B.3  误差计算方法	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由江苏省卫生健康委员会提出并组织实施。

本文件由江苏省卫生健康标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：南京医科大学第一附属医院、南京广慈医疗科技有限公司、南京大学、江苏省医疗器械检验所、东南大学、南京航空航天大学。

本文件主要起草人：孔祥清、章东、郭霞生、孙伟、蔡菁、张恩光、钱志余、龚声瑾、钱湧、吴承咸、崔佳、刘茹、杨芳、顾凯、郭瑞彪。

生物组织中B型超声波法测温技术规程

范围

本文件规定了生物组织中B型超声波法测温技术的基本要求、检测方法和质量控制要求。

本文件适用于热治疗（高强度超声治疗、超声理疗、医用微波治疗）过程中使用B型超声波法对生物组织的温度测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 9706.205 医用电气设备 第2-5部分 超声理疗设备的基本安全和基本性能专用要求

GB/T 16839.1 热电偶 第1部分：电动势规范和允差

GB/T 19890 声学 高强度聚焦超声（HIFU）声功率和声场特性的测量

YY 0899 医用微波设备附件的通用要求

YY/T 1767 超声 功率测量 高强度治疗超声（HITU）换能器和系统

YY 9706.262 医用电气设备 第2-62部分：高强度超声治疗（HITU）设备的基本安全和基本性能专用要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

B型超声波法测温设备 B-mode ultrasonic thermometry equipment

使用B型超声波法进行生物组织温度测量的设备。

高强度超声治疗设备 high intensity therapeutic ultrasound equipment

产生超声并将其应用于患者，旨在使活体组织或非组织元素(液体、气泡、微囊等)被破坏、破裂或变性，从而达到治疗目的的设备。该设备明确利用超声具有的机械效应，热效应，以及更广义上的物理、化学或生物化学效应来实施治疗。

[来源：YY 9706.262-2021，201.3.218]

超声理疗设备 ultrasonic physiotherapy equipment

用于治疗目的，产生超声并作用于患者的设备。

[来源：GB 9706.205-2020，201.3.216]

医用微波治疗设备 microwave equipment in medical practices

通过使用频率大于300 MHz但不超过30 GHz的电磁波对患者进行治疗的微波设备，常见包括微波理疗设备、微波热凝设备及微波热疗设备。

[来源：YY 0899-2020，3.1，有修改]

组织热凝器 tissue ablation/coagulation applicator

在影像等辅助设备引导下，用于对体内增生及病变组织进行凝固/消融治疗的热凝器。

[来源：YY 0899-2020，3.6，有修改]

二维空间温度分布 two-dimensional spatial temperature distribution

目标平面内利用B型超声波法测温技术所得温度值的二维分布。

二维空间峰值温度 two-dimensional spatial peak temperature

二维空间温度分布中的最大值。

温敏组织仿体 thermosensitive tissue-mimicking phantom

由超声仿组织材料以不同方式组成，用于温度变化过程可视化的仿生物组织装置。

超声仿组织材料是指在超声频段内，其声速、衰减系数、背向散射系数等特性类似于软组织的材料。

超声波波束最大区域 ultrasonic beam maximum volume

在特定空间里包含所有脉冲声压平方的时间积分大于超声波波束最大点处脉冲声压平方的时间积分值-6 dB点构成的空间。

- 焦域 focal volume

在特定空间里包含所有脉冲声压平方的时间积分大于焦点处脉冲声压平方的时间积分值-6 dB点构成的空间。

[来源：YY 9706.262-2021，201.3.217，有修改]

原理

当局部生物组织被加热时，温度上升导致组织物理性质变化，对超声波在其中的传播产生影响。当采用B型超声波法对靶区成像时，通过提取图像中纹理、斑点亮度和位置等的变化，并基于合理的物理模型，可实现对靶区温度分布的重建。详见附录A。

基本要求

B型超声波法测温设备测量的最大温度值不低于50 ℃；温升15 ℃范围内，测温最大误差不大于1.5 ℃，测温均方根误差不大于1.0 ℃。最大误差和均方根误差按附录B中B.3规定的方法进行计算。

使用B型超声波法测温设备进行测温过程中，设备应远离振动源和其它超声设备，保持设备和待测温物体平稳。

对于超声波波束路径上存在强反射或散射结构的待测温物体，不宜使用B型超声波法测温技术。

检测方法

治疗设备调节

调节高强度超声治疗设备，使其焦域或超声波波束最大区域处于待测温物体中。

调节超声理疗设备，使其加热区域处于待测温物体中。

调节医用微波治疗设备，使其组织热凝器的热凝区域处于待测温物体中。

B型超声波法测温设备调节

保持B型超声波探头与待测温物体表面良好耦合。

调节B型超声波法测温设备，使其波束穿过被加热区域。

通过超声图像确认B型超声波探头调节到位。

温度检测与数据记录

对于输出二维空间温度分布的B型超声波法测温设备，在其所标示的测温范围内，依次记录测得的二维空间温度分布T U,i 和对应时间t i。

i =1,2,...,N，N 为时刻点的总数；N 不小于3。

T U,i 为第i个时刻点B型超声波法测温设备所测得的二维空间温度分布，单位为摄氏度(℃)。

t i 为第i个时刻点的时间，单位为秒(s)。

对于输出二维空间峰值温度的B型超声波法测温设备，在其所标示的测温范围内，依次记录测得的二维空间峰值温度T sp,i 和对应时间t i。

- i =1,2,...,N，N 为时刻点的总数；N 不小于3。

T sp,i 为第i个时刻点B型超声波法测温设备所测得的二维空间峰值温度，单位为摄氏度(℃)。

t i 为第i个时刻点的时间，单位为秒(s)。

温度数据保留到小数点后1位，时间数据保留到小数点后2位。

质量控制

应每年按附录B对B型超声波法测温设备进行评估。每次评估应至少进行三次测量，每次测量的最大误差和均方根误差均不超过5.1的要求方可使用。

（资料性）
B型超声波法测温原理

基本原理

B型超声波法测温是一种利用B型超声波信号来测量物体温度的方法，其基本原理是：当生物组织被加热时，局部温度上升，导致温升区域发生物理性质变化，对超声波在生物组织中的传播产生影响。当采用B型超声波技术对靶区进行成像时，可观察到图像中纹理的变化、斑点亮度和位置的变化等。

超声热应变测温是一种公认的B型超声波法测温技术，其原理是：当生物组织被加热时，局部温度的升高导致组织的热膨胀和组织中声速的变化。在B型超声图像上，上述变化表现为极为微小的组织位移动态分布。利用高性能的成像硬件和先进的数据处理算法，可从动态位移分布图像中提取出组织因受热而产生的应变。基于该热应变与温度的定量关系，通过公式（A.1）实现温度变化量的动态计算。

δTz=cz,T0z2×1αz-β(z)×∂∂zδtz	(A.1)

式中：

- z	——加热区域的深度，单位为毫米(mm)；

- T 0	——基线温度，单位为摄氏度(℃)；

- c	——声在深度z处和基线温度T 0(z)下的速度；

δt	——基于B型超声成像数据，采用互相关算法所计算的加热前后相邻图像间回波偏移量；

δT	——组织的温度变化量，单位为摄氏度(℃)；

α	——组织热膨胀率；

β	——组织中声速随温度的变化率。

二维空间温度分布

B型超声波法测温技术能够对目标平面内的二维区域进行温度检测，所得温度数据反映了该二维区域中不同位置的温度分布。

二维空间峰值温度

在实际应用中，部分被测设备的B型超声波法测温技术会对二维空间温度分布进行数据处理，并选取其中最大值作为结果输出，该结果反映了二维测温区域的空间峰值温度。

对于高强度超声治疗设备，二维空间峰值温度通常会在焦域或超声波波束最大区域测得。对于医用微波治疗设备，二维空间峰值温度通常会在组织热凝器的热凝区域测得。

（规范性）
B型超声波法测温设备测温评估方法

检测设备和检测环境要求

检测系统由数字测温仪、针式热电偶、测量水槽组成。

数字测温仪和针式热电偶应具有产品合格证或有效溯源证书，并在数字测温仪和针式热电偶的明显位置上具有下列标志：名称、产品型号、制造厂名称（或商标）。

数字测温仪的测温范围应大于B型超声波法测温设备所标示的温度范围，测温最大误差不大于0.1 ℃。

针式热电偶测量端的直径不超过1 mm，测温准确度达到GB/T 16839.1中的1级。

测量水槽应符合GB/T 19890的相关要求。

应使用脱气水作为测量介质，脱气水应符合YY/T 1767的相关要求。

评估方法

治疗设备调节

在测量水槽中注入脱气水。

调节温敏组织仿体，使其处于脱气水中。

调节高强度超声治疗设备，使其超声换能器处于脱气水中，焦域或超声波波束最大区域处于温敏组织仿体中。

调节超声理疗设备，使其超声换能器处于脱气水中，加热区域处于温敏组织仿体中。

调节医用微波治疗设备，使其组织热凝器的热凝区域处于温敏组织仿体中。

B型超声波法测温设备调节

保持B型超声波探头与温敏组织仿体表面良好耦合。

调节B型超声波法测温设备，使其波束穿过被加热区域。

通过超声图像确认B型超声波探头调节到位。

针式热电偶调节

调节针式热电偶，使其测量端处于高强度超声治疗设备焦域或超声波波束最大区域之外1.5 mm范围内。

调节针式热电偶，使其测量端处于超声理疗设备的加热区域。

调节针式热电偶，使其测量端处于医用微波治疗设备组织热凝器的热凝区域。

通过超声图像确认针式热电偶调节到位。

温度检测与数据记录

对于输出二维空间温度分布的B型超声波法测温设备，在其所标示的测温范围内，依次记录测得的二维空间温度分布T U,i 和对应时间t i。从二维空间温度分布T U,i 中选取针式热电偶测量端所处位置的温度数据T UK,i 。

- i =1,2,...,N，N 为时刻点的总数；N 不小于3。

T U,i 为第i个时刻点B型超声波法测温设备所测得的二维空间温度分布，单位为摄氏度(℃)。

t i 为第i个时刻点的时间，单位为秒(s)。

T UK,i 为二维空间温度分布T U,i中针式热电偶测量端所处位置的温度数据，单位为摄氏度(℃)。

对于输出二维空间峰值温度的B型超声波法测温设备，在其所标示的测温范围内，依次记录测得的二维空间峰值温度T sp,i 和对应时间t i。

- i =1,2,...,N，N 为时刻点的总数；N 不小于3。

- T sp,i 为第i个时刻点B型超声波法测温设备所测得的二维空间峰值温度，单位为摄氏度(℃)。

t i 为第i个时刻点的时间，单位为秒(s)。

通过数字测温仪记录第i时刻点针式热电偶所测得的温度数据T K,i 。

- i =1,2,...,N，N 为时刻点的总数；N 不小于3

- T K,i 为第i个时刻点针式热电偶所测得的温度值，单位为摄氏度(℃)。

温度数据保留到小数点后1位，时间数据保留到小数点后2位。

误差计算方法

最大误差计算方法

对于输出二维空间峰值温度的B型超声波法测温设备，最大误差按式(B.1)计算：

∆Tmax=maxTsp,i-TK,i	(B.)

式中：

∆T max	——温度最大误差，单位为摄氏度(℃)；

T sp,i		——第i个时刻点B型超声波法测温设备所测得的二维空间峰值温度，单位为摄氏度(℃)；

T K,i		——第i个时刻点针式热电偶所测得的温度值，单位为摄氏度(℃)。

对于输出二维空间温度分布的B型超声波法测温设备，最大误差按式(B.2)计算：

∆Tmax=max⁡(TUK,i-TK,i)	(B.)

式中：

∆T max	——温度最大误差，单位为摄氏度(℃)；

T UK,i		——二维空间温度分布T U,i中针式热电偶测量端所处位置温度数据，单位为摄氏度(℃)；

T K,i		——第i个时刻点针式热电偶所测得的温度值，单位为摄氏度(℃)。

均方根误差计算方法

对于输出二维空间峰值温度的B型超声波法测温设备，均方根误差按式(B.3)计算：

∆TRMSE=i=1NTsp,i-TK,i2N	(B.)

式中：

∆T RMSE	——温度均方根误差，单位为摄氏度(℃)；

T sp,i		——第i个时刻点B型超声波法测温设备所测得的二维空间峰值温度，单位为摄氏度(℃)；

T K,i		——第i个时刻点针式热电偶所测得的温度值，单位为摄氏度(℃)。

对于输出二维空间温度分布的B型超声波法测温设备，均方根误差按式(B.4)计算：

∆TRMSE=i=1NTUK,i-TK,i2N	(B.)

式中：

∆T RMSE	——温度均方根误差，单位为摄氏度(℃)；

T UK,i		——二维空间温度分布T U,i中针式热电偶测量端所处位置温度数据，单位为摄氏度(℃)；

T K,i		——第i个时刻点针式热电偶所测得的温度值，单位为摄氏度(℃)。