| ICS | 11．020 |
| --- | --- |
| CCS | C 05 |

32

江苏省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

采供血过程风险管理

第2部分：献血者健康检查和血液采集风险控制规范

Risk management for the blood collection and supply process

Part 2:Risk control specification for the donor health inquiry, physical examination and the blood collection

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

引言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 人员	2

5 关键设备	3

6 关键物料	5

7 环境与场所	6

8 献血者健康检查	7

9 血液采集	8

参考文献	11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

DB XX/T《采供血过程风险管理》目前分为以下9个部分：

第1部分：原则与实施指南；

第2部分：献血者健康检查和血液采集风险控制规范；

第3部分：献血不良反应风险控制规范；

第4部分：血液成分制备和供应风险控制规范；

第5部分：血液检测风险控制规范；

第6部分：质量管理和确认风险控制规范；

第7部分：信息系统风险控制规范；

第8部分：血液应急保障风险控制规范；

第9部分：职业暴露风险控制规范。

本文件为DB   的第2部分。

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省卫生健康委员会提出。

本文件由江苏省卫生标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：南京红十字血液中心、徐州市中心血站、江苏省血液中心、淮安市中心血站、南通市中心血站、连云港市红十字中心血站、镇江市中心血站、泰州市中心血站、淮安市医学会。

本文件主要起草人：贾璐、周丽玲、陈云、史志旭、周静宇、傅强、陈妍、赵艳梅、谈庆、滕平、汤蓉蓉、穆培栋、连云、罗红林、纪宏革、丁月平、陈跃、王梦京

引言

采供血风险是指发生采供血不良事件的可能性。采供血风险管理是把血液损失，献血者、用血者和血站员工损害风险降至最低的管理过程。

DB XX/T《采供血过程风险管理》目前分为以下9个部分：

第1部分：原则与实施指南；

第2部分：献血者健康检查和血液采集风险控制规范；

第3部分：献血不良反应风险控制规范；

第4部分：血液成分制备和供应风险控制规范；

第5部分：血液检测风险控制规范；

第6部分：质量管理和确认风险控制规范；

第7部分：信息系统风险控制规范；

第8部分：血液应急保障风险控制规范；

第9部分：职业暴露风险控制规范。

DB XX/T的制定填补了我国血站采供血过程风险管理标准化的空白，为血站建立采供血过程风险管理体系、确定风险管理过程、制定风险控制措施提供依据，对保证血液质量，保护献血者、用血者和血站员工安全，保障患者医疗救治效果，有着重要的意义。

采供血过程风险管理

第2部分：献血者健康检查和血液采集风险控制规范

范围

本文件提供了献血者健康检查和血液采集过程及其人员、设备、物料、环境与场所的风险和风险控制要求。

本文件适用于一般血站献血者征询体检、献血前告知和知情同意、全血及血液成分采集、血液检测标本留取、血液和标本暂存等过程的风险控制。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18467 献血者健康检查要求

GB/T 18883 室内空气质量标准

GB/T 19001 质量管理体系

GB/T 23694 风险管理 术语

WS/T 203 输血医学术语

WS/T 367 医疗机构消毒技术规范

WS/T 401 献血场所配置要求

WS 589 病原微生物实验室生物安全标识

DB32/T 3546 血站消毒卫生规范

血站技术操作规程 （国卫医函〔2019〕98 号）

医疗卫生机构医疗废物管理办法 （卫生部令第36号）

实施强制管理的计量器具目录 （市场监管总局〔2020〕第42号）

江苏省血站新进及转岗人员岗位培训指南 （苏卫办医政〔2019〕19 号）

术语和定义

- GB/T 19001、GB/T 23694、WS/T 203界定的术语和定义适用于本文件。

采供血风险  blood collection and supply risk

发生采供血不良事件的可能性。

献血 blood donation

个人为临床治疗需要给予全血或血液成分的过程。

献血可以献全血或血液成分。

单采 apheresis

从一个献血者体内采集一种或几种血液成分，并将其余成分回输给献血者的过程，通常由血细胞分 离机自动完成。

献血者 donor；blood donor

给予全血或血液成分者。通常在未特别注明的情况下献血者指自愿无偿献血者。

全血 whole blood

- 采用特定的方法将献血者体内一定量外周静脉血采集至血袋内，与一定量的血液保养液混合而成。

单采血液成分 apheresis blood component

    - 单采成分血

使用血细胞分离机在全封闭的条件下将献血者血液中一种或多种血液成分分离出而制成的血液组 分。

献血者知情同意 donor (informed) consent

在献血前应书面告知献血者并解释相关信息，包括献血动机、安全献血者的重要性、具有高危行为 者故意献血的责任、实名制献血、献血者献血后回告、献血反应、健康征询与检查、血液检测疫情报告 等，并获得献血者认可并签名。

献血者确认 donor identification

- 通过核查献血者有效身份证件、问询等方式，确认献血者身份的过程。

献血护理 blood-donor care

人在献血的过程中及献血后，专业人员对献血者进行观察和看护，减少或及时处置可能发生的献血不良反应。

人员

风险

健康检查和采血现场工作人员数量不足。

工作人员专业、学历、职称、执业资格等相关资质不满足岗位要求。

新进、转岗或轮岗人员上岗前未接受相关培训、培训内容不足、培训考核不合格或未被授权。

工作人员未掌握岗位操作规程；继续教育学时不满足《血站管理办法》要求。

工作人员未能及时掌握传染病相关病原体传播疫情或区域防控措施要求。

工作人员心理、情绪等状态不佳；语言表达能力欠缺，不能准确、清晰表达目标信息；工作人员团队协作欠佳或职业倦怠。

风险控制

血站应根据年献血人次，合理配备健康检查和血液采集工作人员数量。每次采血现场应根据预估的献血人数，合理安排健康检查和血液采集工作人员。献血场所医务人员配备建议如下：

日均献血人次在60人及以上的，宜配备医务人员6人以上。

日均献血人次在20人及以上、59人及以下的，宜配备医务人员3人-6人。

日均献血人次在19人及以下的，宜配备医务人员2人。

开展单采的献血场所，宜在以上的基础上按每台血细胞分离机配备1人，相应增加医务人员。

临时设立的献血场所，应结合计划献血人数、时间安排、工作效率、献血场所布局及大小等因素，合理配备相应的医务人员。

医师应具有大学本科及以上学历，护士应具有大学专科及以上学历。应取得执业医师或执业护士资格，取得医师或护士及以上职称，并经执业注册。

新进人员应符合《血站质量管理规范》要求。新进、转岗或轮岗人员应按照《江苏省血站新进及转岗人员岗位培训指南》，接受拟任岗位职责相关质量体系文件的培训和实践技能的培训、职业道德、采供血相关法律法规、安全与卫生、职业防护和签名的法律意义等培训，岗位考核合格，经授权后方可上岗。血液成分单采人员还应取得岗位资质证书。

工作人员年度培训、岗位操作实践考核及评估要求：

- 按照《血站质量管理规范》要求，制定并执行工作人员的继续教育和培训年度计划，继续教育学时符合《血站管理办法》要求。

- 定期对《血站技术操作规程》、GB 18467、WS/T 367、DB32/T 3546等相关标准进行培训，工作人员经岗位操作规程和实践技能考核合格。

每年应对献血者健康检查和血液采集工作人员进行一次乙型肝炎、丙型肝炎、艾滋、梅毒等经血传播病原体感染情况的检测，传染病病人和经血传播疾病病原体携带者,不得从事献血者健康检查和血液采集等业务工作。宜对乙型肝炎表面抗体阴性的人员进行乙型肝炎病毒疫苗接种。

工作人员宜调整好心理与情绪后进入为献血者服务的工作状态，态度和蔼、耐心细致，运用简明、易懂的语言与献血者进行有效沟通。管理者加强团队建设，各班组加强团队协作，建立并能及时发现团队或工作人员潜在问题并化解的机制。应对心理状况和身体状况不能胜任当前工作的人员进行限制。

关键设备

风险

设备配置不能满足献血者健康检查或血液采集过程的工作需要；未配备足量的健康检查或血液采集相关设备。

设备未经过正确的验收、确认、维护、校准、使用、维修或监控。

设备在搬运至临时献血场所时无法正常运行。

设备标识缺失或标识错误。

设备工作状态异常，电源短路、漏电等未被及时发现并处理。

设备使用、维护、维修等过程中对人员、环境造成的化学、物理、生物伤害等，包括设备被污染未能及时发现并处理。

设备超出使用年限或未按照说明书操作。

设备不能满足突发事件的应急需求。

风险控制

关键设备的配置建议参见表1。

关键设备配置建议

| 名称 | 日献血人数 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19人及以下 | 20-39人 | 40-59人 | 60人及以上 |  |
| 血压计和听诊器或无创自动测量血压计 | 1套/台 | 1套/台 | 2套/台 | 3-4套/台 |  |
| 体重秤 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 |  |
| 采血秤 （含配套采血椅） | 2台 | 3台 | 4台 | 4台以上 | 宜备用1台 |
| 体温计 | 1支 | 1支 | 2支 | 2支 | 宜备用1支 |
| 身份证识别器 | 1台 | 1台 | 2台 | 2台以上 |  |
| 移液器 | 按需配备 | 按需配备 | 按需配备 | 按需配备 | 可选 |
| 电脑 | 3台 | 4台 | 5台 | 5台以上 |  |
| 打印机 | 2台 | 2台 | 3台 | 3台以上 |  |
| 条形码阅读器（手持终端或掌上电脑PDA） | 2台 | 2台 | 3台 | 3台以上 | 可选 |
| 血细胞分离机 （含配套采血椅） | 3-5台 | 5-10台 | 10-15台 | 15台以上 | 单采场所 |
| 血液保存箱 | 1台 | 1-2台 | 2台 | 2台以上 |  |
| 血小板震荡保存箱 （40袋以上） | 1台 | 1-2台 | 2台以上 | 2台以上 | 单采场所 |
| 热合机 | 2台 | 3台 | 4台 | 4台以上 | 宜备用1台 |
| 无菌接管机 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 可选 |
| 血细胞分析仪 | 1台 | 1台 | 2台 | 2台 | 单采场所 |
| 小型生化分析仪 | 1台 | 1台 | 2台 | 2台以上 |  |
| 血红蛋白分析系统 | 1台 | 1台 | 2台 | 2台以上 | 可选 |
| 紫外线消毒灯 | 紫外线灯的数量满足平均功率≥1.5W/m3 ，使用中紫外灯（30W）的辐射照度值应≥70uW/cm2。 |  |  |  |  |
| 空气消毒机 | 按照说明书要求配备相应台数。 |  |  |  |  |
| UPS电源 | 当外接电源中断后，UPS电源持续供电应保证常见机型的血细胞分离机能完成一个治疗量单采血小板的采集，电子采血秤能完成400mL全血的采集。 |  |  |  |  |

配备智能采血仪的献血场所可适当减少采血秤、热合机的配置数量。

建立和实施关键设备的验收、确认、维护、校准、使用、维修和监控管理制度：

- 参照设备使用说明书编写操作规程，工作人员应严格按照操作规程使用设备；

- 应确保环境温度、湿度符合设备使用要求；

- 使用期间应加强巡视巡查，发现异常及时处理并记录；

- 宜对长期通电的设备进行监控，血细胞分离机等关键设备应配备不间断电力供应(UPS)。

新设备投入使用前应进行确认。大型和关键仪器、设备经重大维修(涉及关键零部件的更换或维修)、大型维护或搬迁后，在重新使用前，应进行再确认；小型便携式设备移动后，应保证其符合预期使用要求。确认过程参照本标准第6部分《质量管理和确认风险控制规范》。

大型和关键设备均应以唯一性标识标记，明确维护和校准周期。应清楚标识设备状态，正常运行的设备用绿底白字标识；故障或暂停使用的设备用黄底黑字标识；停止使用的设备用红底白字标识，并尽快将其移出工作区域。设备状态标识符合WS 589要求。

按照《实施强制管理的计量器具目录》要求，对计量器具实施检定。需校准的设备应由有资质的人员按照既定的校准程序进行校准。经大型修理后，应再次进行检定/校准。计量仪器有明显的定期检定/校准合格标识。设备维修活动应由有资质的人员执行，并对与维修活动相关的风险进行评估。

保持设备卫生、整洁，符合生物安全管理要求。设备被血液污染时，及时按DB32/T 3546等相关标准进行清洁消毒。

关键设备使用人员应经培训合格后方可上岗。

制定关键设备发生故障时的应急预案，并定期演练。应急备用设备的管理与常规使用设备相同。

关键物料

风险

健康检查和采血现场关键物料数量不足或品种、规格不全，缺乏处置献血不良反应及职业暴露的药品或耗材。

关键物料的生产商和/或供应商的资质不符合国家法律、法规要求。

关键物料未经确认，或确认不合格被误放行使用。

未按说明书要求使用关键物料或过期使用。

关键物料储存和运输不当。

易燃、易爆、致癌、腐蚀、有毒、生物污染等物料使用风险。

关键物料不能满足突发事件的应急需求。

风险控制

建立关键物料管理程序，制定关键物料清单。献血场所关键物料配置建议参见表2。

关键物料配置建议

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 一次性垫巾 |
| 2 | 一次性使用末梢采血针、一次性使用静脉采血针或一次性使用无菌注射器 |
| 3 | 皮肤消毒液 |
| 4 | 医用棉签 |
| 5 | 抗A/抗B血型定型试剂 |
| 6 | 血红蛋白检测试剂 |
| 7 | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂 |
| 8 | 乙肝病毒表面抗原快速检测试剂（可选） |
| 9 | 铁蛋白快速检测试剂（可选） |
| 10 | 标签 |
| 11 | 真空采血管 |
| 12 | 一次性使用塑料无菌采血袋 |
| 13 | 血细胞计数检测试剂和耗材 |
| 14 | 一次性血液成分分离管路（单采场所） |
| 15 | 抗凝剂（单采场所） |
| 16 | 血液保存液（单采场所） |
| 17 | 生理盐水（单采场所） |
| 18 | 止血带 |
| 19 | 创可贴 |
| 20 | 医疗废物垃圾袋 |
| 处理献血不良反应的物料参照本标准第3部分《献血不良反应风险控制规范》。 处理职业暴露的物料参照本标准第9部分《职业暴露控制规范》。 宜将供献血者食用的饮食纳入关键物料管理。 |  |

建立和识别关键物料对献血者和工作人员健康与血液质量影响的风险点及应对措施。 质量管理部门至少每年对关键物料的生产商和供应商进行一次评审，当生产商和供应商及其产品质量有关的重要因素发生变动，且有可能对献血者和工作人员健康与血液质量造成影响时，可随时进行审核，必要时可增加评审次数或至场所评审。

建立和实施关键物料确认程序：

- 质量管理部门建立关键物料质量抽检程序，明确抽检方式、抽样频率和质量标准，保证只有合格的物料才能投入使用；

- 工作人员加强关键物料使用前检查，使用过程监控，对不合格物料及时标识、隔离、处置和报告。

按产品说明要求使用关键物料。非一次性使用关键物料应按相关规定标识开启时间和失效时间，防止过期使用。

关键物料的储存和运输条件应符合国家相关标准或厂家说明书要求，对储存条件和献血场所的库存量保持有效持续监控：

- 定期盘点献血场所的关键物料，记录关键物料出入和使用情况；

- 遵循“先进先出，按批使用”的原则使用物料；

- 不合格物料应放置于指定不合格区域，不合格区域应与其他区域严格分开，标识醒目。

献血场所若有危险化学品应实行双人双锁管理，严格执行国家有关危险品采购、贮存、运输和使用的安全管理规定。对外包装可能存在生物污染的物料，在做好个人防护的情况下，对外包装按要求进行清洁消毒后再使用。

每个品种、规格的关键物料供应商至少有2家。

环境与场所

风险

配置的设施不能完全满足献血者健康检查或血液采集过程的工作需要（包括临时献血场所）。

健康检测和采血场所附近有污染源，或存在消防、辐射、化学、电气等安全隐患。

工作区域与其他区域相互干扰，献血场所布局不能满足献血者健康检查和血液采集工作需要或流程设计不合理。未能做到献血者隐私保护。难以保证献血者得到适当的休息。

电源、照明、疏散安全等不符合相关法律法规和WS/T 401规定。对存在污染源的区域未按照DB32/T 3546、WS/T367等要求进行清洁消毒。

医疗废物及污水未按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等要求管理。

在出现突发性传染病或地区性疫情时，未能按照卫生健康行政部门要求，适时配备相关防控设施。

风险控制

献血场所面积配比和采血位设置建议如表3。

献血场所面积配置和采血位设置建议

| 名称 | 日均献血人次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 19人及以下 | 20至59人 | 60人及以上 |
| 固定献血场所面积 | 40 m2以上 | 60 m2以上 | 90 m2以上 |
| 采血位设置 | 宜设置2个采血位 | 宜设置3个-4个采血位 | 宜设置4个以上采血位 |
| 备注 | 同时开展血液成分单采工作的固定献血场所，可按照每台血细胞分离机增加面积不少于5 m2。 |  |  |

献血场所宜选择附近没有污染源、交通便利、人流量大、方便献血者的地点，场所内配置与工作性质相适应的安全警示标识。

工作区域能满足功能要求。布局合理、流程规范、标识明显，分区相对独立，能对献血者的隐私和相关信息进行保密。

配置适宜的照明和温度、湿度调节设备，工作区域照度应不低于300 lx，环境温度控制在15 ℃-30 ℃，湿度控制在30 %-80 %，符合GB/T 18883要求。保持献血场所整洁、卫生，环境卫生要求与献血者健康检查和血液采集过程相适应。场所、设施、设备、物品的消毒和清洁管理符合DB32/T 3546要求。

医疗废物和污水处理应符合国家有关规定:

- 医疗废物按照《医疗废物管理条例》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等进行分类、收集、运送、贮存和处置。

献血场所产生的医疗废物按照类别分别置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或密闭的容器内。

医疗废物专用包装物或密闭的容器有明显的警示标识和警示说明。

医疗污水应按照要求消毒处理达标后方可排放。

在出现突发性传染病或者地区性疫情等情况时，应按照卫生健康行政部门要求，适时配备相关防控设施和工作人员防护装备（包括临时献血场所）。在岗前培训中应包含个人防护装备的选择和使用要求。

献血者健康检查

风险

未核对献血者身份信息或身份核对错误，献血者与登记表上的信息不符，身份信息录入错误。

献血者年龄、献血间隔期或其他要求不符合《血站技术操作规程》《献血者健康检查要求》等相关要求但未被及时发现；献血者的隐私和相关信息被泄漏。

献血者对健康征询内容不理解，或献血动机不纯、有隐瞒影响献血者身体健康或影响血液质量安全的相关疾病和风险行为。

由非医护人员指导献血者填写《献血者知情同意及健康状况征询表》。

献血者通过网络征询后工作人员直接打印签字，未对征询内容进行确认。

献血前一般检查项目不全、检查人员未按照标准操作规程对献血者进行一般检查或检查结果不准确。

献血序列号标识错误。

献血者未被告知相关注意事项；未签署献血者知情同意书。

献血者来自某些突发性、时限性传染病疫区而未被发现。

风险控制

宜使用身份证信息读取器或人脸识别系统核对献血者身份。

询问献血者，查询血液管理信息系统、江苏省全省联网间隔期查证系统或全国电子献血证，确定献血者年龄和献血间隔期等符合要求，献血者不处于被暂时或永久屏蔽状态。对不符合献血要求者做好解释工作。查询及解释时应保护献血者隐私。

献血前应通过文字资料或口头解释告知献血者有关血液安全知识，请献血者仔细阅读、理解献血前须知内容，告知内容符合《血站技术操作规程》。必要时宜给予献血者指导和沟通。

由医护人员指导献血者填写《献血者知情同意及健康状况征询表》，确保献血者理解并如实回答献血者健康征询问题并签名。

通过网络平台填写《献血者知情同意及健康状况征询表》的献血者，工作人员打印表格后应确认献血者理解条款并如实回答，再评估签字。

按照《血站技术操作规程》《献血者健康检查要求》对献血者进行一般检查，项目包括体重、血压、脉搏等，必要时增加测量体温，记录健康检查结果和结论并签名。按照《血站技术操作规程》《献血者健康检查要求》对献血者的标本进行检测，检验项目包括血红蛋白（Hb）、ABO血型、丙氨酸氨基转移酶（ALT）及乙肝表面抗原（HBsAg），条件许可时，可增检梅毒（TP）、人类免疫缺陷病毒（HIV）快速检测项目。单采血小板献血者除上述项目外，还应检测红细胞比容、血小板计数等；单采血小板定期献血者以及相关重点人群，宜定期增加血清铁蛋白检测。严格执行有关操作规程和质量标准，记录检测结果和结论并签名。

使用唯一性条形码标识献血者登记表，确保唯一性条形码标识牢固粘贴在献血者登记表上。

由献血者自主决定是否献血及选择献血种类和献血量，工作人员宜予指导。对暂时不符合献血要求需要延期献血或永久屏蔽的献血者，工作人员做好解释工作。指导献血者在知情同意书上签名。

对于突发性或者地区性、时限性传染病疫情出现等情况，应按照卫生健康行政部门要求，适时增加健康征询和检查内容。

血液采集

风险

血液采集前未核对献血者信息资料或核对错误。

与献血者未沟通或沟通交流不充分。

血液采集前未对血液采集设备进行检查和调设，或设备未处于正常工作状态。血细胞分离机参数输入错误。

血袋规格选择错误；未检查血袋外观、有效期等；单采所用耗材、生理盐水、抗凝剂等安装错误。

血液采集过程未严格执行无菌操作技术要求。

血液采集工作人员穿刺技术不熟练。

血液与抗凝剂混匀不充分，血流不畅或血液采集时间过长。

献血者发生了献血不良反应，医护人员未及时发现并处理。

留取的标本质量不符合检测项目技术要求。如标本管选用错误，留取标本量错误，未充分混匀标本等。

在献血者健康检查时提前留取标本，未按顺序留取血清学和核酸检测标本。

血液和/或标本标识错误。

血液和/或标本处理、暂存和运输方式不当。

血液采集结束后，静脉穿刺点未得到有效保护。

未告知献血者献血后的注意事项；献血者未充分休息即离开献血场所。

未按要求热合血袋导管或热合部位渗漏未被发现；未正确处理采血针头。

工作人员未发现血液采集过程中出现的不足量、超量、渗漏、稀释、生物污染等不合格血液和标本，或上述不合格的血液和标本未被正确标识、隔离、记录或处置。

风险控制

血液采集前，对献血者资料进行核查，确保从符合《献血者健康检查要求》的献血者中采集血液。核查要点：

- 核查献血登记表、健康征询、一般检查、献血前检测及健康检查评估结果。

- 核查献血者个人信息、血型、献血量。核对献血者本人相貌与其有效身份证件上照片是否一致。

询问献血者既往献血经历，近日休息、饮食情况，评估出现献血不良反应的可能性和不适合献血的情况。做好献血者咨询和护理服务、献血者关爱、献血不良反应预防和处理，具体参照本标准第3部分《献血不良反应风险控制规范》。告知献血者献血流程及注意事项，确保献血者对流程的清晰认知。

每次工作前，确认采血设备处于正常状态。正确调设采血秤。

选择正确的一次性使用塑料无菌采血袋、一次性血液成分分离管路,检查和安装正确，血细胞分离机参数设置和献血者相关信息录入正确。采集前对血袋、血液成分分离管路和血液保存液外观进行检查，确保血袋无破损、无霉变、在有效期内，血液保存液外观符合要求。

血液采集工作人员进行有效的手卫生消毒；严格按照《血站技术操作规程》和消毒剂说明书对穿刺部位消毒面积、方式和次数、作用时间及对再污染情形进行控制；严格采用无菌操作技术进行静脉穿刺。

血液采集人员应具备扎实的解剖学功底和丰富的穿刺经验。

全血采集宜使用连续混合采血仪，将血液与抗凝剂充分混合均匀；对全血的采集时间进行控制，血液采集超时的血袋应给予标识。应记录单采血液成分采集过程的关键指标，包括采集时间、品种、体外循环的量、抗凝剂使用量、交换溶液的量、血液成分的质量和献血者状态等。

血液采集工作人员应与献血者保持交流，及时发现献血不良反应并处理。献血不良反应的预防和处理参照本标准第3部分《献血不良反应风险控制规范》。

建立标本管理程序。包含标本留取操作、质量要求及不符合标本再次留取的相关要求。应按事先规定的顺序留取血清学和核酸检测标本，按检测项目要求留取足量标本并充分混匀。

用于检测的标本应在血液采集时同步留取，不得提前留取。

建立贴签制度。采用唯一性条形码标识献血记录、血袋（原袋和转移袋）、标本管、血袋导管。

- 在标本管与留样针/静脉穿刺针分离前完成标识，对血袋和标本管的标识应连续完成，不应中断。

- 在标本管与留样针/静脉穿刺针分离前核查血袋、血液标本、献血登记表所标识的献血条形码的一致性。应采用计算机程序进行核查。

- 献血条形码标识未完成前不宜与献血登记表分离，条形码从背贴纸上揭下后应直接贴在血袋、试管和导管上，不宜临时粘贴到其他位置。

全血采集后，根据其制备用途，尽快在规定的温度下保存。标本留取后尽快放置在2-8℃冰箱保存。在献血场所进行标本离心处理的，应对标本的采集时间、离心时间、离心参数等进行规定并记录。

血液采集结束后，用无菌耗材覆盖静脉穿刺点，加压穿刺点不少于10分钟。

告知献血者献血后注意事项，并发放相应宣传须知；确保献血者休息15分钟，感觉无不适后方可离开。

按要求分段热合血袋导管。检查热合部位，如有渗漏，应从近血袋端重新热合，并评估对血液无菌性的影响。热合分离针头并将针头放置在利器盒内。

应对血液采集过程中出现的不足量、超量、渗漏、稀释、凝块、可能被污染、血液采集超时等不合格血液、标本以及不合格物料进行正确判定、标识、隔离、处置和记录。按程序安全弃置及销毁所有使用过的一次性血袋、一次性血液成分分离管路和不合格物料，杜绝非法复用。

参考文献

[1] GB 18469 全血及成分血质量要求

[2] GB/T 24353 风险管理 原则与实施指南

[3] GB/T 27921 风险管理 风险评估技术

[4] WS 399 血液储存要求

[5] WS/T 311 医院隔离技术规范

[6] WS/T 401 献血场所配置要求

[7] WS/T 595 献血相关血管迷走神经反应预防和处置指南

[8] 中华人民共和国生物安全法 （中华人民共和国主席令 第五十六号）人民代表大会常务委员

[9] 医疗废物管理条例（国务院令第380号）国务院

[10] 血站管理办法 （（国家卫生和计划生育委员令 第 18 号）第三次修订） 原卫计委

[11] 血站质量管理规范（卫医发〔2006〕167号） 原卫生部

[12] 血站实验室质量管理规范（卫医发〔2006〕183号） 原卫生部

[13] 血站新冠肺炎疫情常态化防控工作指引（国卫办医函〔2021〕155号） 国家卫生健康委员会