| ICS | 11.020 |
| --- | --- |
| CCS | C05 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

采供血过程风险管理

第4部分：血液成分制备和供应风险控制规范

Risk management for the blood collection and supply process

Part 4:Risk  control specification for the  blood component preparation and supply

2023 - 12 - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  人员	1

5  关键设备	2

6  关键物料	4

7  环境与场所	5

8  成分制备、储存、放行、发放和运输	6

参考文献	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

DB XX/T《采供血过程风险管理》目前分为以下9个部分：

——第1部分：原则与实施指南；

——第2部分：献血者健康检查和血液采集风险控制规范；

——第3部分：献血不良反应风险控制规范；

——第4部分：血液成分制备和供应风险控制规范；

——第5部分：血液检测风险控制规范；

——第6部分：质量管理和确认风险控制规范；

——第7部分：信息系统风险控制规范；

——第8部分：血液应急保障风险控制规范；

——第9部分：职业暴露风险控制规范。

本文件为DB XX/T 的第4部分。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省卫生健康委员会提出。

本文件由江苏省卫生标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：常州市中心血站、无锡市中心血站、盐城市中心血站、江苏省血液中心、南京红十字血液中心、镇江市中心血站、苏州市中心血站、扬州市中心血站、无锡市中心血站江阴分站、淮安市医学会。

本文件主要起草人：何亚琴、程玉根、王亚菊、周静宇、曹锁春、姜健、王丽、陈显、阎兵、吴敏、许岚、曹维娟、袁青松、庄华、赵宏祥、费海燕、江华龙、陈跃

引言

采供血风险是指发生采供血不良事件的可能性。采供血风险管理是把血液损失，献血者、用血者和血站员工损害风险降至最低的管理过程。

DB XX/T《采供血过程风险管理》目前分为以下9部分：

——第1部分：原则与实施指南；

——第2部分：献血者健康检查和血液采集风险控制规范；

——第3部分：献血不良反应风险控制规范；

——第4部分：血液成分制备和供应风险控制规范；

——第5部分：血液检测风险控制规范；

——第6部分：质量管理和确认风险控制规范；

——第7部分：信息系统风险控制规范；

——第8部分：血液应急保障风险控制规范；

——第9部分：职业暴露风险控制规范。

DB XX/T的制定填补了我国血站采供血过程风险管理标准化的空白，为血站建立采供血过程风险管理体系、确定风险管理过程、制定风险控制措施提供的依据，对保证血液质量，保护献血者、用血者和血站员工安全，保障患者医疗救治效果，有着重要的意义。

采供血过程风险管理

第4部分：血液成分制备和供应风险控制规范

范围

本文件提供了血液成分制备和供应过程及其人员、设备、物料、环境与场所的风险和风险控制要求。

本文件适用于一般血站血液成分制备和供应包括成分制备、储存、放行、发放和运输等过程的风险控制。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18469  全血及成分血质量要求

GB 18883  室内空气质量标准

GB/T 23694  风险管理 术语

WS/T 203  输血医学术语

WS 399  血液储存要求

WS 400  血液运输标准

DB 32/T 3546  血站消毒卫生规范

血站质量管理规范 （卫医发〔2006〕167号）

术语和定义

GB 18469、GB/T 23694 、WS/T 203、WS 399、WS 400界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

血液成分制备过程 blood preparation process

全血经去除白细胞、离心、分离等，及以成分血作为起始血液制备为其他血液制剂的过程。

批 batch

按某一采集时间或地点或血型或检测等界定的血液制剂定义为一批。

人员

风险

血液成分制备和供应工作人员数量不足。

工作人员专业、学历、职称、执业资格等相关资质不满足岗位要求。

新进、转岗或轮岗人员上岗前未接受相关培训、培训内容不足、培训考核不合格或未被授权。

工作人员未掌握岗位操作规程；继续教育学时不满足《血站管理办法》等要求。

工作人员身体健康状况不能满足岗位要求。

风险控制

血站应根据年全血采集量，配备成分制备、储存、放行、发放卫生专业技术人员和运输人员。人员的数量参见表1。

工作人员配备数量（人）

| 岗位 | 工作人员数量－按年全血采集量（Ｕ） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤50000 | 50001～150000 | 150001～250000 | >250000 |
| 制备 | ≤7 | 8～20 | 21～32 | 32以上 |
| 放行 | ≤2 | 3～4 | 4～6 | 6以上 |
| 储存、发放 | 3～4 | 5～8 | 9～12 | 12以上 |
| 运输 | ≤2 | 3～5 | 6～7 | 7以上 |

工作人员资质应满足以下岗位要求:

成分制备、储存、放行和发放岗位应具有大学专科及以上学历、具备初级以上职称；

运输岗位应具有机动车驾驶证、中等专科学校及以上学历、具备初级以上职称；

管理人员应具有大学本科及以上学历、具备中级以上职称。

新进人员应符合《血站质量管理规范》要求。新进、转岗或轮岗人员应按照《江苏省血站新进及转岗人员岗位培训指南》，接受拟任岗位职责相关质量体系文件和实践技能的培训，接受职业道德、采供血相关法律法规、安全与卫生、职业防护和签名的法律意义培训，岗位考核合格后可方上岗。

工作人员年度培训，岗位操作实践考核及评估要求：

- 按照《血站质量管理规范》要求，制定并执行工作人员的继续教育和培训年度计划，继续教育学时符合《血站管理办法》要求；

定期对《血站技术操作规程》等相关标准进行培训，工作人员经岗位操作规程和实践技能考核合格；

血液放行人员应经上述培训考核合格并授权后方可上岗；

血液辐照人员还应接受核辐射的安全与防护培训，经考核合格后方可上岗。

工作人员身体健康状况要求：

- 传染病病人和经血传播疾病病原体携带者,不得从事成分制备和供应业务工作；

每年应对血液成分制备和供应工作人员进行一次乙型肝炎、丙型肝炎、艾滋病、梅毒等经血传播病原体感染情况的检测。宜对乙型肝炎表面抗体阴性的人员进行乙型肝炎病毒疫苗接种；

血液辐照人员还应定期进行个人剂量监测和职业健康检查，建立个人剂量档案和职业健康监护档案。

关键设备

风险

设备配置不能满足成分制备和供应的业务工作需要。

设备未经过正确的验收、确认、维护、检定或校准、使用和监控等。

设备标识缺失或标识错误。

设备工作状态异常，电源短路、漏电等未被及时发现处理。

设备使用、维护、维修等过程中对人员、环境造成的化学、物理、生物伤害等，包括设备被污染未能及时发现处理。

设备不能满足突发事件的应急需求。

血液储存设备的温度和报警控制系统失控。

离心机离心血液时配平未达到平衡要求，温度未达到要求。

血液运输车辆温度失控、发生故障，运输过程发生交通事故。

血液辐照设备运行过程中未采取安全与防护措施。

风险控制

设备配置应满足成分制备和供应的业务工作。根据业务开展情况配置，大型、超大型血站除配备专用冰箱外，宜配置独立冷库用于全血及红细胞类储存和血浆类储存。设备配置清单参见表2。适当时，也可根据容量或能效进行增减。

设备配置（台）

| 名称 | 设备配置－按年制备、供应红细胞量（Ｕ） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤50000 | 50001～150000 | 150001～250000 | >250000 |
| *滤白设备 | 1～2 | 3～5 | 6～10 | 10以上 |
| 离心设备 | 2～5 | 6～8 | 9～12 | 12以上 |
| *分离设备 | 3～6 | 7～15 | 16～25 | 25以上 |
| *病毒灭活及灭活监测设备 | 1～2 | 3～5 | 6～8 | 8以上 |
| 血浆速冻设备 | 1～2 | 3～4 | 5～6 | 6以上 |
| *血液辐照设备 | 1 | 2 | 3～4 | 4以上 |
| *红细胞处理设备 | 1～2 | 3～5 | 6～8 | 8以上 |
| 水浴式低温融化箱/ *冷沉淀制备仪 | 1～2 | 3～6 | 7～12 | 12以上 |
| 无菌接驳设备 | 1～2 | 3～4 | 5～8 | 8以上 |
| 血小板振荡箱 | 2～3 | 4～6 | 7～10 | 10以上 |
| 血液储存设备 （全血及红细胞储存） | 6～12 | 13～20 | 21～30 | 30以上 |
| 血液储存设备 （血浆储存和冰冻红细胞储存） | 6～15 | 16～30 | 31～45 | 45以上 |
| 低温操作台 | 1～2 | 3～4 | 5～6 | 6以上 |
| *血液贴签包装设备 | 1 | 1～2 | 3～4 | 4以上 |
| 血液运输设备 | 1～2 | 3～4 | 5～6 | 6以上 |
| 热合机 | 3～6 | 7～10 | 11～15 | 15以上 |
| 配平仪 | 1 | 2～3 | 5～6 | 6以上 |
| 电子秤 | 1 | 2～3 | 5～6 | 6以上 |
| 带*为可选配设备 |  |  |  |  |

建立和实施设备的确认、使用、维护、检定或校准、持续监控程序，保证设备符合预期使用要求：

- 新设备投入日常使用前应完成确认，包括安装验收、性能验证、运行验收等；

操作人员使用前应经培训，并能正确使用设备；

设备应明确维护、检定或校准周期，并按期实施；

设备搬迁或大型维修后应进行再确认；

电子秤等计量器具应符合检定要求，有明显的定期检定合格标识；

需校准的设备应由设备制造商或被授权人员按校准程序进行校准。

设备应以唯一性标签标记，清楚标识设备状态，标识要求参见WS 589。

根据设备说明书制定操作规程，操作人员能正确使用和日常维护保养。设备运行过程应注意：

- 设备使用期间定期巡视，检查运行状态、用电安全，发现异常及时处理或维修；

检查设备报警装置，发现异常及时处理；

设备之间根据设备说明书要求预留一定间距，满足设备运行过程热量散发等；

长期通电的设备，宜安装漏电安全保护装置；

对环境温湿度有要求的设备，应符合设备说明书；

超出使用年限的设备应确认性能满足要求，保证用电安全。

保持设备卫生、整洁，符合生物安全管理要求。设备被血液污染时，及时按DB 32/T 3546等相关标准进行清洁与消毒。血液储存设备、血液运输车和血液装载容器应定期清洁与消毒，有霜储存设备定期化霜。血液储存设备质量检查参见DB 32/T 3546的内容。

制定关键设备应急预案，并定期演练。应急备用设备的管理应与常规使用设备相同。

应对血液储存设备的温度进行监控。血液储存设备使用人工监控时，应至少每4小时观察1次温度并记录。血液储存设备使用自动温度监测管理系统时，应至少每日人工观察温度 2次并记录，2次间隔8小时以上。

需使用离心机进行离心血液时，血液应经配平后对称放置并确认离心杯挂靠牢固。离心血液时离心机温度控制应根据制备不同血液制剂设定温度。

运输人员负责运输车辆的使用和维护保养管理。出车前应检查车辆，温控车辆或运输箱运输血液温度控制要求符合WS 400，行驶过程遵守交通法律法规。

血液辐射要求包括：

- 血液辐照仪投入使用前应按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》要求获取许可证，并由厂方进行定期维护；

辐照场所设置安全联锁装置和辐射安全警示标识；

应按放射源等级建立血液辐照安全与防护管理制度，配备辐射环境监测设备和个人防护用品；

当含有γ放射源的血液辐照仪或其中的放射源转让或回收时，须办理放射源转让手续或由放射源处理资质单位回收处理；

应制定辐射事故应急预案，并定期开展演练。

关键物料

风险

关键物料质量不符合国家相关规定和血站使用要求。

关键物料未经确认或确认不合格被误放行使用。

关键物料使用和管理不当，未按说明书要求使用、过期或失效使用。

关键物料储存条件不符合要求。

易燃、易爆、腐蚀、有毒等物料使用及储存风险。

关键物料不能满足突发事件的应急需求。

风险控制

建立并实施关键物料管理程序，对物料采购、验收、储存、发放和使用进行管理，每年至少一次对生产商和供应商资质进行评审，由授权人负责关键物料的放行，保证只有合格物料才能投入使用。

建立和实施关键物料确认程序，采取以下控制措施：

- 新的或者有变化的关键物料，应经确认合格后使用；

- 建立关键物料验收放行程序，明确抽检方式、抽样频率和质量标准；

现场工作人员加强关键物料使用前检查，使用过程监控，对不合格物料及时标识、隔离、处置和报告。

制定关键物料清单参见表3。关键物料控制关键点：

- a)  应严格遵循先进先出及近效期先出原则，定期盘点，记录关键物料出入库和使用数量；

- b)  不同品种、不同批号的关键物料应分区存放，标识清晰，不合格品应放置于指定区域；

- c)  发现失效期物料及时隔离，防止误用；

- d)  非一次性使用关键物料应按相关规定标识开启时间和失效时间，防止过期使用。

关键物料清单

| 序号 | 关键物料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 0.9 %氯化钠注射液 |
| 2 | 9 %氯化钠溶液 |
| 3 | 红细胞保存液 |
| 4 | 复方甘油溶液 |
| 5 | 红细胞处理机一次性使用附件 |
| 6 | 一次性使用亚甲蓝病毒灭活器材 |
| 7 | 一次性使用塑料血袋转移空袋 |
| 8 | 无菌接驳片 |
| 9 | 血袋标签 |
| 10 | 含氯消毒剂 |

物料存放处应有控制温湿度的设施。严格遵循物料生产厂家的规定，对温湿度或其他有特殊要求的物料应按规定条件储存，无明确规定的应按国家相关法规标准的要求执行。物料应堆放在防潮地垫上，堆放层数不得超过生产厂家规定。

制定并实施危险品管理制度，安全储存，并有专人负责管理。

每个品种、规格的关键物料供应商至少有2家。

环境与场所

风险

血液成分制备和供应场所面积不足，温湿度控制效果不佳。

工作场所设计不合理，区域划分有交叉或流程相互干扰。

工作场所缺少安全标识。

未按要求对工作场所进行清洁与消毒。

应急电源供电未满足工作需求。

医疗废物暂存和处理不当，造成环境被污染。

工作人员的职业暴露预防意识淡薄。

风险控制

血液成分制备和供应业务用房面积应根据年采集量配备，业务用房面积参见表4。环境温湿度参照GB 18883规定的要求。

成分制备、储存、放行、发血场所业务用房面积（㎡）

| 年采集量（Ｕ） | 业务用房面积 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤50000 | 50001～150000 | 150001～250000 | >250000 |
| 制备(不包括待检) | 100～150 | 150～300 | 300～500 | 500以上 |
| 储存(成品库) | 100～150 | 150～380 | 380～550 | 550以上 |
| 放行(待检库) | 60～100 | 100～120 | 120～180 | 180以上 |
| 发放 | 60～100 | 100～120 | 120～180 | 180以上 |

场所划分为业务用房、行政用房、保障用房三类。业务区与办公区、生活区应严格分开。分区明确、标识清楚，人流、物流分开，无相互干扰。血液成分制备、储存、放行和发放场所应远离污染源。

工作场所应有与工作性质相适应的安全警示标识，标识参照WS 589。应具备防火、防盗、防鼠等设施，并有限制未经授权人员进入的标识和设施。

业务区应整洁与卫生，环境卫生洁净要求与成分制备和供应相适应：

- 在密闭系统制备血液时，制备区空气、物体表面菌落总数应符合DB 32/T 3546 Ⅲ类区域环境卫生消毒要求；

在开放系统制备血液时，制备室环境微生物监测的动态标准应达到《药品生产质量管理规范》Ｃ级洁净的要求，操作台局部应达到《药品生产质量管理规范》Ａ级洁净区的要求；

血液储存、放行、发放场所符合DB 32/T 3546 Ⅲ类环境要求；

血液运输车与血液装载容器的微生物监测应定期检测，符合WS 400。

应配置应急供电设施（配备不间断电源或双路供电或发电机组），定期开展断电处置应急演练。

医疗废物的分类、收集、运送、贮存、处置以及监督管理等活动应符合《医疗废物管理条例》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》要求。定期开展医疗废物泄漏处置应急演练。

建立职业暴露预防和控制程序。成分制备、储存、放行、发放和运输过程中工作人员应进行有效防护，按需穿戴工作服、工作帽、口罩、工作鞋（鞋套），注意手卫生等防护要求。工作场所应配备职业暴露紧急处理用品，可配备生理盐水、洗眼壶/冲眼器、含碘消毒液、75%酒精、无菌棉签/棉球、无菌纱布、胶布、创口贴等。定期开展职业暴露预防处理培训，一旦出现职业暴露，立即按程序处理并报告血站相关管理部门。

成分制备、储存、放行、发放和运输

风险

成分制备

起始血液不符合制备要求，接收时核查流程不符合要求。

未按标准操作规程制备血液制剂，制备的血液制剂不符合质量要求。

血液成分制备过程中未按规定对血液进行目视检查和标识核对。

血液成分制备过程温度失控。

储存

血液储存未分区或分区不符合要求，未按品种、状态、血型和规格分类储存。

血液储存温度不符合要求。

放行

放行批次未正确判定。

未正确判定血液状态。

血液标签粘贴错误。

外地血站血液调拨入库及医院收回血液直接被放行。

发放

血液的误发放。

未按规定要求发放。

血液发放前未进行外观检查，或检查项目不全。

运输

血液装载容器、运输箱不符合要求，血液包装、装箱不符合要求。

血液运输温度不符合要求。

风险控制

成分制备

起始血液的保存和运输应符合WS 399和WS 400规定。接收时应核对血液数量、检查外观、血袋标签和制备时间等，保证符合制备要求。宜采用计算机管理系统核对血液信息。

依据《血站技术操作规程》制定血液成分制备操作规程并严格执行。宜采用成分制备管理信息系统收集和保存制备信息，如血液来源、关键物料、方法步骤、人员、设备和环境条件等，对不符合质量要求的血液制剂进行分析、评估、判定及采取纠正措施。新制备方法常规投入使用前应进行确认。制备的血液制剂应符合GB 18469。

血液成分制备过程中应逐袋进行目视检查，内容参见《血站技术操作规程》，发现异常应给予标识、隔离及处理。

制备完成的红细胞、血浆、冷沉淀宜放置低温操作台。制备完成的血小板应及时放入血小板振荡箱。制备不同血液制剂的要求参见《血站技术操作规程》。

储存

血液储存区应分别设置待检测血液隔离储存区、合格血液存放区和不合格血液隔离区，标识清晰、明确。不同状态的血液应按照储存条件、品种、、规格、血型分类存放于相应储存区。

应持续监控血液制剂储存过程的温度。血液储存的温度要求参照《血站技术操作规程》。

放行

应按规定批次要求正确确定本批的数量、品种、检测结果等。

血液状态分为合格、待检测及不合格。血液放行应由经授权人员进行，质量管理人员对血液放行进行监控。批放行应采用计算机管理信息系统或人工完成，根据《血站技术操作规程》要求确认血液状态。对不合格血液应标识、隔离、记录和正确处置，不合格血液的冰箱应上锁并专人管理。

制定贴签程序，确保对合格血液正确贴签。参照《血站技术操作规程》的要求进行血液贴签。

外地血站调拨入库及从医院收回的血液应纳入放行流程，必要时应重新留样常规检测合格后再放行，合格的血液才能入合格品库后发放。

发放

血液发放应通过计算机管理信息系统完成血液出库，出库后再次复核血液的品种、规格、状态、数量和血型等。

建立血液发放程序，发放应遵循“先进先出”的原则，特殊用血除外。

制定血液发放前外观检查程序。对血液进行逐袋检查，目视检查异常的血液应进行正确标识、隔离、处置和记录。血液检查或外包装不符合要求，一律不得发出。检查程序参照《血站技术操作规程》。

运输

不同保存条件的血液、发往不同目的地的血液均应分别装箱，装载容器防撞毁、防渗漏，做好标识，附装箱清单。运输应轻拿轻放，运输箱放置平稳，远离台面边缘，避免跌落倾倒。

应采用温控车辆或血液运输箱运输，并持续监控血液制剂运输过程的温度，保持血液应有状态。血液运输要求参见《血站技术操作规程》。

参考文献

[1] GB/T 27921 风险管理 风险评估技术

[2] WS/T 367 医疗机构消毒技术规范

[3] WS 589 病原微生物实验室生物安全标识

[4] WS/T 789 血液产品标签与标识

[5] T/CSBT 006 血站业务场所建设指南 第 2 部份：成分制备

[6] 血站管理办法 （卫生部令〔2005〕第 44号）原卫生部

[7] 医疗废物管理条例（国务院令第380号）国务院

[8] 医疗卫生机构医疗废物管理办法 （卫生部令第36号） 原卫生部

[9] 药品生产质量管理规范（2010年修订）卫生部令第 79 号

[10] 血站技术操作规程（国卫医函〔2019〕98号附件）国家卫生健康委员会

[11] 放射性同位素与射线装置安全和防护条例（2019年修订）国务院令第 709 号

[12] 江苏省血站新进及转岗人员岗位培训指南 （苏卫办医政〔2019〕19 号） 江苏省卫生健康委员会